Приложение № 1

к Извещению от «27» мая 2013г.

№ 0356300120313000024

## о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка камер УФ-бактерицидных для хранения стерильных медицинских инструментов

| № позиции | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | 1.1 | Наименование | Камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов |  |
|  | 1.2 | Модель | Указать |  |
|  | 1.3 | Страна производитель | Указать |  |
|  | 1.4 | Рег. Удостоверение МЗ РФ | Указать |  |
|  | 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Указать |  |
|  | 1.6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |
|  | 2.1 | Хранение предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях ЛПУ | Соответствует |  |
|  | 2.2 | Камера изготовлена из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | 2.3 | Комплектация лампой бактерицидной | 15W |  |
|  | 2.4 | Облученность от источника бактерицидного излучения в любой точке металлической решетки, предназначенной для размещения инструментов на длине волны 253,7 нм не менее | 1,0 Вт/м2 |  |
|  | 2.5 | Распределенная нагрузка на решетку для размещения инструментов, не менее | 100 Н |  |
|  | 2.6 | Время непрерывной работы камеры, не более | 168 часов |  |
|  | 2.7 | Время выхода камеры на рабочий режим, не более | 10 мин |  |
|  | 3. Прочее |  |  |  |
|  | 3.1 | Сеть переменного тока | 220В/50Гц |  |
|  | 3.2 | Мощность потребляемая | 40 ВА |  |
|  | 3.3 | Класс защиты | 1 тип Н |  |
|  | 3.4 | Габаритные размеры камеры | 490х250х250 мм |  |
|  | 3.5 | Масса камеры не более | 5 кг |  |
|  | 3.6 | Средняя наработка на отказ, не менее | 1500 часов |  |
|  | 3.7 | Средний срок службы, не менее | 5 лет |  |
|  | 4. Комплект поставки |  |  |  |
|  | 4.1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.2 | Тара упаковочная | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.3 | Паспорт | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.4 | Количество комплектов | 2 штуки |  |
| 2 | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | 1.1 | Наименование | Камера бактерицидная для хранения простерилизованных медицинских инструментов |  |
|  | 1.2 | Модель | Указать |  |
|  | 1.3 | Страна производитель | Указать |  |
|  | 1.4 | Рег. Удостоверение МЗ РФ | Указать |  |
|  | 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Указать |  |
|  | 1.6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |
|  | 2.1 | Хранение предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами в операционных, перевязочных, смотровых, стоматологических кабинетах и других помещениях ЛПУ | Соответствует |  |
|  | 2.2 | Камера изготовлена из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | 2.3 | Комплектация лампой бактерицидной | 30W |  |
|  | 2.4 | Облученность от источника бактерицидного излучения в любой точке металлической решетки, предназначенной для размещения инструментов на длине волны 253,7 нм не менее | 1,0 Вт/м2 |  |
|  | 2.5 | Распределенная нагрузка на решетку для размещения инструментов, не менее | 100 Н |  |
|  | 2.6 | Время непрерывной работы камеры, не более | 168 часов |  |
|  | 2.7 | Время выхода камеры на рабочий режим, не более | 10 мин |  |
|  | 3. Прочее |  |  |  |
|  | 3.1 | Сеть переменного тока | 220В/50Гц |  |
|  | 3.2 | Мощность потребляемая | 60 ВА |  |
|  | 3.3 | Класс защиты | 1 тип Н |  |
|  | 3.4 | Габаритные размеры камеры со столом (Дл х Ш х В) | 950 х 600 х 1250 мм |  |
|  | 3.5 | Исполнение напольное | Наличие |  |
|  | 3.6 | Масса камеры (с упаковкой) не более | 50 кг |  |
|  | 3.7 | Средняя наработка на отказ, не менее | 1500 часов |  |
|  | 3.8 | Средний срок службы, не менее | 5 лет |  |
|  | 4. Комплект поставки |  |  |  |
|  | 4.1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.2 | Тара упаковочная | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.3 | Паспорт | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.4 | Количество комплектов | 2 штуки |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2013г. |  |  | Наличие |  |
| Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать |  |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Медицинское оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории РФ |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |
| Доставка , монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие |  |