Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования

(фетальный монитор для одно- и двухплодной беременности)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии |  |
|  | Назначение |  |
|  | Предназначен для регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода(-ов) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах |  |
|  | Общая характеристика |  |
|  | Автоматическое самотестирование при каждом включении |  |
|  | Обследование двойни |  |
|  | Область применения в медицинской практике: акушерство |  |
|  | Возрастная категория пациентов: взрослые |  |
|  | Возможность создания центральной системы мониторинга (одновременное наблюдение за 16 пациентами) беспроводная (Wi-Fi) и проводная версии |  |
|  | Возможность включения в общебольничную сеть |  |
|  | Программное обеспечение для хранения и просмотра КТГ и данных пациента на компьютере |  |
|  | Русифицированное программное обеспечение |  |
|  | Возможность обновления программного обеспечения по Интернету через сайт производителя |  |
|  | Цветной ЖК дисплей |  |
|  | Размер экрана 4,7 – 8 дюймов |  |
|  | Размер дисплея не менее 240 × 65 мм |  |
|  | Разрешение дисплея не менее 320 × 240 пикселей |  |
|  | Дисплей цветной |  |
|  | Графическое отображение на дисплее частоты сердцебиения плода (плодов), сократительной деятельности матки, двигательной активности плода (плодов) |  |
|  | Сердечный ритм эмбриона |  |
|  | Ультразвуковой допплеровский датчик не менее 2 шт. |  |
|  | Количество элементов УЗ датчика не менее 9 шт. |  |
|  | Частота не менее 1,0 МГц |  |
|  | Максимальная мощность ультразвука не более 10 мВ/см2 |  |
|  | Метод обнаружения: автокорреляция |  |
|  | Диапазон измерения не менее 50 – 240 уд/мин. |  |
|  | Точность СРЭ в нормальной амплитуде не более 1 уд/мин СРЭ |  |
|  | Шкала сердцебиений плода/плодов |  |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода/плодов не менее 8 см |  |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода/плодов не более 20 уд/мин/см |  |
|  | Громкость звука пульса эмбриона не менее 8 уровней |  |
|  | Сокращения матки |  |
|  | Внешний преобразователь с тензодатчиком |  |
|  | Метод измерения: внешний чувствительный элемент (сенсор) |  |
|  | Диапазон измерения не менее 0 – 99 единиц |  |
|  | Частотная характеристика не менее 0,5 Гц |  |
|  | Ширина шкалы сократительной не менее 4 см активности матки |  |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки не более 25 отн.ед/см |  |
|  | Контроль характеристики (тест): переключатель в одно касание |  |
|  | Измерение эмбриональных перемещений |  |
|  | Источник измерения: маркер событий |  |
|  | Ручной режим |  |
|  | Источник измерения: ультразвуковой допплеровский датчик |  |
|  | Автоматический режим |  |
|  | Метод записи: - всплески активности на линии канала МС должны показывать относительную интенсивность и длительность движения эмбриона; - точки между СРЭ и МС каналами отмечают моменты, когда интенсивность движения эмбриона превышала установленный порог |  |
|  | Тест Non-Stress |  |
|  | Ввод данных о пациентке |  |
|  | Тревоги |  |
|  | Звуковая и визуальная |  |
|  | Сигналы тревоги: - верхнее/нижнее значение ЧСС плодов; - отключение датчиков; - отключение от сети |  |
|  | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ, оценка состояния плода по критериям Доуза-Редмана, начиная с 24 недель беременности |  |
|  | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени |  |
|  | Программа интерпретации (Анализ кардиотокограммы): - среднее значение базальной ЧСС; - число маточных сокращений (частота/ч); - число акцелераций (частота/ч); - число децелераций (частота/ч); - поздние децелерации; - ранние децелерации; - вариабельные децелерации; - тахикардия: умеренная (>160 уд); - тахикардия: выраженная (>190 уд); - брадикардия: умеренная (<110 уд); - брадикардия: выраженная (<90 уд); - Высокие эпизоды вариабельности; - Низкие эпизоды вариабельности; - STV (ВКИ, вариабельность коротких интервалов) |  |
|  | Заключение о состоянии плода по критериям Доуза-Редмана |  |
|  | Возможность отключения автоматического расчета КТГ |  |
|  | Питание |  |
|  | Питание от сети 220 В, 50 Гц |  |
|  | Защита от перепадов напряжения |  |
|  | Световой индикатор использования источника переменного питания |  |
|  | Память |  |
|  | Удержание в памяти зарегистрированных данных 12 – 36 ч |  |
|  | Отслеживание и распечатка сохраненных данных |  |
|  | Отслеживание сохраненных данных на цветном мониторе без дополнительного расхода бумаги |  |
|  | Встроенный термопринтер |  |
|  | Метод записи: термическая матрица |  |
|  | Скорость печати: не менее 4 значений (1, 2, 3, 12,5 см/мин) |  |
|  | Максимальная скорость печати не менее 50 см/мин |  |
|  | Разрешение печати по вертикали 8 – 10 точек/мм2 |  |
|  | Разрешение печати по горизонтали 10 – 12 точек/мм2 |  |
|  | Формат печати А4 (210 мм), В5 (152 мм) |  |
|  | Тип бумаги: - Специальная термобумага в рулонах размер А4 - Специальная термобумага в рулонах размер В5 - Обычная факсовая термобумага размер А4 |  |
|  | Использование обычной факсовой бумаги при экстренном случае отсутствия специальной термобумаги |  |
|  | Автоматическое нанесение сетки при печати на факсовую бумагу |  |
|  | Распечатка выбранных данных с большой скоростью во время отслеживания сохраненных данных |  |
|  | Маркировка интервалов распечатки 1 см/мин |  |
|  | Вывод на печать: - базальная частота за последние не менее 10 мин мониторинга; - число акцелераций; - число децелераций; - поздние децелерации; - ранние децелерации; - вариабельные децелерации - вывод о наличие тахикардии; - вывод о наличие брадикардии; - высокие эпизоды вариабельности; - низкие эпизоды вариабельности; - STV (ВКИ, вариабельность коротких интервалов) |  |
|  | Заключение о соответствии КТГ по критериям Доуза-Редмана |  |
|  | Вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые не менее 10 минут |  |
|  | Вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования |  |
|  | Обследование двойни |  |
|  | Габариты |  |
|  | Размеры (Ш × В × Г) не более 296 × 305,5 × 92,5 мм |  |
|  | Масса не более 2,9 кг |  |
|  | Ручка для переноски монитора |  |
|  | Интерфейс |  |
|  | Встроенный интерфейс для обновления программного обеспечения |  |
|  | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS-232 интерфейс |  |
|  | Программное обеспечение для хранения и просмотра КТГ и данных на компьютере |  |
|  | Особенности изделия |  |
|  | Русифицированный автоматический расчет параметров КТГ |  |
|  | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса |  |
|  | Ультразвуковые и ТОСО датчики должны быть водостойкие с межканальной верификацией |  |
|  | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати |  |
|  | Позволяет услышать естественный звук биения сердца плода с большой точностью, что достигается высококачественными датчиками, стойкими к помехам |  |
|  | Благодаря улучшенным качествам компонентов исключается прерывание сигнала сердечного ритма от пациента даже при его движении |  |
|  | Определяет и распечатывает данные о движении эмбриона автоматически, анализируя доплеровский сигнал |  |
|  | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода |  |
|  | Встроенный держатель датчиков |  |
|  | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора |  |
|  | Цветовая кодировка датчиков и разъемов |  |
|  | Конструкция монитора: моноблок |  |
|  | Комплектация |  |
|  | Фетальный монитор (моноблок) — 1 шт. |  |
|  | Встроенный термопринтер — 1шт. |  |
|  | Датчик доплера ультразвуковой — 2 шт. |  |
|  | Датчик МС (TOCO датчик) — 1 шт. |  |
|  | Маркер для метки событий — 1 шт. |  |
|  | Бумага для принтера 150 мм × 25 м — 2 уп. |  |
|  | Гель для УЗ исследований объемом не менее 250 мл — 1 шт. |  |
|  | Пояс для датчика — 3 шт. |  |
|  | Кабель блока питания — 1 шт. |  |
|  | Блок питания для монитора — 1 шт. |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка до ЛПУ и демонстрация работоспособности оборудования в собранном виде |  |
|  | Установка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  |
|  | Количество — 1 шт. |  |