Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (оборудование для исследования гемостаза со стартовым комплектом реагентов и контрольным материалом)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Принцип регистрации - оптико-механический (турбодиметрия) |  |
|  | Система должна быть полностью открытой |  |
|  | Возможность программирования всех тестов |  |
|  | Количество измерительных каналов 4 - 6 |  |
|  | Перечень выполняемых тестов: - Протромбиновое время; - АЧТВ; - Тромбиновое время; - Фибриноген по Клауссу; - Расчетный Фибриноген (DFib); - Факторы V, VII, VIII, IX, X, XI, XII; - APC резистентность; - Волчаночный антикоагулянт скрининг, подтверждение |  |
|  | Количество различных методик на борту 15 - 20 |  |
|  | Встроенное устройство для работы с картой памяти |  |
|  | Характеристики образца - иктеричные и липэмические образцы |  |
|  | Механизм перемешивания - металлические мешалки |  |
|  | Перемешивание реагентов не менее одной позиции |  |
|  | Инкубируемые ячейки для образцов не менее 16 |  |
|  | Ячейки для реагентов 4 - 6 |  |
|  | Ячейки для калибровки температуры не менее одной |  |
|  | Объём исследуемой пробы 30 - 50 мкл |  |
|  | Объём реакционной кюветы в диапазоне не уже 150 - 300 мкл |  |
|  | Автоматический старт должен осуществляться после внесения реагента |  |
|  | Встроенный принтер |  |
|  | Возможность подключения внешнего принтера |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей |  |
|  | Встроенный контроль качества |  |
|  | Максимальное количество сохраняемых стандартных кривых не менее 9 точек |  |
|  | Контроль температуры не менее 37,4 °С |  |
|  | Мониторинг расхода кювет/использование чип-карт |  |
|  | Возможность изменения времени перемешивания реагентной смеси в измерительном канале в диапазоне не уже 1 - 300 с |  |
|  | Возможность изменения скорости перемешивания реагентной смеси в измерительном канале в диапазоне не уже 0 - 800 об/мин |  |
|  | Выбор типа калибровочной кривой: не менее 4 значений (линейная, реципрокная, полулогарифмическая, логарифмическая) |  |
|  | Система безопасности (пароль) |  |
|  | Размер не более 265 × 330 × 80 мм |  |
|  | Вес не более 3,9 кг |  |
|  | Интерфейс |  |
|  | RS-232; устройство для считывания чип-карты; USB-порт; SD картридер |  |
|  | Комплектация |  |
|  | Кюветы измерительные с магнитными мешалками - 100 шт. |  |
|  | Термобумага для принтера - 1 шт. |  |
|  | Переходник для реагентных флаконов - 1шт. |  |
|  | Стартовый набор реагентов с контрольными материалами - 1 компл. |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  |
|  | Количество - 1 компл. |  |