## Лист1
Приложение №
СВЕДЕНИЯ
О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор,мМЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 200 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 200000% | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций, мМЕ/л | не более от 100 до 2000 | Указать
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 10 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 5 | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 5 до 100 | Указать
| 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3 | Указать
| 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 3 | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 5 до 100 | Указать
| 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3 | Указать
| 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 21 | Количество, шт. | 3 | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца , мкл | не менее 100 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 | Указать
| 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 8 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 30 | Указать
| 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 100 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 300 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 1000 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 30 до 1000 | Указать
| 19 | Чувствительность , МЕ/мл | не более 5 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 2 | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 | Указать
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 | Указать
| 20 | Линейность, мМЕ/л | не более от 0,2 до 20 | Указать
| 21 | Количество, шт. | 4 | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45 | Указать
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 10 | Количество калибраторов | не более 5 | Указать
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, нмоль/л | 0 | Указать
| 13 | -второй калибратор, нмоль/л | 0.75 | Указать
| 14 | -третий калибратор, нмоль/л | 1.5 | Указать
| 15 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7.5 | Указать
| 16 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15 | Указать
| 17 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,4 | Указать
| 18 | Количество, шт. | 2 | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не мене 42 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 5 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 32 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 64 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 160 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 320 | Указать
| 18 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | не более от 2 до 320 | Указать
| 19 | Чувствительность, нмоль/л | не более 13 | Указать
| 20 | Количество, шт. | 2 | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях
| 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 3 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 7 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пг/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, пг/мл | 25 | Указать
| 15 | -третий калибратор, пг/мл | 100 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, пг/мл | 250 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, пг/мл | 500 | Указать
| 18 | шестой калибратор, пг/мл | 1000 | Указать
| 19 | -седьмой калибратор, пг/мл | 2000 | Указать
| 20 | Коньюгат (содержащий эстрадиол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 | Указать
| 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 24 | Количество, шт. | 2 | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке или плазме крови человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 | Указать
| 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 3 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 7 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нг/мл | 0.2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нг/мл | 0.5 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 1 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 2 | Указать
| 18 | шестой калибратор, нг/мл | 6 | Указать
| 19 | -седьмой калибратор, нг/мл | 16 | Указать
| 20 | Коньюгат (содержащий тестостерон, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 | Указать
| 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 24 | Количество, шт. | 2 | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке или плазме крови человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 | Указать
| 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 3 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 7 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нг/мл | 20 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нг/мл | 50 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 100 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 200 | Указать
| 18 | шестой калибратор, нг/мл | 400 | Указать
| 19 | -седьмой калибратор, нг/мл | 800 | Указать
| 20 | Коньюгат (содержащий кортизол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 | Указать
| 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 24 | Количество, шт. | 2 | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения С-пептида в сыворотке, плазме крови или моче человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | Не более 25 | Указать
| 7 | Твердофазный двухстадийный метод ИФА | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не менее 135 | Указать
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 12 | Указать
| 10 | Нулевой калибратор, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 11 | Калибраторы С-пептида, фл х мл | 5 х 1,0 | Указать
| 12 | Буфер для коньюгата, фл х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | Концентрат ферментного коньюгата, 11х, фл х мл | 1 х 1,2 | Указать
| 14 | Концентрат промывочного буфера, 21х, фл х мл | 1 х 50,0 | Указать
| 15 | Субстрат (ТМБ), фл х мл | 1 х 22,0 | Указать
| 16 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 7,0 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 3 | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения инсулина человека в сыворотке, плазме крови человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 | Указать
| 7 | Твердофазный одностадийый метод ИФА сэндвич-типа | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 | Указать
| 10 | Нулевой калибратор инсулина 0 мЕд/л, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 11 | Калибраторы 1,2,3,4,5, фл х мл | 5 х 1,0 | Указать
| 12 | Буфер для коньюгата, фл х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 13 | Концентрированный раствор коньюгата, 11х, фл х мл | 1 х 1,2 | Указать
| 14 | Концентрат промывочного буфера, 21х, фл х мл | 1 х 50,0 | Указать
| 15 | Субстрат (ТМБ), фл х мл | 1 х 22,0 | Указать
| 16 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 7,0 | Указать
| 17 | Количество, шт. | 3 | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон-сульфат в сыворотке или плазме крови человека | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 | Указать
| 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество калибраторов | не более 7 | Указать
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | - калибратор А, мкг/мл | 0 | Указать
| 13 | - калибратор В, мкг/мл | 0.1 | Указать
| 14 | -калибратор С, мкг/мл | 0.5 | Указать
| 15 | - калибратор D, мкг/мл | 1 | Указать
| 16 | - калибраторЕ, мкг/мл | 2.5 | Указать
| 17 | - алибратор F, мкг/мл | 5 | Указать
| 18 | - калибратор G, мкг/мл | 10 | Указать
| 19 | Коньюгат (содержащий кортизол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 20 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 21 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 | Указать
| 22 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 23 | Количество, шт. | 2 | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -планшет разборный, шт. | не менее 1 | Указать
| 6 | -калибровочные образцы, содержащие прокальцитонин, лиофилизированные, фл. | не менее 6 | Указать
| 7 | -контрольный образец, содержащий прокальцитонин, лиофилизированный, фл. | не менее 1 | Указать
| 8 | -конъюгат №1, фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 9 | -конъюгат №2, фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 10 | -раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 28,0 | Указать
| 11 | -раствор для восстановления калибровочных и контрольного образцов, фл х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, фл х мл | 2 х 28,0 | Указать
| 13 | -раствор тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 13,0 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл х мл | 1 х 12,0 | Указать
| 15 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 3 | Указать
| 16 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | не менее 4 | Указать
| 17 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 32 | Указать
| 18 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт | не менее 1 | Указать
| 19 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт | не менее 2 | Указать
| 20 | -инструкция по применению, шт | не менее 1 | Указать
| 21 | Суммарное время инкубаций, минут | не менее 145 | Указать
| 22 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 15 | Указать
| 23 | Количество, набор | 1 | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента):
| 7 | Кетоны: | Наличие
| 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0.19 | Указать
| 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 | Указать
| 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям:
| 11 | -первое поле, мг/дл | 0 | Указать
| 12 | -второе поле, мг/дл | 5 | Указать
| 13 | -третье поле, мг/дл | 10 | Указать
| 14 | -четвертое поле, мг/дл | 50 | Указать
| 15 | -пятое поле, мг/дл | 100 | Указать
| 16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 5 | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента):
| 7 | Белок: | Наличие
| 8 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 | Указать
| 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 | Указать
| 10 | Соответствие концентрации белка цветовым полям:
| 11 | -первое поле, мг/дл | 0 | Указать
| 12 | -второе поле, мг/дл | 10 | Указать
| 13 | -третье поле, мг/дл | 30 | Указать
| 14 | -четвертое поле, мг/дл | 100 | Указать
| 15 | -пятое поле, мг/дл | 300 | Указать
| 16 | -шестое поле, мг/дл | 1000 | Указать
| 17 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 | Указать
| 18 | Количество, уп. | 5 | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 5 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать
| 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать
| 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 14 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать
| 15 | Состав буфера-субстрата:
| 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 | Указать
| 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 19 | Состав ферментативного реагента:
| 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать
| 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать
| 22 | Состав калибратора:
| 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав антикоагулянта:
| 25 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать
| 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать
| 27 | Количество, уп. | 5 | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лизирующий реагент (рН 7), фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 20 х 2,5 | Указать
| 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 9 | - пластиковые пробирки, шт. | не менее 20 | Указать
| 10 | - сепараторы, шт. | не менее 20 | Указать
| 11 | Состав лизирующего реагента:
| 12 | - борат, моль/л | 1 | Указать
| 13 | - детергенты, % | 0.25 | Указать
| 14 | - NaN3, ммоль/л | 10 | Указать
| 15 | Состав ионообменной смолы:
| 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,5), ммоль/л | 30 | Указать
| 17 | - борат, моль/л | 0.15 | Указать
| 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, мес. | не менее 2 | Указать
| 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности | Указать
| 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, дней | не менее 30 | Указать
| 21 | Количество определений в наборе | не менее 20 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 2 | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500 | Указать
| 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 | Указать
| 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 12 | Стабильность раствора тромбина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 | Указать
| 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 | Указать
| 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 17 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 | Указать
| 18 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 | Указать
| 19 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 20 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 | Указать
| 22 | Количество, уп. | 2 | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15 | Указать
| 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5 | Указать
| 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2 | Указать
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55 | Указать
| 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2 | Указать
| 24 | Количество, набор | 2 | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой , в сыворотке крови человека | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 20 | Указать
| 9 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 10 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 11 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 | Указать
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 1 | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,35), ммоль/л | 62.5 | Указать
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8 | Указать
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 | Указать
| 21 | Количество, набор | 1 | Указать
23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 14 | -ферментный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -АДФ, ммоль/л | 10 | Указать
| 17 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Е/мл | не менее 14 | Указать
| 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150 | Указать
| 19 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 20 | Состав ферментного реагента:
| 21 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125 | Указать
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 25 | Указать
| 23 | -ацетат магния, ммоль/л | 12.5 | Указать
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2.5 | Указать
| 25 | -АМФ, ммоль/л | 6.25 | Указать
| 26 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 27 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12.5 | Указать
| 28 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать
| 29 | -ГК, Е/мл | не менее 5 | Указать
| 30 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 31.25 | Указать
| 31 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 32 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 | Указать
| 33 | Количество, уп. | 1 | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 | Указать
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты, параметров | не менее 11 | Указать
| 11 | -субстраты, параметров | не менее 11 | Указать
| 12 | -электролиты, параметров | не менее 11 | Указать
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 6 | Указать
25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 | Указать
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 9 | Аттестованные параметры: | Наличие
| 10 | -ферменты, параметров | не менее 11 | Указать
| 11 | -субстраты, параметров | не менее 11 | Указать
| 12 | -электролиты, параметров | не менее 11 | Указать
| 13 | Состав набора:
| 14 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 6 | Указать
26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для ежедневной очистки для анализатора электролитов и газов крови EasyLyte (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разбавитель (HCl 0,05 N), фл х мл | 1 х 90,0 | Указать
| 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин), фл х гр. | 6 х 0,35 | Указать
| 8 | Стабильность после разведения, недель | не менее 4 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 2 | Указать
27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 | Указать
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 | Указать
| 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20 | Указать
| 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600 | Указать
| 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500 | Указать
| 19 | -каталаза, кЕд/л | 600 | Указать
| 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2 | Указать
| 21 | -детергенты, % | 0.3 | Указать
| 22 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать
| 23 | Состав субстрата:
| 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000 | Указать
| 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4 | Указать
| 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 | Указать
| 27 | -азид натрия, % | 0.05 | Указать
| 28 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать
| 29 | -детергенты, % | 1 | Указать
| 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 | Указать
| 31 | Количество, набор | 1 | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор калибраторов для определения белков плазмы иммунотурбодиметрическим методом в области патологии | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | не менее 4 х 1,0 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 1 | Указать
29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для количественное определение альфа-1-кислого гликопротеина в сыворотке и плазме иммунотурбидиметрическим методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -реагент А, готов к применению, фл х мл | не менее 2 х 50,0 | Указать
| 7 | -реагент В, фл х мл | не менее 2 х 1,0 | Указать
| 8 | -реагент С, фл х мл | не менее 1 х 10,0 | Указать
| 9 | -пустой флакон, мл | не менее 20 | Указать
| 10 | Диапазон измерений, мг/дл | не менее от 20 и до 600 | Указать
| 11 | Количество, набор | 1 | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для олличественного определение трансферрина турбодиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -монореагент, фл х мл | не менее 2 х 30,0 | Указать
| 7 | Состав монореагента:
| 8 | - ПЭГ, г/л | не менее 2,0 | Указать
| 9 | - азид натрия | не более 0,095% | Указать
| 10 | Линейность метода, диапазон измерений, мг/дл | не менее от 0 и до 550 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Промывающий раствор для автоматического биохимического анализатора Konelab 20I "Thermo Fisher Scientific", США | Наличие
| 4 | Количество, уп. | 2 | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Отмывающий раствор для электрофорезаТУ 9398-032-09807247-2009 | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5000,0 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 1 | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Детергент (депротеинизатор ) для очистки камеры слива, трансдюсера и роторного клапана | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 50,0 | Указать
| 5 | Количество, шт. | 2 | Указать
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогалловым красным | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | - раствор пирогаллового красного в сукцинатном буфере , фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 12 | -калибратор, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 13 | Состав калибратора:
| 14 | - раствор белка, г/л | 0.5 | Указать
| 15 | Линейность, г/л | не менее 2 | Указать
| 16 | Коэффициент вариации, % | не более 5 | Указать
| 17 | Количество, набор | 2 | Указать
35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемихромным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 18-25 С0, месяцев | не менее 6 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -раствор натрия додецилсульфат (100-кратный концентрат), фл х мл | 4 х 10 | Указать
| 12 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 13 | Линейность, г/л | не менее 180 | Указать
| 14 | Чувствительность, г/л | не более 25 | Указать
| 15 | Коэффициент вариации, % | не более 2 | Указать
| 16 | Количество, набор | 1 | Указать
36 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 | Указать
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, л | 5 | Указать
37 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 7 | Количество, л | 5 | Указать
38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Картридж для анализатора газов крови и электролитов GEM Premier 3000 | Наличие
| 4 | Определяемых параметров | не менее 9 | Указать
| 5 | Количество тестов | не менее 150 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 3 | Указать
39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество калибраторов | не менее 5 | Указать
| 8 | Концентрация калибраторов:
| 9 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 10 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 11 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 12 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500 | Указать
| 13 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000 | Указать
| 14 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 | Указать
| 15 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 | Указать
| 16 | ИФА-буфер | 1 х 11 | Указать
| 17 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 | Указать
| 18 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 | Указать
| 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 20 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 6 | Указать
| 21 | Линейность, МЕ/мл | не менее от 50 до 1000 | Указать
| 22 | Количество, шт. | 7 | Указать
40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Пакет с растворами для анализатора электролитов крови EASYLYTE Na/K/Cl (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество исследований | не менее 1200 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 5 | Указать
41 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 | Указать
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200 | Указать
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420 | Указать
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390 | Указать
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14 | Указать
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300 | Указать
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25 | Указать
| 25 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428 | Указать
| 26 | Количество, уп. | 2 | Указать
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать