Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2013 года

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаю наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

- Техническое задание

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ |  | Наличие функции и параметров предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам. |  |  |  |  |
| 1. | Антенатальный фетальный монитор для одноплодной беременности | Указать наименование |  |  |
| 1.1 | Регистрация при одноплодной беременности частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки в дородовой период. | Наличие |  |  |
| 1.2 | Регистрация двигательной активности плода: | Наличие |  |  |
| 1.2.1 | - амплитуда движений (профиль) в автоматическом режиме методом эхолокации; | Наличие |  |  |
| 1.2.2 | - шевеления в ручном режиме | Наличие |  |  |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: | Наличие |  |  |
| 1.3.1 | - тахи - или брадикардии | Наличие |  |  |
| 1.3.2 | - отсутствии движений плода/плодов | Наличие |  |  |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |  |  |
| 1.5 | Индикация качества регистрации ЧСС | Наличие |  |  |
| 1.6 | Печать на кривой КТГ текущего клинического события в режиме реального времени. | Наличие |  |  |
| 1.7 | Автоматический расчет параметров КТГ плода во время беременности с учетом сон/бодрствование: | Наличие |  |  |
| 1.7.1 | - базальная ЧСС , уд./мин; | Наличие |  |  |
| 1.7.2 | - вариабельность базальной ЧСС от удара к удару; | Наличие |  |  |
| 1.7.3 | - акцелерации с амплитудой меньше 10 уд./мин; | Наличие |  |  |
| 1.7.4 | - акцелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие |  |  |
| 1.7.5 | - децелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; | Наличие |  |  |
| 1.7.6 | - продолжительность эпизода высокой вариабельности (мин); | Наличие |  |  |
| 1.7.7 | - продолжительность эпизода низкой вариабельности (мин.); | Наличие |  |  |
| 1.7.8 | - количество шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |  |
| 1.7.9 | - количество маточных сокращений; | Наличие |  |  |
| 1.7.10 | - процент потери сигнала ЧСС; | Наличие |  |  |
| 1.7.11 | - расчет вариабельности коротких отрезков ЧСС | Наличие |  |  |
| 1.8 | Оценка состояния плода с учетом срока беременности со второго триместра: | Наличие |  |  |
| 1.9. | Количественная оценка степени выраженности метаболического ацидоза (усл. ед.): | Наличие |  |  |
| 1.9.1 | - отсутствие отклонений от нормы ; | Наличие |  |  |
| 1.9.2 | - слабо выраженные отклонения ; | Наличие |  |  |
| 1.9.3 | - выраженные отклонения; | Наличие |  |  |
| 1.9.4 | - резко выраженные отклонения; | Наличие |  |  |
| 1.10. | Выявление нарушений в состоянии плода без развития метаболического ацидоза. | Наличие |  |  |
| 1.11 | Оценка вероятности по данным КТГ неблагоприятного исхода для плода (в %) | Наличие |  |  |
| 1.12 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора | Наличие |  |  |
| 1.13 | Телеметрическая передача данных с фетального монитора на фетальный монитор | Наличие |  |  |
| 1.14 | Системный интерфейс для подключения к компьютерным сетям | Наличие |  |  |
| 2. Требования по техническим характеристикам. |  |  |  |  |
| 2.1 | Ультразвуковой канал | Наличие |  |  |
| 2.1.1 | Диапазон измерения ЧСС (уд./мин) | 30-240 |  |  |
| 2.1.2 | Возможность стерилизации УЗ датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие |  |  |
| 2.1.3 | Частота ультразвука, МГц, в пределах | 1,0 - 1,5 |  |  |
| 2.1.4 | Относительная погрешность измерений ЧСС, % | +/- 5 |  |  |
| 2.1.5 | Точность измерения ЧСС, уд. | +/- 1 |  |  |
| 2.1.6 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7 |  |  |
| 2.1.7 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие |  |  |
| 2.2 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |  |
| 2.2.1 | Диапазон измерений ТОКО датчика, относительные ед. | 0-100 |  |  |
| 2.2.2 | Автоматическая настройка нуля | Наличие |  |  |
| 2.2.3 | Класс защиты от проникновения жидкости | IXP7 |  |  |
| 2.2.4 | Возможность стерилизации ТОКО датчика путем погружения в стерилизующий раствор | Наличие |  |  |
| 2.2.5 | Ударопрочность в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 | Наличие |  |  |
| 2.3 | Термопринтер | Наличие |  |  |
| 2.3.1 | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |  |  |
| 2.3.2 | Печать КТГ в режиме реального времени | Наличие |  |  |
| 2.3.3 | Распечатка протокола исследования без прерывания и сжатия кривой. | Наличие |  |  |
| 2.3.4 | Режим ускоренной печати из памяти монитора | Наличие |  |  |
| 2.4 | Дисплей жидкокристаллический графический | Наличие |  |  |
| 2.5 | Память монитора, час, не менее | 6 |  |  |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |  |  |
| 3.1 | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и термопринтером | Наличие |  |  |
| 3.2 | УЗ датчик | 1 шт. |  |  |
| 3.3 | ТОКО датчик | 1 шт. |  |  |
| 3.4 | Отметчик шевелений плода | 1 шт. |  |  |
| 3.5 | Фиксаторы для крепления датчиков | 2 шт. |  |  |
| 3.6 | Термобумага | 1 пачка |  |  |
| 3.7 | Сетевой провод | 1 шт. |  |  |
| 3.8 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |  |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя: |  |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 4.2 | Сертификат или декларация соответствия | Наличие |  |  |
| 4.3 | Сертификат об утверждении типа средства измерения | Наличие |  |  |
| 4.4 | Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации в соответствии ГОСТ Р 5044 | Наличие |  |  |
| 4.5 | Электробезопасност ь монитора в соответствии ГОСТ Р 50267.0: класс I с рабочими частями BF | Наличие |  |  |
| 4.6 | Гарантия на оборудование: не менее | 12 месяцев с даты поставки |  |  |
| 4.7 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |  |
|  | Встроенный датчик атмосферного давления | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерения атмосферного давления | 700 – 800 мм рт. ст. |  |  |
|  | Встроенный датчик влажности | Наличие |  |  |
|  | Количество разрядов АЦП | 24 |  |  |
|  | Частота дискретизации | Не менее 1000 Гц |  |  |
|  | Объем калибровочного шприца | Не менее 3 литров |  |  |
|  | Пневмопреобразователь из ударопрочного полимера | Наличие |  |  |
|  | Связь с компьютером | USB |  |  |
|  | Операционная система | Windows 7 или аналог |  |  |
|  | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Электронный блок | 1 шт. |  |  |
|  | Импульсная трубка | 2 шт. |  |  |
|  | Пневмопреобразователь потока в сборе | 10 шт. |  |  |
|  | Многоразовый мундштук | 20 шт. |  |  |
|  | Одноразовый мундштук | 250 шт. |  |  |
|  | Носовой зажим | 2 шт. |  |  |
|  | Калибровочный шприц 3 л. | 1 шт. |  |  |
|  | Компьютер-ноутбук | Наличие |  |  |
|  | Лазерный принтер | Наличие |  |  |
|  | Гарантия на электронный блок | 2 года |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |

_____________________________________              __________________________                                   ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП