Приложение №2

к извещению №38 от «06» июня 2013 года

Техническое задание

на аппарат физиотерапевтический

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Многофункциональный физиотерапевтический аппарат предназначенный для терапевтического воздействия на пациента постоянным и импульсными токами различной частоты, формы и полярности |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Россия |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 6. | Возможность записи, хранения и воспроизведения в автоматическом режиме лечебных методик, каждая из которых может состоять из нескольких различных токов, не менее | 100 |  |
| 7. | Соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р 50267.10 - 93 | Наличие |  |
| 8. | Виды лечебных токов: |  |  |
| 8.1 | ПОСТОЯННЫЙ: | ГН (Гальванический непрерывный) |  |
| 8.2 | ДИАДИНАМИЧЕСКИЕ: | ОН (Однотактный непрерывный), ДН ( двухтактный непрерывный), ОР (однотактный ритмический), КП (короткий период), ДП (длинный период), ОВ (однотактный волновой), ДВ (двухтактный волновой) |  |
| 8.3 | СИНУСОИДАЛЬНО МОДУЛИРОВАННЫЕ: | 1, 2, 3, 4, 5 род работы |  |
| 8.4 | ### ДИАДИНАМИЧЕСКИ-МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ: | 6,7,8 род работы |  |
| 8.5 | Частота импульсов, Гц | 1; 2; 3; 5; 7,5 ; 10; 20; 30; 50; 75; 100; 150 |  |
| 8.6 | Глубина модуляция, % | 0; 25; 50; 75; 100; 125 (перемодуляция) |  |
| 8.7 | Отношение посылка/пауза с/с: | 1/1,5; 2/3; 4/6; 8/4; 1,5/1,5; 4/2 |  |
| 9. | Габаритные размеры, мм, не более | 220 * 200 * 80 |  |
| 10. | Масса, кг, не более: | 2 |  |
| 11. | Средний срок службы, лет, не менее: | 5, при интенсивности эксплуатации не менее 8 часов ежедневно. |  |
| 12. | Максимальный уровень тока пациента, mA | 50 (среднеквадратическое значение) |  |
| 13. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 15 |  |
| 14. | Оборудование должно быть новым,год выпуска - не ранее 2013г. | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31