Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

- Наименование, размер, количество товара:

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл. | шт. | 21 000 |
| 2 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 5 мл. | шт. | 49 000 |
| 3 | шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл. | шт. | 59 500 |
| 4 | шприц однократного применения трехдетальный,стерильный"Жане | шт. | 350 |

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару:

  - Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 2 мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | 2 |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 32 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 12 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы, мм. | 0,6х30 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | Не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 25 | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |

  - Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 5 мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наличие, указать наименование |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
|  | Вместимость, мл | 5 |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
|  | Присоединительный конус типа | Луер |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
|  | Длина шкалы, мм | не менее 41 |
|  | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
|  | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
|  | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | наличие |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
|  | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
|  | Размер иглы, мм. | 0,7х40 |
|  | Заточка иглы | трехгранная |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
|  | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
|  | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
|  | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
|  | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |

  - Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный с иглой, 20 мл

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | 20 |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Присоединительный конус типа | Луер |
| 9 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 10 | Длина шкалы, мм | не менее 68 |
| 11 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 12 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 13 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | не менее 17 |
| 14 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 17 | Размер иглы | 0,8х40 |
| 18 | Заточка иглы | трехгранная |
| 19 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |
| 20 | Толщина стенки иглы, мм | не менее 0,1 |
| 21 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 22 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 23 | Шприц упаковывается с надетой иглой | Соответствие |
| 24 | Манжета не содержит природного латекса | Наличие |

  - Шприц  однократного применения трехдетальный, стерильный «Жане»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, указать наименование |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждого шприца | блистер |
| 5 | Вместимость, мл | 150 |
| 6 | Материал цилиндра | Полипропилен |
| 7 | Материал шток-поршня | Полиэтилен |
| 8 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне | Наличие |
| 9 | Наконечник для катетерной насадки | Наличие |
| 10 | Шкала четкая черного цвета | Наличие |
| 11 | Длина шкалы, мм | не менее 120 |
| 12 | Покрытие внутренней полости цилиндра | Силиконовое |
| 13 | Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. | Наличие |
| 14 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | Не менее 17 |
| 15 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 16 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |
| 17 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |
| 18 | Наличие упоров для пальцев с ребристой поверхностью | Наличие |
| 19 | Метод стерилизации | Газовый (окисью этилена) |
| 20 | Очистка канюли иглы для устранения примесей | Ультразвуковая |
| 21 | Изделие не содержит латекса | Соответствие |