Приложение № 1

к Извещению от «17» июня 2013г.

№ 0356300120313000032

о проведении запроса котировок

Техническое задание

Облучатель - рециркулятор бактерицидный

| № позиции | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. |  | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | 1.1 | Назначение | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях категорий со II по V в присутствии людей. Обеззараживание происходит в процессе принудительной рециркуляции воздуха с помощью вентилятора через корпус облучателя, внутри которого размещены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 253,7 нм, обладающие широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. |  |
|  | 1.2 | Модель | Указать |  |
|  | 1.3 | Производитель | Указать |  |
|  | 1.4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 1.5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 1.6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |
|  | 2.1 | Корпус | Ударопрочный, цельнометаллический, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к действию разрешённых дезинфектантов |  |
|  | 2.2 | Мощность/количество бактерицидных ламп (Вт/шт.) | 15/2 |  |
|  | 2.3 | Бактерицидная эффективность, не менее % | 99 |  |
|  | 2.4 | Рекомендуемый объем помещений, не более (м3) | 70 |  |
|  | 2.5 | Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% м3/час | 60+/-10 |  |
|  | 2.6 | Срок службы ламп, не менее, ч | 9000ч |  |
|  | 2.7 | Электронный блок с цифровым таймером, отображающий время наработки ламп, текущее время и автоматически рассчитывающий время процедуры, в зависимости от категории и объёма помещения | Наличие |  |
|  | 2.8 | Функция оповещения о несанкционированном отключении электропитания | Наличие |  |
|  | 2.9 | Оригинальная подвесная система, дающая возможность крепления к стене в любом положении, учитывая направление ламинарных потоков | Наличие |  |
|  | 2.10 | Возможность визуального контроля за работоспособностью каждой лампы | Наличие |  |
|  | 2.11 | Возможность замены предохранителей без разборки корпуса изделия | Наличие |  |
|  | 3. Прочее |  |  |  |
|  | 3.1 | Сеть переменного тока | 220В/50Гц |  |
|  | 3.2 | Потребляемая мощность | 40 ВА |  |
|  | 3.3 | Уровень шума, не более Дб | 40 |  |
|  | 3.4 | Габаритные размеры | 715х130х205 мм |  |
|  | 3.5 | Масса (настенный), не более | 5,5 кг |  |
|  | 3.6 | Гарантийный срок эксплуатации, с момента ввода товара в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |  |
|  | 4. Комплект поставки |  |  |  |
|  | 4.1 | Рециркулятор УФ-бактерицидный | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.2 | Тара упаковочная | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.3 | Паспорт | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.4 | Количество комплектов | 24 штуки |  |
| 2 | 1. Общие требования |  |  |  |
|  | 1.1 | Назначение | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель закрытого типа, предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях категорий с I по V в присутствии людей. Обеззараживание происходит в процессе принудительной рециркуляции воздуха с помощью вентилятора через корпус облучателя, внутри которого размещены ультрафиолетовые лампы с длиной волны 253,7 нм, обладающие широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры. |  |
|  | 1.2 | Модель | Указать |  |
|  | 1.3 | Производитель | Указать |  |
|  | 1.4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 1.5 | Сертификат соответствия | Указать |  |
|  | 1.6 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | 2. Технические характеристики |  |  |  |
|  | 2.1 | Корпус | Ударопрочный, цельнометаллический, с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к действию разрешённых дезинфектантов |  |
|  | 2.2 | Мощность/количество бактерицидных ламп (Вт/шт.) | 30/2 |  |
|  | 2.3 | Бактерицидная эффективность, не менее % | 99,9 |  |
|  | 2.4 | Рекомендуемый объем помещений, не более (м3) | 90 |  |
|  | 2.5 | Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99,9% м3/час | 90+/-10 |  |
|  | 2.6 | Срок службы ламп, не менее, ч | 9000ч |  |
|  | 2.7 | Электронный блок с цифровым таймером, отображающий время наработки ламп, текущее время и автоматически рассчитывающий время процедуры, в зависимости от категории и объёма помещения | Наличие |  |
|  | 2.8 | Функция оповещения о несанкционированном отключении электропитания | Наличие |  |
|  | 2.9 | Оригинальная подвесная система, дающая возможность крепления к стене в любом положении, учитывая направление ламинарных потоков | Наличие |  |
|  | 2.10 | Возможность визуального контроля за работоспособностью каждой лампы | Наличие |  |
|  | 2.11 | Возможность замены предохранителей без разборки корпуса изделия | Наличие |  |
|  | 3. Прочее |  |  |  |
|  | 3.1 | Сеть переменного тока | 220В/50Гц |  |
|  | 3.2 | Потребляемая мощность | 70 ВА |  |
|  | 3.3 | Уровень шума, не более Дб | 40 |  |
|  | 3.4 | Габаритные размеры | 1140х130х205 мм |  |
|  | 3.5 | Масса (настенный), не более | 7,5 кг |  |
|  | 3.6 | Гарантийный срок эксплуатации, с момента ввода товара в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |  |
|  | 4. Комплект поставки |  |  |  |
|  | 4.1 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.2 | Тара упаковочная | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.3 | Паспорт | Не менее 1 шт. |  |
|  | 4.4 | Количество комплектов | 7 штук |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| Год выпуска не ранее 2013г. |  |  | Наличие |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Медицинское оборудование должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории РФ |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие |  |
| Доставка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала |  |  | Наличие |  |