## ТЗ
Приложение №1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на медицинское оборудование для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
| № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Автоматический промыватель для микропланшет | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | № от___до____
| 5 | Режимы промывки:
| 6 | придонная | Наличие
| 7 | с переполнением | Наличие
| 8 | с замачиванием | Наличие
| 9 | с встряхиванием | Наличие
| 10 | Режим перекрестной аспирации | Наличие
| 11 | Типы промываемых планшет:
| 12 | 96-луночные | Наличие
| 13 | Время встряхивания, сек | от 0 и до 10
| 14 | Шаг времени встряхивания, сек | не более 1
| 15 | Время аспирации, сек | от 0 и до 10
| 16 | Шаг времени аспирации, сек | не более 1
| 17 | Время замачивания, сек | от 0 и до 1000
| 18 | Шаг времени замачивания, сек | не более 10
| 19 | Скорость встряхивания, уровней | не менее 3
| 20 | Погрешность дозирования для 300 мкл, % | не более 5
| 21 | Число программ промывки | не менее 50
| 22 | Число циклов промывки | не менее 20
| 23 | Число программируемых типов планшет | не менее 20
| 24 | Промывочная насадка 8-канальная | Наличие
| 25 | Установка промывочной насадки 12-канальной | Наличие
| 26 | Установка промывочной насадки 16-канальной | Наличие
| 27 | Датчик положения промывочной насадки | Наличие
| 28 | Дозируемый объем, мкл | от 50 и до 2000
| 29 | Шаг дозируемого объема, мкл | не более 50
| 30 | Остаточный объем в лунке, мкл | не более 1,5
| 31 | Число скоростей наполнения | не менее 3
| 32 | Число скоростей аспмрации | не менее 3
| 33 | Автоматическая переодическая самопромывка системы | Наличие
| 34 | Количество каналов для промывочных и ополаскивающего растворов | не менее 2
| 35 | Количество емкостей для растворов и отходов | не менее 3
| 36 | Жидкокристалический дисплей с подсветкой, символов | не менее 2 х 16
| 37 | Ввод данных:
| 38 | встроенная клавиатура, клавиш | не менее 5
| 39 | Прозрачная брызгозащитная крышка | Наличие
| 40 | Последовательный порт RS-232 | Наличие
| 41 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 42 | Количество, комп | 1
2 | 1 | Коагулометр-полуавтомат | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | № от___до____
| 5 | Сертификат соответствия ГОСТ | Наличие
| 6 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие
| 7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
| 8 | Технические характеристики:
| 9 | Открытая система: использование реагентов различных изготовителей | Наличие
| 10 | Количество независимых каналов измерений | не менее 4
| 11 | Детектирование механическое | Наличие
| 12 | Клоттинговые методы исследования | Наличие
| 13 | Объем реакционной смеси, мкл | не более 150
| 14 | Проба:
| 15 | -плазма | Наличие
| 16 | -венозная кровь | Наличие
| 17 | -капиллярная кровь | Наличие
| 18 | Количество позиций для термостатирования проб | не менее 8
| 19 | Количество позиций для термостатирования реагентов диаметром 15 мм | не менее 3
| 20 | Количество позиций для термостатирования реагентов диаметром 11 мм | не менее 2
| 21 | Зона пробоподготовки, штативов | не менее 4
| 22 | Кювет в штативе, шт | не менее 4
| 23 | Сохранение калибровок в энергонезависимой памяти прибора | Наличие
| 24 | Старт:
| 25 | -ручной | Наличие
| 26 | -автоматический (при помощи стартовой пипетки) | Наличие
| 27 | Количество прогреваемых держателей для стартовой пипетки | не менее 2
| 28 | Диапазон измерений, сек | не менее от 4,5 и до 999,9
| 29 | Выполнение анализов:
| 30 | -по тестам | Наличие
| 31 | -по пациентам | Наличие
| 32 | -срочные анализы | Наличие
| 33 | Гемолиз, липемия, иктеричность проб не влияют на результат | Наличие
| 34 | Жидкокристаллический дисплей, строк х символов | не менее 8 х 28
| 35 | Порт RS-232 | Наличие
| 36 | Автоматический расчет МНО | Наличие
| 37 | Автоматический расчет % по Квику | Наличие
| 38 | Комплект поставки:
| 39 | Стартовая пипетка | Наличие
| 40 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 41 | Количество, комп | 1
3 | 1 | Аппарат молекулярно-резонансный хирургический
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие
| 6 | Соответствие нормам CEI EN 60601-1 и 60601-2-2, отвечает директиве CEE 93/42 (класс 2b) | Наличие
| 7 | Область применения: гинекология, пластическая хирургия | Наличие
| 8 | Принцип действия:
| 9 | ВЧ хирургический аппарат, работающий по принципу молекулярного резонанса и генерирующий сложномодулированный ток, составляющий запатентованную комбинацию частот CSS (СКС-сохраняющий клетки спектр). | Наличие
| 10 | Способность рассекать и коагулировать ткани при температурах до 55-600С | Наличие
| 11 | Рабочая частота тока, режимы и мощность аппарата:
| 12 | Режимы работы: монополярный и биполярный | Наличие
| 13 | Мощность в режиме разрез при сопротивлении ткани 400 Ом, Вт | 120
| 14 | Мощность в режиме разрез+коагуляция при сопротивлении ткани 400 Ом, Вт | 100
| 15 | Мощность в режиме монополярная коагуляция при сопротивлении ткани 400 Ом, Вт | 70
| 16 | Мощность в режиме фульгурация при сопротивлении ткани 600 Ом, Вт | 60
| 17 | Мощность в режиме биполярная коагуляция при сопротивлении ткани 100 Ом, Вт | 60
| 18 | Рабочая частота тока - не менее 4-х разных, одновременно подаваемых токов с частотой в пределах 4 – 16 МГц по системе СКС | Наличие
| 19 | Конструктивные особенности:
| 20 | Изолированный нейтральный электрод для работы в монополярном режиме. | Наличие
| 21 | Индикатор мощности на передней панели базового блока, градуированный в условных единицах. | Наличие
| 22 | Способность аппарата сохранять настройки мощности после выключения питания. | Наличие
| 23 | Система защиты от случайных нажатий для блока выбора режима работы. | Наличие
| 24 | Таймер, позволяющий дозировать продолжительность воздействия аппарата с точностью до сотых долей секунды | Наличие
| 25 | Управление аппаратом при помощи ножной пневматической педали | Наличие
| 26 | Световые и звуковые индикаторы работы аппарата, различные для режимов аблации и коагуляции. | Наличие
| 27 | Безопасность работы:
| 28 | Встроенный 2-х процессорный контур безопасности, обеспечивающий защиту пациента и врачебного персонала. | Наличие
| 29 | Световой и звуковой индикаторы неисправности. | Наличие
| 30 | Блокировка аппарата при возникновении неисправности базового блоки или электрода, или отсоединении нейтрального электрода. | Наличие
| 31 | Сигнал тревоги и блокировка аппарата при возникновении неисправности | Наличие
| 32 | Дополнительные условия:
| 33 | Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев | Наличие
| 34 | Постгарантийное сервисное обслуживание в течение всего срока службы прибора | Наличие
| 35 | Монополярный электрод (тип волосковый): | наличие
| 36 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,17
| 37 | Длина корпуса, мм | не более 80
| 38 | Длина рабочей части, мм | не более 10
| 39 | Монополярный электрод (тип волосковый): | наличие
| 40 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,8
| 41 | Длина корпуса, мм | не более 50
| 42 | Длина рабочей части, мм | не более 20
| 43 | Монополярный электрод (тип сферический): | наличие
| 44 | Диаметр рабочей части, мм | не более 4
| 45 | Длина корпуса, мм | не более 70
| 46 | Монополярный электрод (тип сферический): | наличие
| 47 | Диаметр рабочей части, мм | не более 5
| 48 | Длина корпуса, мм | не более 110
| 49 | Монополярный электрод (тип полукруглая петля): | наличие
| 50 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,17
| 51 | Длина корпуса, мм | не более 110
| 52 | Длина основания, мм | не более 10
| 53 | Высота рабочей части, мм | не более 10
| 54 | Монополярный электрод (тип полукруглая петля): | наличие
| 55 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,3
| 56 | Длина корпуса, мм | не более 110
| 57 | Длина основания, мм | не более 20
| 58 | Высота рабочей части, мм | не более 15
| 59 | Монополярный электрод (прямой, для конизации): | наличие
| 60 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,3
| 61 | Длина корпуса, мм | не более 115
| 62 | Длина основания, мм | не более 11
| 63 | Высота рабочей части, мм | не более 15
| 64 | Монополярный электрод (с изгибом, для конизации): | наличие
| 65 | Диаметр проволоки, мм | не более 0,3
| 66 | Длина корпуса, мм | не более 110
| 67 | Длина основания, мм | не более 10
| 68 | Высота рабочей части, мм | не более 15
| 69 | Биполярный электрод (пинцет, прямой): | наличие
| 70 | Длина бранши, мм | не более 1
| 71 | Длина корпуса, мм | не более 150
| 72 | Биполярный адаптер: | наличие
| 73 | Длина кабеля, м | не менее 3
| 74 | Комплектация аппарата:
| 75 | Базовый блок аппарата | не менее 1
| 76 | Монополярный адаптер (монополярный стандатрный многоразовый электрододержатель,3 м), шт | не менее 1
| 77 | Ножная педаль (пневматическая), шт | не менее 1
| 78 | Монополярный электрод (многоразовый нейтральный электрод, 3 м.), шт | не менее 1
| 79 | Монополярный электрод (Набор стандартных монополярных электродов - 6 шт.), уп | не менее 1
| 80 | Сетевой кабель, шт | не менее 1
| 81 | Руководство пользователя (на русском языке) | не менее 1
| 82 | Монополярный электрод (тип волосковый 0,17х80х10), шт | не менее 1
| 83 | Монополярный электрод (тип волосковый 0,8х50х20) , шт | не менее 1
| 84 | Монополярный электрод (тип сферический 4х70) , шт | не менее 1
| 85 | Монополярный электрод (тип сферический 5х110) , шт | не менее 1
| 86 | Монополярный электрод (тип полукруглая петля 0,17х10х10) , шт | не менее 1
| 87 | Монополярный электрод (тип полукруглая петля 0,3х20х15) , шт | не менее 1
| 88 | Монополярный электрод (для конизации - прямой 0,3х15х11х115) , шт | не менее 1
| 89 | Монополярный электрод (для конизации – с изгибом 0,3х10х15х110) , шт | не менее 1
| 90 | Биполярный адаптер (стандартный биполярный кабель к аппарату Vesalius LX80) , шт | не менее 1
| 91 | Биполярный электрод (тип пинцет – прямой 150x1) , шт | не менее 1
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-3, руб. |  |  |  | Указать
Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие
Год выпуска не ранее 2013 |  |  | Наличие
Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Указать
Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие