## Лист1
Техническое задание (спецификация) на поставку товара
Высокочастотный электрохирургическй аппарат
| Наименование параметра | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики
1 | Общие требования
2 | Высокочастотный электрохирургическй аппарат | Наличие
3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
4 | Сертификат Госстандарта России | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Параметры электропитания:
6 | Напряжение сети, В | 220 | Указать
7 | Переменный ток частотой, Гц | 50 | Указать
8 | Номинальная выходная мощность не менее, Вт | 80 | Указать
9 | Вес блока управления не более, кг | 3 | Указать
10 | Гарантия на блок управления не менее, лет | 3 | Указать
11 | Специальные требования
12 | Рассечение биологических тканей без коагуляции | Наличие
13 | Рассечение биологических тканей с коагуляцией | Наличие
14 | Выпаривание биологических тканей (вапоризация) | Наличие
15 | Контактная и бесконтактная коагуляция тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей | Наличие
16 | Деструкция нежизнеспособных тканей и патологических образований | Наличие
17 | Контактная коагуляця в биполярном режиме с целью остановки кровотечения | Наличие
18 | Монополярных режима не менее | 4 | Указать
19 | - монополярное резание без коагуляции | Наличие
20 | - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей | Наличие
21 | - монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие
22 | - монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
23 | Биполярных режима | 1 | Указать
24 | Монополярное резание без коагуляции | Наличие
25 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
26 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 700 | Указать
27 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие
28 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
29 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | 1200 | Указать
30 | Монополярная плавная коагуляция | Наличие
31 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
32 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | 1200 | Указать
33 | Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
34 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом не менее, Вт | 30 | Указать
35 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 2500 | Указать
36 | Биполярная коагуляция | Наличие
37 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом не менее, Вт | 80 | Указать
38 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее, В | 700 | Указать
39 | Рабочая частота во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции , кГц | 440 | Указать
40 | Рабочая частота при разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции не более, кГц | 600 | Указать
41 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие
42 | Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
43 | Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие
44 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
45 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
46 | Уровень безопасности
47 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие
48 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие
49 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
50 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
51 | Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | Наличие
52 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
53 | Комплектация
54 | ВЧ электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | 1 шт.
55 | Педаль одноклавишная | 1 шт.
56 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | 1 шт.
57 | Нейтральный электрод односекционный одноразовый (25 шт/упак) | 1 шт.
58 | Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | 1 шт.
59 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | 1 шт.
60 | Держатель монополярных электродов со штекером 4 мм к аппаратам ФОТЕК, MARTIN, BERCHTOLD (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм, безопасный штекер 4 мм) | 1 шт.
61 | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м) | 1 шт.
62 | Монополярный инструмент, электрод-нож, сечение 2 х 0,5 мм | 1 шт.
63 | Монополярный инструмент, электрод-игла микродиссекционный, длина 50 мм | 1 шт.
64 | Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм | 2 шт.
65 | Монополярный инструмент, электрод-петля 5 х 0,2 мм, удлиненный стержень | 2 шт.
66 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации средний, 0,2 мм | 2 шт.
67 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации большой, 0,2 мм | 2 шт.
68 | Монополярный инструмент, электрод-парус для конизации малый, 0,2 мм | 2 шт.
69 | Монополярный инструмент, электрод-шарик антипригарный CLEANTips 4 мм, удлиненный стержень | 1 шт.
70 | Биполярный пинцет прямой антипригарный CLEANTips, длина 190 мм, размер площадки 8 х 1 мм, "евростандарт" | 1 шт.
71 | Видеоруководства, электронный каталог, видеоматериалы, научные публикации | 1 шт.
72 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, года выпуска | не ранее 2012
73 | Ввод в эксплуатацию | Наличие
74 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие