Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2013 года

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаю наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

- Техническое задание

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный (портативный) |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель,страна происхождения | Указать | Указать |
| Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Аппарат состоит из следующих узлов: 1. Блок питания с питающим кабелем. 2. Линейка гибкая излучающая, состоящая из четырех круглых индукторов. | Соответствие |  |
| Аппарат имеет встроенный таймер | автоматически отключается от сети через не менее 22 мин |  |
| Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора катушечной группы аппарата | не менее 20 мТл. |  |
| Длительность импульса | 1,5-2,5 мс. |  |
| Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек | не менее 6,25 Гц. |  |
| Максимальная температура на поверхности индуктора | не более 40 оС. |  |
| Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 – 230 В. | Соответствие |  |
| 7. Электрическая мощность, потребляемая аппаратом | не более 35 ВА. |  |
| 8. Габаритные размеры аппарата: |  |  |
| электронного блока, не более | длина 137 мм; ширина 60 мм; высота 45 мм. |  |
| индуктора, не менее | диаметр 90 мм; высота 15 мм. |  |
| 9. Масса аппарата | не более 0,65 кг. |  |
| Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом. |  |  |
| Срок службы аппарата | не менее 5 лет. |  |
| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| Наименование | Портативный многофункциональный аппарат для лечения токами надтональной частоты |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Предназначен для осуществления местной ультратонотерапии |  |  |
| Питание от сети переменного тока напряжением, В | 220±10% |  |
| частотой, Гц | 50±2 % |  |
| Регулируемое выходное напряжение, кВ | до 3±0,5 |  |
| Частота синусоидального выходного напряжения, кГц | 19-25 |  |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 50 |  |
| Класс безопасности | ¦¦ тип BF |  |
| Масса аппарата в комплекте, кг | не более 1 |  |
| Средний срок службы аппарата, лет | не менее 5 |  |
| Комплект сменных газоразрядных электродов - вагинальный - головной (гребешковый) - носовой - десенный - ректальный - ушной - грибовидный | Соответствие |  |

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Аппарат локальной магнитотерапии |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Аппарат предназначен для оказания терапевтического воздействия пульсирующим или переменным низкочастотным магнитным полем. | Соответствие |  |
| 4 режима работы | Соответствие |  |
| Амплитуда магнитной индукции, мТл | 10 или 30 |  |
| Частота синусоидального или пульсирующего магнитного поля, не менее, Гц | 50 |  |
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220 |  |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 30 |  |
| Масса, неболее, кг | 0,85 |  |
| Габариты, мм, не более | 245х95х48 |  |
| Средний срок службы, лет не менее | 7 |  |

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики: |  |  |
| Аппараты ультразвуковой терапии предназначены для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью. |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |
| Количество типов излучателей | 2 |  |
| Эффективная площадь излучателей | 1; 4 см2 |  |
| Частота излучения | 0,88 МГц |  |
| Режим работы | непрерывный, импульсный |  |
| Длительность импульсов | 2; 4; 10 мс |  |
| Частота следования импульсов | 50 Гц |  |
| Напряжение питания аппарата | 220 В |  |
| Устанавливаемые значения таймера | (2; 4; 6; 8;10;12) мин |  |
| Время установления рабочего режима не более | 1 мин |  |
| Интенсивность излучений (по ступеням) | 0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1 Вт/см2 |  |
| Управление | Жидкокристаллический дисплей |  |
| Датчик контакта с излучателем | наличие |  |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |  |
| Габариты | 260 х 100 х 215 мм |  |
| Масса | до 3кг |  |
| Минимальная рабочая комплектация |  |  |
| Электронный блок | 1шт |  |
| Сменные излучатели 0,88 -1.01Ф, (площадь 1см2) 0,88 - 4.01Ф, (площадь 4см2) | 1шт 1шт |  |
| Соединительный кабель | 1шт |  |
| Паспорт | 1шт |  |
| Документы |  |  |
| Декларация о соответствии ГОСТ Р | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| Прочие условия |  |  |
| Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Наименование | # Облучатель ультрафиолетовый стационарный |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. | Соответствие |  |
| В качестве источника УФ-излучения в облучателе ОУФну используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления | Соответствие |  |
| Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. | Соответствие |  |
| Способ размещения | Настольный |  |
| Мощность, ВА, не более | 1000 |  |
| Напряжение В/Частота,Гц | 220±22/50 |  |
| Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 | 40±10 |  |
| Масса, кг, не более | 11 |  |
| Габаритные размеры, не более, мм | 890х890х540 |  |

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Наименование | # Аппарат для местной дарсонвализации |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Габаритные размеры генератора, не более | 125х60х85мм; |  |
| Габаритные размеры трансформатора, не более | 171х48х47мм |  |
| Масса аппарата не более | 0,8 кг; |  |
| Обеспечивает на выходе электрический сигнал в виде видимых импульсов | Соответствие |  |
| Частота следования пачек импульсов не менее | 100Гц; |  |
| Частота заполнения импульсов не менее | 110кГц; |  |
| Амплитудное значение выходного напрыжения плавно регулируется от минимального значения до напряжения не менее | 10 кВ; |  |
| Ток потребляемый аппаратом не более | 0,25 А; |  |
| Обеспечивает циклический режим работы в течении 8 часов: не менее 20 мин. работы, не более 10 мин. перерыв; | Соответствие |  |
| По защите от поражения электрическим током аппарат выполнен по классу II тип В ГОСТ 12.2.025; | Соответствие |  |
| Имеет среднюю наработку на отказ не менее | 3400 ч.; |  |
| Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц; | Соответствие |  |
| В комплект поставки входит: аппарат, 3 электрода (полостной, грибовидный, гребешковый); | Соответствие |  |

| Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- |
| Наименование | # Аппарат ультразвуковой низкочастотный гинекологический для консервативного и хирургического лечения заболеваний гинекологического и акушерского профиля |  |
| Модель | Указать | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| Сертификат соответствия | Наличие | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| Предназначен для лечения гинекологических заболеваний консервативным и хирургическим методами путем воздействия энергией низкочастотных ультразвуковых колебаний на измененные процессом ткани как через жидкие или консистентные лекарственные препараты, так и контактно | Соответствие |  |
| Рабочая частота акустических колебаний волновода-инструмента | 26,5 кГц |  |
| Амплитуда смещения излучающего торца волновода-инстру-мента (в зависимости от типа волновода-инструмента) | 0-80 мкм |  |
| Длительность непрерывной работы одной акустической системы | не более 30 мин. |  |
| Дискретность установки временных интервалов работы | 10, 20, 30, 60 с |  |
| Напряжение питающей сети | 220 В, 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность | не более 100 ВА |  |
| Габариты | 300*300*120мм |  |
| Масса аппарата в полном комплекте | не более 7 кг. |  |
| Комплектация Блок управления 1 шт. Акустическая система 2 шт. Расширитель-ограничитель для влагалища 4 шт. Волновод-инструмент ВИ3 или эквивалент 3 шт. Волновод-инструмент ВИ5 или эквивалент 2 шт. Волновод-инструмент ВИ9 или эквивалент 3 шт. Волновод-инструмент ВИ11 или эквивалент 2 шт. Раноограничитель 4 шт. Педаль 1 шт. Ключ 1 шт. | Соответствие |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП