## Лист1
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический, рекомендованный Международной Федерацией по Клинической Химии (IFCC) | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 5 х 310 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 5 х 310 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | не менее 150 | Указать
| 12 | - L-аланин, ммоль/л | не менее 750 | Указать
| 13 | - лактатдегидрогеназа (ЛДГ), кЕ/л | не более 1,2 | Указать
| 14 | Состав субстрата:
| 15 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | не менее 90 | Указать
| 16 | - NADH, ммоль/л | не менее 0,9 | Указать
| 17 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 18 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 19 | Линейность, Е/л | не менее от 0 до 500 | Указать
| 20 | Исследуемый материал:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Количество тестов в наборе | не менее 1550 | Указать
| 24 | Количество, наб. | 9 | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический, рекомендованный Международной Федерацией по Клинической Химии (IFCC) | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 5 х 310 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 5 х 310 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | не менее 100 | Указать
| 12 | - L-аспартат, ммоль/л | не менее 300 | Указать
| 13 | - лактатдегидрогеназа (ЛДГ), кЕ/л | не менее 0,9 | Указать
| 14 | - малатдегидрогеназа (МДГ), кЕ/л | не менее 0,6 | Указать
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | не менее 60 | Указать
| 17 | - NADH, ммоль/л | не менее 0,9 | Указать
| 18 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 19 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 20 | Линейность, Е/л | не менее от 0 до 700 | Указать
| 21 | Исследуемый материал:
| 22 | - сыворотка | Наличие
| 23 | - плазма | Наличие
| 24 | Количество тестов в наборе | не менее 1550 | Указать
| 25 | Количество, наб. | 9 | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический | Наличие
| 7 | Состав реагента:
| 8 | - MES буфер (рН=6,0), ммоль/л | не более 36 | Указать
| 9 | - CNPG3, ммоль/л | не более 1,6 | Указать
| 10 | - ацетат кальция, ммоль/л | не более 3,6 | Указать
| 11 | - хлорид натрия, ммоль/л | не более 37 | Указать
| 12 | - тиоцианат калия, ммоль/л | не более 253 | Указать
| 13 | - азид натрия, % | не более 0,095 | Указать
| 14 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 15 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 16 | Линейность, Е/л | не менее от 0 до 4500 | Указать
| 17 | Исследуемый материал:
| 18 | - сыворотка | Наличие
| 19 | -плазма | Наличие
| 20 | -моча | Наличие
| 21 | Фасовка, фл х тестов | не менее 3 х 260 | Указать
| 22 | Количество тестов в наборе | не менее 780 | Указать
| 23 | Количество, наб. | 5 | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения общего белка для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - биуретовый | Наличие
| 7 | Состав окрашивающего реагента:
| 8 | - гидроксид натрия, ммоль/л | не менее 200 | Указать
| 9 | - калий-натрий тартрат, ммоль/л | не менее 32 | Указать
| 10 | - сульфат меди, ммоль/л | не менее 12 | Указать
| 11 | - иодид калия, ммоль/л | не менее 30 | Указать
| 12 | Стабильность на "борту" анализатора:
| 13 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 30 | Указать
| 14 | Линейность, г/л | не менее от 2 до 120 | Указать
| 15 | Исследуемый материал:
| 16 | - сыворотка | Наличие
| 17 | - плазма | Наличие
| 18 | Фасовка: 6 х 210 тестов | Наличие
| 19 | Количество тестов в наборе | не менее 1260 | Указать
| 20 | Количество, наб. | 6 | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор для определения билирубина общего для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - фотометрический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - детергент, фл х тестов | не менее 5 х 210 | Указать
| 9 | - окрашивающий реагент, фл х тестов | не менее 5 х 210 | Указать
| 10 | Состав детергента:
| 11 | - кофеин, ммоль/л | не менее 5,2 | Указать
| 12 | - детергент | Наличие
| 13 | - консервант | Наличие
| 14 | Состав окрашивающего реагента:
| 15 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | не менее 0,9 | Указать
| 16 | -кофеин, ммоль/л | не менее 5,2 | Указать
| 17 | - детергент | Наличие
| 18 | -консервант | Наличие
| 19 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 20 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 21 | Линейность, мкмоль/л | не менее от 0 до 342 | Указать
| 22 | Пробы:
| 23 | - сыворотка | Наличие
| 24 | - плазма | Наличие
| 25 | Количество тестов в наборе | не менее 1050 | Указать
| 26 | Количество, наб. | 9 | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - фотометрический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -соляная кислота, фл х тестов | не менее 5 х 210 | Указать
| 9 | - окрашивающий реагент, фл х тестов | не менее 5 х 210 | Указать
| 10 | Состав окрашивающего реагента:
| 11 | - соляная кислота, ммоль/л | не менее 170 | Указать
| 12 | - 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | не менее 0,16 | Указать
| 13 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 14 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 15 | Линейность, мкмоль/л | от 0 до 120 | Указать
| 16 | Исследуемый материал:
| 17 | - сыворотка | Наличие
| 18 | - плазма | Наличие
| 19 | Количество тестов в наборе | не менее 1050 | Указать
| 20 | Количество, наб. | 4 | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический колориметрический по Persijn & van der Slik | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 3 х 250 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 3 х 250 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - ТРИС буфер, ммоль/л | не менее 100 | Указать
| 12 | - глицилглицин, ммоль/л | не менее 150 | Указать
| 13 | Состав субстрата:
| 14 | - L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | не менее 20 | Указать
| 15 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 16 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 17 | Линейность, Е/л | не менее от 0 до 1300 | Указать
| 18 | Исследуемый материал:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - плазма | Наличие
| 21 | Количество тестов в наборе | не менее 750 | Указать
| 22 | Количество, наб. | 2 | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения глюкозы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - глюкозооксидазный | Наличие
| 7 | Состав ферментативного реагента:
| 8 | - фосфатный буфер, моль/л | не менее 0,1 | Указать
| 9 | - 4-аминофеназон, ммоль/л | не более 0,25 | Указать
| 10 | - фенол, ммоль/л | не менее 0,75 | Указать
| 11 | - глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15 | Указать
| 12 | - пероксидаза (ПОД), кЕ/л | не менее 1,5 | Указать
| 13 | - мутаротаза, кЕ/л | не менее 2,0 | Указать
| 14 | - стабилизаторы | Наличие
| 15 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 16 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 17 | Линейность, ммоль/л | не менее от 0 до 28 | Указать
| 18 | Исследуемый материал:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - плазма | Наличие
| 21 | Фасовка, фл х тестов | не менее 6 х 210 | Указать
| 22 | Количество тестов в наборе | не менее 1260 | Указать
| 23 | Количество, наб. | 20 | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения железа для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - фотометрический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 2 х 180 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 2 х 180 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - глициновый буфер, ммоль/л | не менее 370 | Указать
| 12 | - L-аскорбиновая кислота, ммоль/л | не более 8,5 | Указать
| 13 | - консерванты | Наличие
| 14 | Состав субстрата:
| 15 | - глициновый буфер, ммоль/л | не менее 130 | Указать
| 16 | - 2,4,6-три(2-пиридил)1-3-5-триазин, ммоль/л | не более 3,8 | Указать
| 17 | - консерванты | Наличие
| 18 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 19 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 20 | Линейность, мкмоль/л | не менее от 0 до 215 | Указать
| 21 | Исследуемый материал:
| 22 | - сыворотка | Наличие
| 23 | - плазма | Наличие
| 24 | Количество тестов в наборе | не менее 360 | Указать
| 25 | Количество, наб. | 8 | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения кальция для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - фотометрический с о-крезолфталеинкомплексоном | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 3 х 430 | Указать
| 9 | - окрашивающий реагент, фл х тестов | не менее 3 х 430 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - лизиновый буфер, моль/л | не менее 0,2 | Указать
| 12 | - азид натрия, % | не менее 0,095 | Указать
| 13 | Состав окрашивающего реагента:
| 14 | - 8-гидроксихинолин, ммоль/л | не более 14 | Указать
| 15 | - о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | не более 0,1 | Указать
| 16 | - соляная кислота, ммоль/л | не более 40 | Указать
| 17 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 18 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 28 | Указать
| 19 | Линейность, ммоль/л | не менее от 0 до 5,0 | Указать
| 20 | Исследуемый материал:
| 21 | - сыворотка | Наличие
| 22 | - плазма | Наличие
| 23 | Количество тестов в наборе | не менее 1290 | Указать
| 24 | Количество, наб. | 2 | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения креатинина для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - Яффе | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - гидроксид натрия (160 ммоль/л), фл х тестов | не менее 5 х 250 | Указать
| 9 | - пикриновая кислота (13,9 ммоль/л), фл х тестов | не менее 5 х 250 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 11 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 21 | Указать
| 12 | Линейность, мкмоль/л | не менее от 8,84 до 2210 | Указать
| 13 | Исследуемый материал:
| 14 | - сыворотка | Наличие
| 15 | - плазма | Наличие
| 16 | Количество тестов в наборе | не менее 1250 | Указать
| 17 | Количество, наб. | 13 | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 2 х 180 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 2 х 180 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - ТРИС буфер, ммоль/л | не менее 50 | Указать
| 12 | - пируват, ммоль/л | не менее 1,5 | Указать
| 13 | Состав субстрата:
| 14 | - NADH, ммоль/л | не более 0,8 | Указать
| 15 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 16 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 17 | Линейность, Е/л | не менее от 0 до 1200 | Указать
| 18 | Исследуемый материал:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - плазма | Наличие
| 21 | Количество тестов в наборе | не менее 360 | Указать
| 22 | Количество, наб. | 2 | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения магния ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод с использованием ксилидилового синего | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 8 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 9 | Состав окрашивающего реагента:
| 10 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50 | Указать
| 11 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13 | Указать
| 12 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09 | Указать
| 13 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 14 | -активаторы | Наличие
| 15 | Состав стандарта:
| 16 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03 | Указать
| 17 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05 | Указать
| 19 | Количество, наб. | 2 | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 8 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 9 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | не менее от 25 до 1500 | Указать
| 10 | Исследуемый материал:
| 11 | - сыворотка | Наличие
|  | - плазма | Наличие
|  | - моча | Наличие
| 12 | Фасовка: фл х тестов | не менее 5 х 250 | Указать
| 13 | Количество тестов в наборе | не менее 1250 | Указать
| 14 | Количество, наб. | 3 | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор для определения мочевины для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - ферментативный реагент, фл х тестов | не менее 5 х 250 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | не менее 5 х 250 | Указать
| 10 | Состав ферментативного реагента:
| 11 | - трис буфер, ммоль/л | не менее 120 | Указать
| 12 | - АДФ, ммоль/л | не менее 750 | Указать
| 13 | - уреаза, кЕд/л | не менее 40 | Указать
| 14 | - глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), кЕд/л | не менее 0,4 | Указать
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | не менее 25 | Указать
| 17 | - NADH, ммоль/л | не менее 1,2 | Указать
| 18 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 19 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 20 | Линейность, ммоль/л | не менее от 0 до 67 | Указать
| 21 | Исследуемый материал:
| 22 | - сыворотка | Наличие
| 23 | - плазма | Наличие
| 24 | Количество тестов в наборе | не менее 1250 | Указать
| 25 | Количество, наб. | 3 | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - кинетический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | 3 х 250 | Указать
| 9 | - субстрат, фл х тестов | 3 х 250 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - диэтаноламиновый буфер, моль/л | не менее 1,25 | Указать
| 12 | - хлорид магния, ммоль/л | не менее 0,625 | Указать
| 13 | Состав субстрата:
| 14 | - р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | не менее 55 | Указать
| 15 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 16 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 30 | Указать
| 17 | Линейность, Е/л | не менее от 7,42 до 2000 | Указать
| 18 | Исследуемый материал:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - плазма | Наличие
| 21 | Количество тестов в наборе | не менее 750 | Указать
| 22 | Количество, наб. | 5 | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения фосфора для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - фотометрический в УФ диапазоне | Наличие
| 7 | Состав реагента:
| 8 | - гептамолибдат аммония, ммоль/л | не более 0,3 | Указать
| 9 | - серная кислота, ммоль/л | не более 160 | Указать
| 10 | - детергент, % | не более 1 | Указать
| 11 | - активаторы и стабилизаторы | Наличие
| 12 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 13 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 14 | Линейность, ммоль/л | не менее от 0 до 6,4 | Указать
| 15 | Исследуемый материал:
| 16 | - сыворотка | Наличие
| 17 | Фасовка, фл х тестов | не менее 4 х 60 | Указать
| 18 | Количество, наб. | 2 | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения холестерина для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - ферментативный колориметрический | Наличие
| 7 | Состав ферментативного реагента:
| 8 | - фосфатный буфер,моль/л | не менее 100 | Указать
| 9 | - 4-аминофеназон, ммоль/л | не более 0,3 | Указать
| 10 | - фенол, ммоль/л | не более 5 | Указать
| 11 | - пероксидаза, КЕ/л | не менее 5 | Указать
| 12 | - холестеринэстераза, Е/л | не менее 150 | Указать
| 13 | - холестериноксидаза, Е/л | не менее 100 | Указать
| 14 | - азид натрия, % | не менее 0,05 | Указать
| 15 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 16 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 17 | Линейность, ммоль/л | не менее от 0 до 25,7 | Указать
| 18 | Пробы:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - плазма | Наличие
| 21 | Фасовка, фл х тестов | не менее 3 х 150 | Указать
| 22 | Количество, наб. | 34 | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения гликогемоглобина для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - прямой фотометрический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - латексный реагент, фл х тестов | не менее 1 х 135 | Указать
| 9 | - буфер, фл х тестов | не менее 1 х 135 | Указать
| 10 | - антитела, фл х мл | не менее 1 х 0,5 | Указать
| 11 | - лизирующий реагент, фл х мл | не менее 2 х 100 | Указать
| 12 | Состав латексного реагента:
| 13 | - латекс, % | не более 0,13 | Указать
| 14 | - глициновый буфер, ммоль/л | не более 20 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | - глициновый буфер, ммоль/л | не более 80 | Указать
| 17 | Состав антител:
| 18 | - моноклональные антитела к HbA1с человека, мг/мл | не более 0,05 | Указать
| 19 | - поликлональные антитела к Ig G мыши, мг/дл | не более 0,08 | Указать
| 20 | - стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав лизирующего реагента:
| 22 | - лизирующий реагент | Наличие
| 23 | - азид натрия, % | не менее 0,05 | Указать
| 24 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 25 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 26 | Линейность в диапазоне, % | не менее от 1,0 до 13,0 | Указать
| 27 | Пробы:
| 28 | - венозная кровь | Наличие
| 29 | Количество тестов в наборе | не менее 135 | Указать
| 30 | Количество, наб. | 8 | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Мультикалибратор, лиофилизированная человеческая сыворотка для калибровки автоматических биохимических анализаторов | Наличие
| 5 | Аттесттованные параметры:
| 6 | - ферменты | не менее 9 | Указать
| 7 | - субстраты | не менее 12 | Указать
| 8 | - электролиты | не менее 5 | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | - лиофилизированный мультикалибратор, фл х мл | 4 х 5,0 | Указать
| 11 | Стабильность реагента после разведения:
| 12 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 7 | Указать
| 13 | Количество, наб. | 4 | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Аттесттованные параметры | не менее 64 | Указать
| 6 | Стабильность реагента после разведения:
| 7 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 10 | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | - контрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5,0 | Указать
| 10 | Количество, наб. | 6 | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии. | Наличие
| 5 | Аттесттованные параметры | не менее 64 | Указать
| 6 | Стабильность реагента после разведения:
| 7 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 10 | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | - контрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5,0 | Указать
| 10 | Количество, наб. | 6 | Указать
23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Калибратор гликогемоглобина | Наличие
| 5 | Состав реагента:
| 6 | - человеческая кровь (лиофилизированная), фл х мл | не менее 4 х 0,5 | Указать
| 7 | Количество, наб. | 6 | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - контроль гликогемоглобина норма, фл х мл | не менее 1 х 1,0 | Указать
| 7 | - контроль гликогемоглобина патология, фл х мл | не менее 1 х 1,0 | Указать
| 8 | Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, дней | не менее 30 | Указать
| 10 | Количество, упак. | 6 | Указать
25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ФСГ- набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор,мМЕ/мл | 2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/мл | 5 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/мл | 25 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/мл | 50 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/мл | 100 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций , мМЕ/мл | от 1 до 130 | Указать
| 20 | Чувствительность , мМЕ/мл | не более 0,25 | Указать
| 21 | Количество, наб. | 3 | Указать
26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения лютеинизи́рующего гормо́на в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Наличие
| 5 | Диапазон измерения концентраций, мМЕ/мл | от 0 до 100 | Указать
| 6 | Чувствительность, мМЕ/мл | не более 0,25 | Указать
| 7 | Срок годности набора, месяцев | не менее 12 | Указать
| 13 | Количество, наб. | 3 | Указать
27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения прогестерона в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | Наличие
| 5 | Диапазон измерения концентраций, нмоль/л | от 0 до 100 | Указать
| 6 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,5 | Указать
| 7 | Срок годности набора, месяцев | не менее 12 | Указать
| 13 | Количество, наб. | 3 | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не менее 135 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 0.3 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 1 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 3 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, нмоль/л | 20 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | от 0 до 90 | Указать
| 20 | Количество, наб. | 3 | Указать
29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор для определения ферритина для анализатора Humastar 600 ("Хуман ГмбХ", Германия) | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - латексный турбидиметрический | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буфер, фл х тестов | не менее 1 х 90 | Указать
| 9 | - латексный реагент, фл х тестов | не менее 1 х 90 | Указать
| 10 | Состав буфера:
| 11 | - глициновый буфер, мМ | не более 170 | Указать
| 12 | - азид натрия, % | не более 0,095 | Указать
| 13 | Состав латексного реагента:
| 14 | - суспензия латексных частиц, покрытых антителами к ферритину (кролик), рН | не более 7,3 | Указать
| 15 | - азид натрия, % | не более 0,095 | Указать
| 16 | Стабильность реагентов на "борту" анализатора:
| 17 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 18 | Линейность, нг/мл | не менее от 7 до 500 | Указать
| 19 | Пробы:
| 20 | - сыворотка | Наличие
| 21 | - плазма | Наличие
| 22 | Фасовка: 1 х 90 тестов | Наличие
| 23 | Количество, наб. | 4 | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор калибраторов для определения ферритина | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - очищенный ферритин человека, фл х мл | не менее 4 х 0,5 | Указать
| 7 | Стабильность после вскрытия:
| 8 | - при температуре 2-8 Со , недель | не менее 5 | Указать
| 9 | Количество, наб. | 4 | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контроль для ферритина | Наличие
Состав набора:
|  | - контрольный материал в области нормы | Наличие
|  | - контрольный материал в области патологии | Наличие
| 5 | Стабильность после вскрытия:
| 6 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 30 | Указать
| 7 | Фасовка: 2 (2х 3) мл | Наличие
| 8 | Количество, наб. | 4 | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения С-реактивного белка | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - СРБ-латекс суспензия | Наличие
| 7 | - разбавитель | Наличие
| 8 | - положительный контроль | Наличие
| 9 | - отрицательный контроль | Наличие
| 10 | - слабоположительный контроль | Наличие
| 11 | - тест-пластина | Наличие
| 12 | Пробы:
| 13 | - сыворотка крови | Наличие
| 14 | Количество определений | не менее 250 | Указать
| 15 | Количество, наб. | 12 | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор для определения ревматоидного фактора | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - РФ-латекс суспензия | Наличие
| 7 | - разбавитель | Наличие
| 8 | - положительный контроль | Наличие
| 9 | - отрицательный контроль | Наличие
| 10 | - слабоположительный контроль | Наличие
| 11 | - тест-пластина | Наличие
| 12 | Пробы:
| 13 | - сыворотка крови | Наличие
| 14 | Количество определений | не менее 250 | Указать
| 15 | Количество, наб. | 11 | Указать
34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения тимоловой пробы | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - концентрированный раствор тимола, мл | не менее 17 | Указать
| 7 | - калибровочный раствор I, мл | не менее 11 | Указать
| 8 | - калибровочный раствор II, мл | не менее 5 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 2 | Указать
35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | - однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность рабочего раствора:
| 8 | - при температуре 15-25 Сº, месяцев | не менее 6 | Указать
| 9 | Количество определений | не менее 600 | Указать
| 10 | Количество, уп. | 52 | Указать
36 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор контрольных растворов гемоглобина для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови различными методами. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - контрольный раствор, фл х мл | не менее 3 х 5 | Указать
| 7 | Количество, уп. | 6 | Указать
37 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор контрольных растворов мочи | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | не менее 3 х 25 | Указать
| 6 | Количество, наб. | 11 | Указать
38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета лейкоцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | не менее 10 х 2,5 | Указать
| 6 | Количество, наб. | 3 | Указать
39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор контрольных суспензий эритроцитов для контроля правильности и воспроизводимости подсчета эритроцитов на гематологических анализаторах и в счетной камере Горяева | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | не менее 10 х 2,5 | Указать
| 6 | Количество, наб. | 3 | Указать
40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Anti-A для определения антигена А IgM | Наличие
| 5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1 | Наличие
| 6 | Хранение при комнатной температуре:
| 7 | - до конца срока годности | Наличие
| 8 | Фасовка: фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 9 | Количество, флак. | 18 | Указать
41 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Anti-B для определения антигена B IgM | Наличие
| 5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2. | Наличие
| 6 | Хранение при комнатной температуре:
| 7 | - до конца срока годности | Наличие
| 8 | Фасовка: фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 9 | Количество, флак. | 22 | Указать
42 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Anti-АВ для определения антигенов А и В IgM | Наличие
| 5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон ЕS-4/ES-15 (Анти-АВ). | Наличие
| 6 | Хранение при комнатной температуре:
| 7 | - до конца срока годности | Наличие
| 8 | Фасовка: фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 9 | Количество, флак. | 18 | Указать
43 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Агглютинирующая тест-сыворотка Анти-А1 | Наличие
| 5 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 Со : |  | Указать
| 6 | - до конца срока годности | Наличие
| 7 | Фасовка: фл х мл | не менее 1 х 5 | Указать
| 8 | Количество, флак. | 10 | Указать
44 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Anti-D для определения антигена D IgM | Наличие
Состав реагента:
| 5 | - агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 | Наличие
| 6 | Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | Наличие
| 7 | Фасовка: фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 8 | Количество, флак. | 30 | Указать
45 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сыворотки диагностические моноспецифические для качественного и количественного определения иммуноглобулинов класса A, G, M в сыворотке крови и других биологических жидкостях | Наличие
| 5 | Состав набора: | Наличие
| 6 | - сыворотка против иммуноглобулина G (IgG (H) или IgG (H+L)), амп х мл | не менее 3 х 1 | Указать
| 7 | - сыворотка против иммуноглобулина А (IgА (H)), амп х мл | не менее 3 х 1 | Указать
| 8 | - сыворотка против иммуноглобулина М (IgМ (H)), амп х мл | не менее 3 х 1 | Указать
| 9 | - конрольная сыворотка крови человека с известным содержанием иммуноглобулинов, амп х мл | не менее 1 х 1 | Указать
| 10 | Срок годности набора, мес | не менее 36 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 8 | Указать
46 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Среда 199 | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | не менее 1 х 450 | Указать
| 5 | Количество, флак. | 18 | Указать
47 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлезы | Наличие
| 5 | Состав набора: | Наличие
| 6 | - концентрат буферного раствора, фл х мл | не менее 2 х 125 | Указать
| 7 | - краситель Пунцовый С, фл х мл | не менее 1 х 125 | Указать
| 8 | - контрольная сыворотка (лиофилизированная), фл х мл | не менее 1 х 2 | Указать
| 9 | - растворитель для сыворотки, фл х мл | не менее 1 х 3 | Указать
| 10 | Количество, наб. | 4 | Указать
48 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов, глюкозы в моче человека | Наличие
| 5 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: | Наличие
| 6 | - первое поле 0 мг/дл | Наличие
| 7 | - второе поле, мг/дл | не менее 5,0 | Указать
| 8 | - третье поле, мг/дл | не менее 10,0 | Указать
| 9 | - четвертое поле, мг/дл | не менее 50,0 | Указать
| 10 | - пятое поле, мг/дл | не менее 100,0 | Указать
| 11 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 12 | - первое поле 0 мг/дл | Наличие
| 13 | - второе поле, мг/дл | не менее 100,0 | Указать
| 14 | - третье поле, мг/дл | не менее 250,0 | Указать
| 15 | - четвертое поле, мг/дл | не менее 500,0 | Указать
| 16 | - пятое поле, мг/дл | не менее 1000,0 | Указать
| 17 | - шестое поле, мг/дл | не менее 2000,0 | Указать
| 18 | Тест-полосок в упаковке, шт. | не менее 100
| 19 | Количество, упак. | 26 | Указать
49 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов, крови, белка, рН, уробилиногена в моче человека. | Наличие
| 5 | Тест-полосок в упаковке, шт. | не менее 50 | Указать
| 6 | Количество, упак. | 20 | Указать
50 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Изотонический раствор для гематологического анализатора Abacus | Наличие
| 5 | Фасовка, литр | не менее 10 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 48 | Указать
51 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Промывающий раствор для гематологического анализатора Abacus | Наличие
| 5 | Фасовка, литр | не менее 1 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 10 | Указать
52 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Abacus | Наличие
| 5 | Фасовка, литр | не менее 1 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 15 | Указать
53 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Очищающий раствор для гематологического анализатора Abacus | Наличие
| 5 | Фасовка, литр | не менее 0,25 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 2 | Указать
54 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Изотонический разбавитель для гематологических анализаторов Diatron | Наличие
| 5 | Фасовка, литр | не менее 20 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 16 | Указать
55 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лизирующий раствор для гематологических анализаторов Diatron | Наличие
| 5 | Контрольный ключ | Наличие
| 6 | Фасовка, литр | не менее 1 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 12 | Указать
56 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Очищающий раствор для гематологических анализаторов Diatron | Наличие
| 6 | Фасовка, литр | не менее 1 | Указать
| 7 | Количество, уп. | 6 | Указать
57 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Очищающий раствор для гематологических анализаторов Diatron | Наличие
| 6 | Фасовка, литр | не менее 0,1 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 3 | Указать
58 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пакет с реагентами для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff". | Наличие
| 5 | Состав пакета:
| 6 | - изотонический разбавитель, л | не менее 15
| 7 | - лизирующий раствор, л | не менее 0,3
| 8 | - электронная карта, шт | не менее 1
| 9 | Количество, упак. | 6 | Указать
59 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Промывающий реагент для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff" | Наличие
| 5 | Состав реагента:
| 6 | - раствор протеолитических ферментов голубого цвета. | Наличие
| 7 | Фасовка, мл | не менее 500 | Указать
| 8 | Количество, фл. | 3 | Указать
60 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Суммарное время инкубации, мин. | не более 75 | Указать
| 9 | Диапазон определения концентраций, мкМЕ/л | 0 -2,5 | Указать
| 10 | Чувствительность, мкМЕ/л | не более 0,05 | Указать
| 11 | Цветная кодировка крышек и флаконов | Наличие
| 12 | Состав набора:
| 13 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 14 | -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 15 | -промывочный буфер, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 16 | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 18 | -калибровочные пробы, готовы к применению, фл. | не менее 6 | Указать
| 19 | Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | Наличие
| 20 | Количество, наб. | 53 | Указать
61 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Суммарное время инкубации, мин. | не более 90 | Указать
| 9 | Диапазон определения концентраций, Нмоль/л | 0 - 12 | Указать
| 10 | Чувствительность, Нмоль/л | не более 0,15 | Указать
| 11 | Не требуется предварительного разведения сыворотки | Наличие
| 12 | Состав набора:
| 13 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 14 | -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 15 | -промывочный буфер (концентрат), кратность ед. | не более 20 | Указать
| 16 | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 17 | -стоп-реагент, фл х мл | не менее 1 х 14,0 | Указать
| 18 | -калибровочные пробы, готовы к применению, фл. | не менее 6 | Указать
| 19 | -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 20 | Вся тиреоидная панель одной методики, с шейкированием | Наличие
| 21 | Количество, наб. | 1 | Указать
62 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Т4 - набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не мене 40 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 60 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 4 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 15 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 30 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 60 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 150 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, нмоль/л | 400 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | от 53 до 158 | Указать
| 20 | Чувствительность, нмоль/л | не более 10 | Указать
| 21 | Количество, наб. | 2 | Указать
63 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - двустадийный конкурентный ИФА. | Наличие
| 7 | Состав набора: | Наличие
| 8 | - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 9 | - конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 10 | - промывочный буфер (концентрат) | Наличие | Указать
| 11 | - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 12 | - стоп-реагент, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 13 | - калибровочные пробы, готовы к применению, фл | не менее 6 | Указать
| 14 | - контрольная сыворотка с известным содержанием Т3, фл х мл | не менее 1 х 0,5 | Указать
| 15 | - аналитический водно-солевой раствор, фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 16 | Количество, наб. | 14 | Указать
64 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - одностадийный конкурентный ИФА. | Наличие
| 7 | Состав набора: | Наличие
| 8 | - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 9 | - конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 18 | Указать
| 10 | - промывочный буфер (концентрат) | Наличие
| 11 | - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 12 | - стоп-реагент, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 13 | - калибровочные пробы, готовы к применению, фл | не менее 6 | Указать
| 14 | - контрольная сыворотка с известным содержанием свободного тироксина, фл х мл | не менее 1 х 0,5 | Указать
| 15 | Количество, наб. | 32 | Указать
65 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - двустадийный сэндвич ИФА. | Наличие
| 7 | Состав набора: | Наличие
| 8 | - разборный планшет с иммобилизированной ТПО, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 9 | - конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 10 | - промывочный буфер (концентрат) | Наличие
| 11 | - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 12 | - стоп-реагент, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 13 | - калибровочные пробы, готовы к применению, фл | не менее 6 | Указать
| 14 | - контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО, фл х мл | не менее 1 х 0,5 | Указать
| 15 | - аналитический буфер, фл х мл | не менее 1 х 14 | Указать
| 16 | - буфер для разведения образцов сыворотки крови, фл х мл | не менее 1 х 50 | Указать
| 17 | Количество, наб. | 10 | Указать
66 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 8 | -калибровочные пробы, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать
| 9 | -концентрат промывочного раствора, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 10 | -коньюгат , фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 13 | -водно-солевой раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 14 | -прозрачный пластиковый пакет с замком, шт. | не менее 1 | Указать
| 15 | Концентрация калибраторов:
| 16 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 17 | -второй калибратор, нг/мл | 1 | Указать
| 18 | -третий калибратор, нг/мл | 2.5 | Указать
| 19 | -четвертый калибратор, нг/мл | 5 | Указать
| 20 | -пятый калибратор, нг/мл | 10 | Указать
| 21 | -шестой калибратор, | 30 | Указать
| 22 | Исследуемый образец:
| 23 | -сыворотка | Наличие
| 24 | -плазма | Наличие
| 25 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 20 | Указать
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70 | Указать
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 28 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,2 | Указать
| 29 | Количество, наб. | 26 | Указать
67 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Метод - конкурентного твердофазного ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 60 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 4 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 20 | Указать
| 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 60 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 200 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 600 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, нмоль/л | 2000 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | от 150 до 660 | Указать
| 20 | Чувствительность, нмоль/л | не более 10 | Указать
| 21 | Количество, наб. | 5 | Указать
68 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/мл | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/мл | 100 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/мл | 500 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/мл | 1200 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/мл | 2500 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/мл | 4500 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций , мМЕ/мл | от 67 до 726 | Указать
| 20 | Чувствительность, мМЕ/мл | не более 50 | Указать
| 21 | Количество, наб. | 5 | Указать
69 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения аутотел к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - двустадийный сэндвич ИФА. | Наличие
| 7 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120 | Указать
| 8 | Чувствительность, Ед/мл | не более 7,5 | Указать
| 9 | Диапазон определения концентраций, Ед/мл | от 0 до 1200 | Указать
| 10 | Количество, наб. | 3 | Указать
70 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для количественного определения содержания карциноэмбрионального антигена в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - двустадийный сэндвич ИФА. | Наличие
| 7 | Время инкубации при температуре 37 Со, мин | не более 60 | Указать
| 8 | Чувствительность, Ед/мл | не более 1,0 | Указать
| 9 | Количество, наб. | 1 | Указать
71 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения СА-19.9 в сыв-ке (плазме) крови | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - двустадийный сэндвич ИФА. | Наличие
| 7 | Время инкубации при температуре 37 Со, мин | не более 60 | Указать
| 8 | Чувствительность, Ед/мл | не более 2,0 | Указать
| 9 | Количество, наб. | 2 | Указать
72 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке (плазме) крови | Наличие
| 5 | Метод:
| 6 | - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 7 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90 | Указать
| 8 | Чувствительность, Ед/мл | не более 2,0 | Указать
| 9 | Количество, наб. | 48 | Указать
73 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ХГЧ, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | не менее 6 х 0,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18,0 | Указать
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 15 | -буфер для разведения образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 | Указать
| 16 | -контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15 | Указать
| 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50 | Указать
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125 | Указать
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250 | Указать
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500 | Указать
| 24 | Чувствительность, МЕ/л | не более 5 | Указать
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать
| 29 | Количество, наб. | 48 | Указать
74 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | не более 4 х 5 | Указать
| 7 | - лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | не более 1 х 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 16 | Указать
75 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - АПТВ-реагент, фл х мл | не более 4 х 2,5 | Указать
| 7 | - хлорид кальция, фл х мл. | не более 1 х 2 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 30 | Указать
76 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - о-фенантролин, фл | не менее 2 | Указать
| 7 | - плазма, не содержащая РФМК (Контроль-минус), фл х мл | не более 1 х 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 10 | Указать
77 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | не менее 1 х 1 | Указать
| 7 | Количество, флак. | 48 | Указать
78 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лимоннокислый натрий | Наличие
| 5 | Раствор во флаконе, мл х % | не менее 50 х 3,8 | Указать
| 6 | Количество, флак. | 50 | Указать
79 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови Тромбопластин S | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - тромбопластиновый реагент, фл х мл | не менее 6 х 20 | Указать
| 7 | - растворитель Diluent , фл х мл | не более 6 х 20 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 4 | Указать
80 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - лиофильно высушеный тромбтин по 6-8 NIH ед, фл х мл | не менее 4 х 2 | Указать
| 7 | - лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | не менее 1х 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 20 | Указать
81 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - монореагент, фл х мл | не менее 2 х 50 | Указать
| 7 | - стандарт калия, фл х мл | не менее 1х 1 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 6 | Указать
82 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Кислота сульфосалициловая (ХЧ, порошок) | Наличие
| 5 | Количество, кг. | 4 | Указать
83 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - генциановый фиолетовый карболовый (готов к применению), фл х мл | не менее 1 х 100 | Указать
| 7 | - фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | не менее 1х 10 | Указать
| 8 | - раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | не менее 1 х 100
| 9 | Количество, уп. | 7 | Указать
84 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина в моче | Наличие
| 5 | В упаковке тест-полосок | не менее 50 | Указать
| 6 | Количество, уп. | 6 | Указать
85 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в пробирках | Наличие
| 5 | Метод :
| 6 | - суправитальный пробирочный | Наличие
| 7 | Флакон, мл | не менее 50 | Указать
| 8 | Количество, фл. | 15 | Указать
86 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Калибратор для белка в моче | Наличие
| 5 | Диапазон определения концентраций, мг/л | от 50 до 1000 | Указать
| 6 | В набор входит, фл х мл | не менее 3 х 10 | Указать
| 7 | Количество, уп. | 2 | Указать
87 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 | указать
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | указать
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 | указать
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | указать
| 29 | Количество, фл. | 10 | указать
88 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 | указать
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | указать
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 | указать
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | указать
| 29 | Количество, фл. | 6 | указать
89 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 | указать
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | указать
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 | указать
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 | указать
| 29 | Количество, фл. | 10 | указать
90 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод :
| 6 | - реакция микропреципитации | Наличие
| 7 | Фасовка: амп х мл | не менее 10 х 2 | Указать
| 8 | Количество, наб. | 4 | Указать
91 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Желатин | Наличие
| 5 | Фасовка: мл х % | не менее 10 х 10 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 80 | Указать
92 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Тест-эритроциты ID-DiaСell 5 % для скрининга антиэритроцитарных антител методом конглютинации с желатином | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - тест-эритроциты ( ССWDее), фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 7 | - тест-эритроциты (ссDEE) , фл х мл | не менее 1х 10 | Указать
| 8 | - тест-эритроциты (ссddee), фл х мл | не менее 1х 10 | Указать
| 9 | Количество, упак. | 30 | Указать
93 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Стандартные эритроциты ID-DiaCell AB0 для определения групп крови перекрестным способом | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - тест-эритроциты группы О, фл х мл | не менее 1 х 10 | Указать
| 7 | - тест-эритроциты группы А , фл х мл | не менее 1х 10 | Указать
| 8 | - тест-эритроциты группы В, фл х мл | не менее 1х 10 | Указать
| 9 | Количество, упак. | 30 | Указать
94 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор для окраски мазков | Наличие
| 4 | Метод:
| 5 | - по Циль-Нильсену | Наличие
| 6 | Количество тестов | не менее 100 | Указать
| 7 | Количество, наб. | 8 | Указать
95 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор контрольных растворов для иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Три уровня контроля | Наличие
| 6 | Фасовка, мл | не менее 5 | Указать
| 7 | Количество, наб. | 1 | Указать
96 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | - однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | При расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ, определений | не менее 500 | Указать
| 8 | Количество, упак. | 24 | Указать
97 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения альбумина для анализатора закрытого типа Humastar 600 | Наличие
| 5 | Метод с использованием бромкрезолового зеленого | Наличие
| 6 | Состав окрашивающего реагента:
| 7 | - цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | не более 30 | Указать
| 8 | - бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | не более 260 | Указать
| 9 | Стабильность на "борту" анализатора:
| 10 | - при температуре 2-8 Со , дней | не менее 60 | Указать
| 11 | Линейность, г/л | не более 80 | Указать
| 12 | Пробы:
| 13 | - сыворотка, плазма | Наличие
| 14 | Фасовка: 6 х 150 тестов | Наличие
| 15 | Количество, наб. | 1 | Указать
98 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Масло иммерсионное | Наличие
| 4 | Фасовка, мл | не менее 100 | Указать
| 5 | Количество, флак. | 42 | Указать
99 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Эозин | Наличие
Состав реагента:
|  | - порошок, ЧДА | Наличие
| 4 | Фасовка, г | не менее 40 | Указать
| 5 | Количество, упак. | 1 | Указать
100 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Судан III | Наличие
Состав реагента:
|  | - порошок, ЧДА | Наличие
| 4 | Фасовка, г | не менее 40 | Указать
| 5 | Количество, упак. | 1 | Указать