Приложение № 1

к Извещению № 0356300020013000010 от 05.08.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемые технические и функциональные характеристики** |
| Шкаф сушильный | **Указать марку** |
| 1. Объем рабочей камеры, л, не менее | 80 |
| 2. Диапазон рабочих температур, ºС | от 50 до 350 |
| 3. Внутренние температурные колебания ºС  50º  150º  300º  350º | ±2  ±3,5  ±4,5  ±5,5 |
| 4. Временные температурные колебания, ºС | ±1 |
| 5. Точность, ºС | ±0,5 |
| 6. Отклонения температуры от заданной по объему камеры, ºС | - |
| 7. Время нагрева до максимальной температуры, мин, не более | 60 |
| 8. Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
| 9. Установленная мощность, кВт, не более | 2,5 |
| 10. Габаритные размеры шкафа, мм, не более:  длина  ширина  высота | 680  665  600 |
| 11. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: | 560\*360\*400 |
| 12. Масса, кг, не более | 50 |
| 13. Средний срок службы, лет, не менее | 10 |

**Поставка шкафов сушильных в количестве 8 (Восьми) штук.**

Главный врач

МБУЗ «Городская поликлиника № 8» В.П. Половников