Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Форма выпуска (полная) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест –полоски для измерения уровня глюкозы в крови 50шт/упак к экспресс-анализатору «мультиКэйр-ин» («multiCаre-in»): - Метод измерения – амперометрический; - Совместимость с оборудованием – применяется для измерения уровня глюкозы на анализаторе крови multiCаre-in; - Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь; - Объем пробы – не более 1 мкл; - Взятие крови – с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров; - Погрешность измерения – не более 20%; - Проводимые тесты – измерение уровня глюкозы; - Диапазон измерений, ммоль/л – не менее 0,6-33,3; - Время проведения теста – не более 5 секунд; - Способ калибровки – при помощи код-чипа; - Комплект поставки: - Тест-полоски для измерения глюкозы в комплекте с чип-кодом – в упаковке по 25/50 тестов; - Хранение – при температуре от 5° до 30°C. 90 дней с момента вскрытия флакона. | Упаковка | 68 |
| 2 | Тест –полоски для определения уровня Общего холестерина в крови 25шт/упак к экспресс-анализатору «мультиКэйр-ин» («multiCаre-in»): - Метод измерения - рефлексионная фотометрия; - Совместимость с оборудованием - применяется для измерения общего холестерина на анализаторе крови multiCare in; - Исследуемый материал - цельная капиллярная кровь; - Объем пробы - не более 10 мкл; - Взятие крови - с помощью тест-полосок с капиллярной аспирацией без дополнительных аксессуаров; - Погрешность измерения - не более 5%; - Проводимые тесты: - общий холестерин; - Диапазон измерений, ммоль/л - общий холестерин: не менее 3,3-10,2; - Время проведения теста - не более 30 секунд; - Способ калибровки - при помощи код-чипа; - Комплект поставки: - Тест-полоски для измерения общего холестерина в комплекте с чип-кодом - в упаковке по 5/10/25 тестов; - Хранение – при температуре от 5° до 30°C, 90 дней с момента вскрытия флакона | Упаковка | 81 |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31