Приложение №2

к Извещению № 15 от «16» августа 2013г.

о проведении запроса котировок

Автоматический биохимический анализатор

| ## Описание параметра/ функциональной характеристики | Требования к параметру/функции | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования | Указать |  |
| Марка анализатора | Указать |  |
| Страна происхождения | Указать |  |
| Область применения | Указать |  |
| Тип системы | ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА Возможность использования реагентов разных производителей |  |
| Управляющий компьютер | Рабочая частота – не менее 2,8 ГГц, жесткий диск – не менее 160 Гб, вирт. память – не менее 1 Гб. Опреац. cистема – Windows XP. |  |
| Источник света | Галогеновая лампа 12 В, 20 Вт. Охлаждение водой. |  |
| Фотоприемник | Кремниевый фотодиод |  |
| Типы анализов | Конечная точка (с бланком по реактиву и образцу), кинетика, двухточечная кинетика, дифференциальный метод, бихроматические методы, турбидиметрия, фиксированное время |  |
| Производительность по тестам | 240 тестов в час для моно и биреагентных методик |  |
| Типы образцов | Сыворотка крови, плазма крови, моча |  |
| Минимальный реакционный объём | 150 мкл |  |
| Максимальный реакционный объём | 450 мкл |  |
| Количество кювет в реакционном роторе | 120 |  |
| Материал кювет | Пластик. Кюветы многоразовые. |  |
| Поддержание температуры в реакционном роторе | Электронное регулирование температуры, 37±0,1°С |  |
| Ротор для реагентов и проб | 66 позиций. Соотношение установленных реагентов и проб выбирает оператор в пределах: реагенты от 6 до 42, пробы от 1 до 60. |  |
| Охлаждение в блоке контейнеров с реагентами | Поддерживаемая температура 8-15°С или 2-8°С |  |
| Емкости для реагентов | 20, 70 и 100 мл |  |
| Емкости для проб | Пробирки или стандартные чашки для образцов |  |
| Характеристика устройств дозирования | Контроль уровня жидкости емкостным датчиком. Автоматическая детекция засора. Автоматическая очистка. |  |
| Дозируемый объём реагента | От 10 до 450 мкл (1 мкл/шаг) |  |
| Защита манипулятора от механических повреждений | Оптомеханический датчик препятствия |  |
| Объём дозирования образца | 3 - 50 мкл с шагом 0,1 мкл |  |
| Выбор длин волн | Монохроматор с дифракционной решеткой |  |
| Рабочие длины волн | 12 длин волн: 340, 380, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 нм |  |
| Промывка реакционных кювет | Встроенная автоматическая моющая станция |  |
| Язык меню | Русский |  |
| Возможность загрузки срочных образцов (STAT-пробы) | Наличие |  |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| Автоматическое разведение образцов | Возможность автоматического разведения образцов в 2-115 раз при выходе результатов за пределы выбранного диапазона |  |
| Возможность отображения хода реакции | Вывод графика изменения оптической плотности во времени |  |
| Возможность подключения к информационной системе LIS/HIS | Наличие |  |
| Способ размещения анализатора | Настольный |  |
| Электропитание | 220 В ±10% , 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность | Не более 650 VA |  |
| Габариты не более | 998 × 752 × 517 мм |  |
| Масса не более | 120 кг |  |
| Руководство по эксплуатации анализатора | На русском языке |  |
| Комплект поставки: 1).Автоматический биохимический анализатор, включая реакционные кюветы 120 шт, флаконы для реагентов 20 мл- 24 шт., 100 мл-12 шт., моющие растворы, кабель USB, сетевой кабель, установочный диск, руководство по эксплуатации. 2). Система управления и аксессуары: системный блок, монитор, принтер, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь, кабель USB, чашечки для образцов 3) Стартовый набор реагентов: Глюкоза (Glucose GOD FS) 10 минут,125 мл Билирубин общий(Bilirubin Auto Total FS),125 мл Билирубин прямой(Bilirubin Auto Direct FS),125 мл Холестерин (Cholesterol FS) 10 минут ,125 мл Триглицериды (Triglycerides FS) 10 минут,125 мл Аланинаминотрансфераза (ALAT (GPT) FS (IFCC mod)),125 мл Аспартатаминотрансфераза ASAT (GOT) FS (IFCC mod)),125 Щелочная фосфатаза (Alkaline phosphatase FS DGKC), 125 мл Мочевина (Urea FS),100 мл Креатинин (Creatinine FS), 100 мл a-Амилаза (a-Amylase CC FS),125мл Железо (Iron FS),100 мл Альбумин (Albumin FS),125 мл Общий белок (Total Protein FS),100 мл Гамма-глутамил-трансфераза (Gamma-GT FS),125 мл Кальций (Calcium AS FS), 125 мл Мочевая кислота(Uric Acid FS TOOS),100 мл TruCal U Мультикалибратор 1*3 мл TruLab N Контрольная человеческая сыворотка, норма, 1*5 мл TruLab Р Контрольная человеческая сыворотка, патология 1*5 мл 4) Насос для подачи очищенной воды | Наличие |  |
| Дополнительные условия: Поставка и ввод в эксплуатацию анализатора должна проводиться в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники» утв. Минпромнауки РФ и Минздравом РФ от 10.10.2003 г.и МЗ РФ ( 24.09.03) организацией имеющей сертификацию фирмы производителя Лицензия или копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники. В случае, если посредник не имеет лицензии на ТО, должен быть представлен договор или копия договора на ТО с организацией имеющей такую лицензию (представить копию лицензии) | Указать (номер и дату лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, при необходимости номер и дату договора с организацией осуществляющей ввод анализатора в эксплуатацию ) |  |
| Дата выпуска прибора | Не ранее 2013 года |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |  |
| Свидетельство о Внесении в реестр утвержденных типов средств измерений изделий медицинской техники | наличие |  |
| Серийный номер на задней стороне прибора | наличие |  |