Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Требования к показателям,

используемым для определения соответствия товара потребностям заказчика, их значения

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой сканер должен быть полностью цифровой многофункциональной системой, позволяющей реализовать различные режимы исследования, включая различные виды допплеровского исследования (цветное картирование кровотока, энергетическое картирование, импульсноволновой допплер, тканевой допплер), поддержку цифровой тканевой гармоники, расширенной тканевой гармоники высокой четкости, инверсию широкополосного сигнала, многолучевое составное изображение, адаптивную обработку изображения.

Модель (указывается участником размещения заказа), Торговая марка (указывается участником размещения заказа), Производитель, страна происхождения (указывается участником размещения заказа). Начало производства предлагаемой версии УЗ сканера, не ранее 2013 г.

ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ

Поддержка аппаратом широкого спектра датчиков, не менее 30 моделей. Поддержка аппаратом высокоплотных датчиков с 256 элементами. Секторные электронные (фазированные) датчики, конвексные, линейные, трансвагинальные электронные, ректальные электронные биплановые, в том числе конвекс/конвекс, линейный/конвекс, комбинированные ректовагинальные, интраоперационные, ультразвуковые эндоскопы и бронхоскопы. Датчики для 4D-визуализации в реальном времени, в том числе абдоминальный, внутриполостной, линейный. Должна быть возможность обработки всех датчиков полным погружением в дезинфицирующий / стерилизующий раствор.

ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, урология, кардиология, сосудистые исследования, транскраниальные исследования, исследования поверхностных органов, педиатрия, интраоперационные исследования, брахитерапия, эндоскопические исследования

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Должно быть цифровое широкополосное формирование УЗ луча на прием и передачу. Одновременное формирование и обработка лучей на приемо-передачу, не менее 8. Количество разъёмов для подключения датчиков более 2 (за исключением карандашных). Высокоскоростной аналого/цифровой преобразователь, не менее 16 бит. Число цифровых процессинговых приемо-передающих каналов, не менее 50 000. Динамический диапазон, не менее 200 Дб. Глубина сканирования, не менее 350 мм. Количество опорных частот на всех электронных датчиках в В-режиме более 4. Количество настроек на всех электронных датчиках в режиме гармоники не менее 6. Количество опорных частот на всех электронных датчиках в режиме цветового допплера не менее3. Частотный диапазон системы, не уже1-18МГц. Профессиональный цветной ЖК монитор медицинского назначения высокого разрешения, диагональ дюймов, не менее 17", Разрешение экрана, не менее 1280х1024, должен быть шарнирный «плавающий» кронштейн, позволяющий монитору свободно перемещаться в пространстве и поворачиваться в 2х плоскостях. Жесткий диск от 300 Гб. Наличие выдвижной (из-под панели управления) полной буквенно-цифровой клавиатуры. Шкала серого, уровней минимум 256. Одновременное использование фокусов, не менее 4. Должна быть функция автоматической регулировки усиления. Наличие автоматической оптимизации изображения в B-режиме нажатием одной клавиши: - Автоматическая оптимизация общего усиления - Автоматическая оптимизация усиления по глубине - Автоматическая оптимизация диапазона сжатия. Наличие автоматической оптимизации допплеровского спектра нажатием одной клавиши - Автоматическая оптимизация базовой линии - Автоматическая оптимизация PRF - Автоматическое инвертирование спектра. Частота кадров, не менее600 кадров/сек. Фокусировка при передаче: более 9 настроек электронной фокусировки. Фокусировка при приёме: непрерывная динамическая попиксельная фокусировка с управляемой апертурой. Управление уровнем мощности акустического сигнала, не менее 5-100%. Функция масштабирования с повышенной плотностью линий в зоне увеличения (zoom), крат не менее 8х, должно быть применение на замороженном изображении. Наличие доступа к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей постобработки. Возможность регулировки на сохраненных и замороженных изображениях: - Общего усиления - Подчеркивание кромок - Изменение гамма кривой - Изменение динамического диапазона - Псевдоколоризации - Усиление по глубине - Смещение базовой линии - Адаптивная обработка изображения. Кинопетля: B-режим, не менее 20 000 кадров, М-Режим, спектральный допплер, секунд, не менее 300, двойная раздельная кинопетля, покадровый просмотр кинопетли, количество регулировок скорости просмотра, более 7, возможность архивации произвольного фрагмента кинопетли. Система архивации изображений на: жёсткий диск, DVD-RAM, DVD-R, USB жесткий диск, USB флэш накопитель. Возможность регистрации изображений: черно-белый видеопринтер, цветной видеопринтер, стандартный PC принтер. Динамики, встроенные в консоль аппарата. Должна быть интерактивная трехцветная подсветка клавиатуры, показывающая уже активированные, доступные и недоступные клавиши. Должны быть программируемые пользователями клавиши, комплекс индивидуальных пользовательских настроек- активация нажатием одной клавиши, разъем USB на лицевой панели, блок изображения электрофизиологических сигналов

НАБОР ПАКЕТОВ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Наличие для кардиологических исследований. Возможность или наличие автоматической расширенной оценки локальной сократимости и деформации (strain/strain rate) миокарда. Наличие для сосудистых исследований (периферические сосуды, интракраниальные), для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии. Наличие программного обеспечения для брахитерапии. Возможность или наличие автоматической оценки толщины комплекса интима-медиа (IMT). Возможность создания программ со своими данными. Измерительные функции измерения в B - режиме: расстояние, площадь, окружность (метод расстояния, метод обрисовки, метод эллипса, и метод прямоугольника), объём (метод площади-длины, метод эллипса, и метод двух проекций), пропорция площади, пропорция расстояния, гистограмма. Кардиологические измерения (SV: Stroke Volume, CO: Cardiac Output, EF: Ejection Fraction ), BD (Biparietal Diameter). Измерения в М-режиме: расстояние, время, скорость, пропорция расстояния, пропорция времени, hr (частота сердечных сокращений), Управляемое по схеме (LV: левый желудочек - MV: митральный клапан), AO (аортальный клапан), PV: легочный клапан, TV: трикуспидальный клапан), сердечная функция Расчёт параметров потока для Допплеровских исследований. Измерение в реальном времени: мгновенное значение максимальной скорости потока Измерение по статическому изображению: Скорость, ускорение Систолическое окно % - окна градиент давления Объём потока Среднее по времени значение скорости Пропорция времени Пропорция скорости Средняя скорость Давление в полупериод Частота сердцебиений Интеграл скорости Индекс пульсации/коэффициент сопротивления

РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В-режим. Цветовой В-режим - количество карт окрашивания, не менее 15. М-режим. Возможность или наличие анатомического М-Режима. Возможность или наличие двойного независимого анатомического М-режима. Цветной М-режим. Возможность или наличие цветного анатомического М-Режима. Импульсноволновой Допплер (PW). Наличие высокой частоты повторения (HPRF). Постоянноволновой допплер (CW). Цветовое допплеровское картирование (CFM). Энергетический допплер. Тканевой допплер: цветовое картирование, М-режим, импульсноволновой допплер, возможность проведения измерений в импульсноволновом режиме. Изображение с использованием тканевой гармоники, количество настроек не менее 6. Широкополосная фазовая инверсная гармоника. Фильтрационная гармоника. Расширенная тканевая гармоника высокой четкости (одновременное получение субгармонического сигнала и второго гармонического). Составное многолучевое изображение: максимальное количество лучей на приемо-передачу не менее 5, одновременное использование опорных частот, не менее 3, возможность наклона комплекса УЗ лучей в одну сторону, одновременное отображение с фундаментальной гармоникой, совместимость с режимом тканевой гармоники, совместимость со всеми линейными, конвексными, микроконвексными и радиальными датчиками, совместимость с адаптивной обработкой изображения, совместимость с режимом ЦДК, совместимость с режимом соноэластографии. Режим адаптивной обработки изображений в реальном масштабе времени для снижения шума, зернистости и подавления артефактов: количество уровней коррекции изображения не менее 5, совмещение с режимом многолучевого сканирования и тканевой гармоникой, реализация на замороженных изображениях, одновременное отображение с фундаментальной гармоникой, совместимость со всеми типами визуализирующих датчиков, совместимость со всеми режимами сканирования. Триплексное сканирование в режиме реального времени. Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени изображений с 2х различных датчиков. Независимая настройка параметров сканирования для каждого из датчиков. Трапециевидное изображение на линейных датчиках В+В, В+М, В+D, В+М+D, B+CFM+M, B+CFM+D

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ ОПЦИЙ

Возможность цветового картирования физической жесткости-эластичности тканей и патологических образований (соноэластография)в реальном времени с качественным и количественным анализом: - частота кадров не менее 80 кадр/сек - настройка по размеру и положению зоны эластографического картирования в реальном масштабе времени и в режиме стоп-кадра - график компрессии в реальном времени с выделением фазы компрессии и декомпрессии, контролем максимальной амплитуды компрессии - количественная оценка соотношения жесткости/эластичности тканей - активация режима соноэластографии с помощью специализированной кнопки на панели управления - количество цветовых шкал картирования, не менее 8 - одновременное отображение в реальном масштабе времени на разделенном экране соноэластографического изображения и изображения B-режима - произвольное изменение зоны интереса эластограммы по положению и размеру на «замороженном» изображении - автоматический поиск оптимальной соноэластограммы - функция суммирования эластограммы за несколько циклов комрессии/декомпрессии - поддержка линейными, внутриполостными, биплановыми, микроконвексными, интраоперационными датчиками. Возможность поставки программного обеспечения для соноэластографии печени. Устройство для создания равномерной механической компрессии во время соноэластографии на внутриполостных датчиках. Возможность 3х-мерной реконструкции изображения с использованием обычных датчиков (Freehand): - мультипланарная реконструкция - отображение любого наклонного среза в пределах отсканированного объема - отображениие коронарного сечения - совмещение с режимами цветового и энергетического допплера - псевдоколоризация реконструированных изображений, тонов не менее 4 - поддержка всеми 2D датчиками (исключая карандашные) - режимы 3D реконструкции: - фотореалистичность - максимальная интенсивность - минимальная интенсивность - средняя интенсивность - полупрозрачность (одновременное отображение цветной и серошкальной объемной информации) - инверсия. Панорамное сканирование: - протяженность реконструкции не менее60 см - совместимость с ЦДК/ЭДК - проведение измерений на замороженном изображении. 3х-мерное изображение в реальном масштабе времени (4D) с использованием специальных объемных датчиков: - Максимальное число объемных кадров не менее35 - Совместимость с ЦДК/ЭДК - Поддержка абдоминального объемного датчика - Поддержка внутриполостного объемного датчика - Поддержка линейного объемного датчика - Функция томографических множественных срезов. Возможность функции специализированного углубленного изучения сердца плода в режиме 3D/4D (STIC). Стресс-эхокардиография: - протокол исследования с фармнагрузкой -протокол исследования с физической нагрузкой. Проведение исследований с контрастными веществами (контрастная гармоника): - цветовой контрастный режим - режим с низким механическим индексом - поддержка конвексными датчиками - поддержка секторными фазированными датчиками. Система записи цифровых видеоклипов на жесткий диск или внешний носитель в реальном времени: - возможность непрерывной записи в формате MPEG2 не менее240 мин - возможность непрерывной записи в формате AVI не менее4 мин. Работа в стандартной локальной компьютерной сети. Работа в сети формата Dicom 3.0. Программируемая управляющая ножная педаль.

Прибор должен быть укомплектован датчиками

Конвексный датчик для исследования детей, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: 2D, М-Режим, 3D, тканевой гармоники, фазовой инверсной гармоники, расширенной гармоники высокой четкости, импульсно-волнового допплера, цветного допплера, энергетического допплера, направленного энергетического допплера, панорамное сканирование, адаптивная обработка изображения, многолучевое составное сканирование. Диапазон частот, не менее3.0 – 6.0 МГц, угол сканирования, не менее 70 град, радиус кривизны, не более 40мм, количество элементов, не менее192, наличие или возможность биопсийной насадки. Микроконвексный датчик для нейросонографии, исследований поверхностных органов, соноэластографии печени, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: 2D, М-Режим, 3D, тканевой гармоники, фазовой инверсной гармоники, импульсно-волнового допплера, цветного допплера, энергетического допплера, направленного энергетического допплера, панорамное сканирование, адаптивная обработка изображения, многолучевое составное сканирование, эластография. Диапазон переключаемых частот, не менее 4.0 – 8.0 МГц, угол сканирования, не менее 85 град., радиус кривизны, не более20мм, количество элементов, не менее 192, наличие или возможность биопсийной насадки. Линейный датчик для исследований поверхностных органов и сосудов, с системой дополнительного позиционирования, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: 2D, трапециевидное изображение, М-Режим, 3D, тканевой гармоники, фазовой инверсной гармоники, расширенной гармоники высокой четкости, импульсно-волнового допплера, цветного допплера, энергетического допплера, направленного энергетического допплера, панорамное сканирование, соноэластография, адаптивная обработка изображения, многолучевое составное сканирование. Диапазон переключаемых частот, не менее 5 – 18 МГц, апертура, не менее 38мм, количество элементов, не менее 192, наличие или возможность биопсийной насадки. Секторный фазированный монокристаллический мультичастотный широкополосный для исследования сердца у детей и транскраниальных исследований, поддержка режимов: 2D, М-Режим, анатомический М-режим, 3D, тканевой гармоники, постоянноволновой допплер, импульсно-волнового допплера, цветного допплера, энергетического допплера, направленного энергетического допплера, тканевой цветной и импульсноволновой допплер, адаптивная обработка изображения. Диапазон переключаемых частот, не менее2.0 – 9.0 МГц, угол сканирования, не менее 90 град.

ПРОЧЕЕ

Черно-белый цифровой видеопринтер. Наличие или возможность цветного цифрового видеопринтера. Наличие источника бесперебойного питания c раздельными контурами не менее 1,5 кВт. Инструктаж на рабочем месте консультантом производителя в течение 1 рабочего дня. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Сертификат соответствия ГОСТ Р. Регистрационное удостоверение. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.