Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Требования к показателям,

используемым для определения соответствия товара потребностям заказчика, их значения

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Стационарный цветной цифровой ультразвуковой сканер. Модель (указывается участником размещения заказа), Торговая марка (указывается участником размещения заказа), Производитель, страна происхождения (указывается участником размещения заказа). Начало производства предлагаемой версии УЗ сканера, не ранее 2013 г.

Общие характеристики системы

Должен быть русифицированный интерфейс пользователя: - отображение на экране параметров сканирования на русском языке - отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. Наличие русифицированной буквенно-цифровой клавиатуры - ввод данных пациента при помощи символов русского языка. Управление всеми возможными функциями, параметрами и меню системы при помощи клавиш и переключателей для увеличения надежности. Число цифровых каналов не менее 32000. Динамический диапазон, отображаемый на мониторе не менее 225 дБ. Одновременное использование фокусных зон (в том числе на всех конвексных датчиках для исследований взрослых) не менее 12. Позиционирование зон фокусировки. Регулировка послойного усиления по глубине не менее 8 зон. Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров более 3. Работа любого поддерживаемого двухмерного датчика с любым из активных портов сканера. Двойной динамический дисплей: B/В+CDI (цветной допплер), B/B+DPI (энергетический допплер), B/B+TDI (цветной тканевой допплер). Режим двойного дисплея: B/B+CDI+PWD (импульсно-волновой допплер), B/B+CDI+CWD (постоянно-волновой допплер), B/B+DPI+PWD (импульсно-волновой допплер), B/B+DPI+CWD (постоянно-волновой допплер), B/B+TDI+PTD (импульсный тканевой допплер). Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале не хуже 1 – 15 МГц. Специальные режимы работы сканера для обследования следующих органов: щитовидной железы, молочной железы, поверхностных сосудов, сосудов нижних конечностей, печени, сердца, сосудов головного мозга, матки, акушерских исследований, урологических исследований, почек и мочевого пузыря, сердца плода, тазобедренного сустава, плечевого сустава. Типы поддерживаемых датчиков: электронный конвексный абдоминальный, электронный линейный, электронный секторный (фазированный), электронный микроконвексный, электронный микроконвексный внутриполостной, электронный линейный внутриполостной, электронный интраоперационный, объемный конвексный, лапароскопический, трансректальный биплановый, электронный череспищеводный, кардиологический. Режимы работы: В, В/В, В/М, М, тканевая гармоника, режим трапециевидного сканирования для всех линейных датчиков, режим наклонного сканирования для всех линейных датчиков, режим 4В для всех линейных датчиков. Доплеровские режимы: цветовое картирование потоков (CDI), энергетический доплер (DPI), направленный энергетический доплер, импульсно-волновой доплер (PWD), непрерывно-волновой доплер (CWD). Триплексный режим в режиме реального времени. Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов. Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. Режим compound (УЗ томография). Получение трехмерного изображения методом Free hand. Режим трехмерной реконструкции в режиме реального времени Live 3D, проводимой при помощи специальных датчиков объемного сканирования. Автоматическая настройка размера зоны интереса режима режима Live 3D в соответствии с режимами предустановок для исследований различных органов (в. т.ч. для режима сердце плода). Режим повторного сканирования, проводящий получение трехмерного изображения высокой четкости после нажатия клавиши «стоп-кадр» в режиме получения трехмерного изображения в реальном времени. Режим стабилизации трехмерного изображения, увеличивающий четкость изображения при движении плода или другого объекта сканирования. Поворот / инверсия изображения. Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения). Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, бoлее (в том числе на всех конвексных датчиках для исследований взрослых) 19 крат. Характеристики В-режима: максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме на всех датчиках более 4, оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях, псевдоколоризация В-режима, режим латерального усиления (раздельная регулировка усиления на различных участках по ширине сектора сканирования) на всех датчиках. Характеристики допплеровских режимов: электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, не менее 20 градусов, число частот в режиме цветного допплера на всех датчиках более 4, выбор приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI, число частот в режиме энергетического допплера на всех датчиках не менее 5, число частот в режиме импульсно-волнового допплера на всех датчиках не менее 5, автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки, работает на всех датчиках, автоматический переход из режима импульсно-волнового допплера в режим двухмерного сканирования при перемещении трекбола, ручная установка контрольного объема на другую позицию при автоматическом выходе из режима импульсно-волнового допплера, автоматический запуск режима импульсно-волнового допплера через несколько секунд после прекращения установки контрольного объема на другую позицию. Индикация следующих параметров на экране во время сканирования в В-режиме: частота обновления ультразвукового изображения, динамический диапазон, шкала серого, диапазон рабочих частот, степень подавления спекл-шума, мощность. Индикация дополнительных параметров на экране во время сканирования в режимах цветового, энергетического и импульсно-волного допплера: частота повторения импульсов, частота сканирования, мощность.

Пакеты расчетов

Пакет расчетов в акушерстве. Пакет расчетов в кардиологии. Пакет расчетов для урологии. Пакет расчетов для гинекологии. Пакет расчетов для исследования щитовидной железы. Пакет расчетов для исследования почек. Пакет расчетов для ортопедии. Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода. Пакет для оценки головного мозга плода. Пакет для оценки грудной клетки плода. Пакет для оценки брюшной полости плода. Создание пользовательского перечня расчетов. Создание не менее 10-ти горячих клавиш под расчеты. Проведение сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности. Встроенный анатомический атлас. Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: определение пульсационного индекса и индекса резистентности, определение отношения систолической и диастолической скоростей, определение пиковой, средней, диастолической скорости, определение интеграла скорости, определение пикового, среднего, диастолического градиентов давления. Расчет объемной скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера. Расчет пиковой скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера. Расчет средней скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера. Вывод графика мгновенного профиля потока в сосуде вдоль его диаметра. Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа. Расчет объема регургитации (PISA). Расчет массы миокарда. Расчет объемной скорости кровотока при помощи спектрального допплера. Автоматическое составление отчетов. Добавление ультразвуковых изображений в отчеты. Экспорт отчетов в формат .pdf или другой формат ПК, допускающий содержание изображений. Добавление комментариев в отчет. Анализ кривых роста плода. Библиотека комментариев. Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки. Автоматическая оптимизация следующих параметров допплеровских режимов нажатием одной кнопки: частота повторения импульсов (PRF), базовая линия, фильтр движений стенок сосудов, угол коррекции

Параметры цифровой рабочей станции

Встроенный жесткий диск, емкость не менее 320 Гб. Максимальный размер кинопетли в В-режиме,не менее9 000 кадров. Максимальный размер кинопетли в режиме спектрального допплера, не менее 150 сек. Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах. Сохранение клипов в системном формате и форматах ПК. Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением. Сохранение индивидуальных настроек для каждого типа исследований. Копирование индивидуальных настроек изображения на флеш-карту и их перенос на другой УЗ-сканер. Дальнейшая обработка архивных изображений. Ведение базы данных пациентов. Поиск пациентов в базе данных по различным полям записей. Режим антивирусной защиты, приводящий к выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте.

Подключение внешних устройств

Встроенный СD/DVD-RW привод. Запись на внешний flash-накопитель. Подключение к сети ETHERNET. Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер. Экспорт изображений и клипов в стандарте DICOM 3,0 на флеш карту и удаленную рабочую станцию. Подключение внешнего сетевого принтера. Видео выход:VGA – видео, S-Video. Возможность или наличие ножного переключателя. Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера. Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента: отображение ЭКГ одновременно с УЗ-изображением, регулировка коэффициента усиления ЭКГ, регулировка положения изолинии ЭКГ, инверсия ЭКГ, регулировка времени задержки включения обновления УЗ-изображения от R-зубца, регулировка числа кадров обновления УЗ-изображения, регулировка длительности кадра УЗ-изображения

Характеристики монитора

ЖК-монитор. Диагональ не менее 17”. Разрешение монитора, не менее 1280*1024

Характеристики датчиков

Все датчики – широкополосные мультичастотные. Отображение полосы рабочих частот, а не фиксированной частоты на экране монитора. Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках. Конвексный датчик: модель (указывается участником размещения заказа), количество элементов, более 191, диапазон частот, не уже 2-6 МГц, радиус, не менее 60 мм, максимальная глубина сканирования, не менее 330 мм, возможность или наличие биопсийного адаптера. Линейный датчик: модель (указывается участником размещения заказа), количество элементов, более 191, диапазон частот, не хуже 4-15 МГц, апертура, не более 38 мм, возможность или наличие биопсийного адаптера. Секторный фазированный датчик: модель (указывается участником размещения заказа), диапазон частот, не хуже 1-5 МГц, угол обзора, не менее 90 градусов, максимальная глубина сканирования, не менее 330 мм, возможность или наличие биопсийного адаптера. Секторный фазированный датчик: модель (указывается участником размещения заказа), диапазон частот, не хуже 4-8 МГц, угол обзора, не менее 90 градусов. Микроконвексный датчик для исследований новорожденных: модель (указывается участником размещения заказа), количество элементов, не менее 128, диапазон частот, не хуже 4-11 МГц, радиус, не более 11 мм.

Прочие условия

Проведение пусконаладочных работ. Наличие руководства пользователя на русском языке. Срок гарантии на систему не менее 24 месяцев. Срок гарантии на датчики не менее 12 месяцев. Черно-белый видеопринтер. Наличие источника бесперебойного питания двойного преобразования, мощность не менее 700 ВА. Возможность или наличие ножного переключателя. Сертификат соответствия ГОСТ Р. Регистрационное удостоверение.