Техническое задание

Монитор фетальный с модулем печати и анализа

| № | Характеристики | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Предназначение и общая характеристика прибора |  |
| 2. | Прибор предназначен для регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода/плодов и сократительной активности матки |  |
| 3. | Электрические компоненты оборудования должны быть рассчитаны на работу от сети переменного тока 220 В, 50 Гц и аккумулятора или только от сети переменного тока 220 В, 50 Гц | - 220 В, 50 Гц; |
| 4. | Самотестирование прибора при каждом включении | Автоматическое |
| 5. | Возможность создания центральной системы КТГ мониторинга | Проводная и беспроводная версия с возможностью включения в общебольничную сеть |
| 6. | Индикация качества регистрации ЧСС: | - звуковая индикация качества сигнала; - визуальная индикация качества сигнала; - расчет и отображение в протоколе процента потери сигнала ЧСС |
| 7. | Индикация качества регистрации ЧСС каждого плода при двойне | Звуковая, визуальная и расчетная индикация качества регистрации ЧСС каждого плода при двойне |
| 8. | Сигналы тревоги по физиологическим параметрам: - тахи- или брадикардия; - отсутствие сигнала с датчиков | Звуковые и визуальные сигналы |
| 9. | Сигналы тревоги по техническому состоянию прибора | Звуковые и визуальные сигналы |
| 10. | Коррекция пользователем порогов тревог по ЧСС плода/плодов | Наличие |
| 11. | Ввод и отображение данных о пациентке: -ФИО; -№ медицинской карты; -срок беременности | На дисплее и на принтере |
|  | Регистрация сердечного ритма плода/плодов |  |
| 12. | Ультразвуковой мультикристаллический доплеровский датчик в количестве | не менее 2 шт. |
| 13. | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
| 14. | Частота в диапазоне | Не уже 1,0-2,0 Гц |
| 15. | Измерение ЧСС плода/плодов в диапазоне | Не уже 30 - 240 уд./мин |
| 16. | Точность измерения ЧСС плода/плодов | Не более 1 уд./мин |
|  | Регистрация сокращения матки |  |
| 17. | Внешний тснзодатчик (ТОКО) | Наличие |
| 18. | Измерение давления на ТОКО датчик в диапазоне | Не уже от 0 до 100 условных единиц |
| 19. | Режим установки нуля | Ручной |
| 20. | Автообнуление | Наличие |
|  | Регистрация двигательной активности плода/плодов | Регистрация двигательной активности плода/плодов |
| 21. | Ручной режим | Наличие |
| 22. | Автоматический режим | наличие |
|  | Расчет параметров КТГ |  |

| 23. | Среднее значение базальной ЧСС плода, уд./мин | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 24. | Вариабельность базальной ЧСС, уд./мин | Наличие |
| 25. | Количество акцелерации с максимальной амплитудой | Не менее 15 уд./мин |
| 26. | Количество акцелерации с максимальной амплитудой | Не более 15 уд./мин |
| 27. | Количество шевелений плода/плодов за интервал | Не менее 60 мин |
| 28. | Количество сокращений матки | Наличие |
| 29. | Количество акцелерации | Наличие |
| 30. | Количество децелераций | Наличие |
| 31. | Продолжительность эпизода высокой вариабельности | Наличие |
| 32. | Продолжительность эпизода низкой вариабельности | Наличие |
| 33. | Эпизоды синусоидального ритма | Наличие |
| 34. | Долговременная вариабельность ЧСС | Наличие |
| 35. | Кратковременная вариабельность ЧСС | Наличие |
| 36. | Максимальное время анализа | 5-10 мин |
|  | Программа интерпретации (анализа) кардиотокограммы |  |
| 37. | Программа предназначена для оценки состояния плода/плодов с 24 недель беременности |  |
| 38. | Оценка состояния плода/плодов по шкалам | Наличие |
| 39. | Оценка степени выраженности антенатального дистресса каждого плода при двойне: - отсутствие отклонений от нормы; - начальные признаки отклонения от нормы; - выраженные отклонения от нормы; - резко выраженные нарушения, угроза гибели | Количественная |
| 40. | Определение состояния плода/плодов с учетом срока беременности | Наличие |
| 41. | Оценка степени тяжести гипоксии у каждого из плодов | Количественная |
| 42. | Оценка вероятности риска неблагоприятного исхода для каждого из плодов по данным КТГ (в %) | Наличие |
|  | Технические характеристики прибора | Технические характеристики прибора |
| 43. | Конструкция прибора — моноблок | Наличие |
| 44. | Наличие встроенного принтера | Наличие |
| 45. | Скорости протяжки бумаги: | Не менее 3 значений (1, 2, 3 см/мин) |
| 46. | Режим ускоренной печати данных из архива | Режим ускоренной печати данных из архива |
| 47. | Печать кривой и расчетных параметров КТГ в реальном режиме времени | Наличие |
| 48. | Дисплей жидкокристаллический графический | Наличие |
| 49. | Габариты | Не более 275 * 166 х 275 мм |
| 50. | Вес | Не более 6,0 кг |
| 51. | Возможность подключения к компьютерным сетям | Наличие |
| 52. | Сохранение в памяти сведений об обследовании | 20 — 100 пациенток |
|  | Особенности изделия | Особенности изделия |
| 53. | Русифицированная версия прибора | Наличие |
| 54. | Возможность отключения автоматического расчета и анализа КТГ | Наличие |
| 55. | Возможность архивирования данных КТГ в памяти фетального монитора | Наличие |
| 56. | Ввод и отображение клинической аннотации | На дисплее и принтере |
| 57. | Таймер | Наличие |
| 58. | Регистрация даты, времени и продолжительности исследования | Автоматическая |

| 59. | Датчики должны быть водостойкими | Наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Комплектация | Комплектация |
| 60. | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и принтером — 1 шт. | Наличие |
| 61. | УЗ датчики разной частоты — не менее 2 шт. | Наличие |
| 62. | ТОКО датчик — 1 шт. | Наличие |
| 63. | Ремни для крепления УЗ и ТОКО датчиков — не менее 6 шт. | Наличие |
| 64. | Отметчик шевелений плода — 1 шт. | Наличие |
| 65. | Гель — 1 фл. | Наличие |
| 66. | Бумага для принтера — 1 уп. | Наличие |
| 67. | Сетевой провод — 1 шт. | Наличие |
| 68. | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Дополнительные условия | Дополнительные условия |
| 70. | Доставка до ЛПУ и демонстрация работоспособности оборудования в собранном виде |  |
| 71. | Установка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию |  |
| 72. | Срок поставки | В течение 30 календарных дней подписания договора |
| 73. | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 74. | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| 75. | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |
| 76. | Год выпуска товара | Не ранее 2013 г. |
| 77. | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
| 78. | Количество | 2 компл. |

Гл.энергетик	                           С.М. Мишин