Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

- Техническое задание

- на поставку электроэнцефалографа, совместимого

- со станцией нейрообзора Nihon Kohden EEG-1200К:

| № п.п | Параметр | Требуемые значения \ наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | Гарантийное обслуживание не менее | 24 месяцев |
|  | Дата производства предлагаемой версии | не ранее 2013 года |
| 1. | Общая характеристика: |  |
|  | Аппарат предназначен для проведения: - Рутинной электроэнцефалографии с фотостимуляцией и гипервентиляцией - ЭЭГ-мониторинга и диагностики смерти мозга. - Длительного мониторинга и диагностики эпилепсии. - Полисомнографических исследований. | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | БЛОК КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ |  |
|  | Количество каналов ЭЭГ | Не менее 25 |
|  | Количество биполярных каналов | Не менее 7 |
|  | Количество каналов DC | Не менее 4 |
|  | Интегрированные входы SpO2/CO2 | Наличие |
|  | Пульсоксиметр, интегрированный в усилитель | Наличие |
|  | Количество входных гнезд каналов DC | Не менее 4-х |
|  | Использование миниблока подключения электродов (возможно для обеспечения комфорта пациентов, для проведения полисомнографических исследований) | Наличие |
|  | Фильтр высоких частот | Не менее 300 Гц |
|  | Фильтр низких частот | Не ниже 0,08 Гц (постоянная времени: 2 с) |
|  | Входное сопротивление каналов ЭЭГ/доп. каналов | Не более 100 МОм |
|  | Входное сопротивление каналов DC | Не более 1,5 МОм |
|  | Входной ток утечки | Не более 5 нА |
|  | Уровень внутренних шумов каналов ЭЭГ/доп. каналов | Не более 1,5 µvp-p (от 0,53 до 60 Гц) |
|  | Уровень внутренних шумов каналов DC | Не более 10 mvp-p |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов ЭЭГ/доп. Каналов | Не более 105 дБ |
|  | Коэффициент ослабления синфазных сигналов каналов DC | Не более 100 дБ |
|  | АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) | Не менее 16 бит |
|  | Осуществление записи и удержания | Все электроды одновременно |
|  | Частота дискретизации входных сигналов с отведений | 100, 200, 500, 1000 Гц |
|  | Возможность дополнительного подключения многоканальных цифровых усилителей и электродных блоков | От 64 до 256 каналов |
|  | Возможность подключения доп. блоков коммутации электродов через LAN-конвертер для входящих блоков | Возможность |
|  | Возможность включения в локальную сеть при помощи дополнительного LAN-конвертера | Возможность |
|  | Частота дискретизации при максимальном расширении системы | Не менее 10 000 Hz |
|  | ОБРАБОТКА ДАННЫХ |  |
|  | Чувствительность: – вход ЭЭГ - вход DC | Не менее 1-200 мкВ/мм, режим выкл. Не менее 10-200 мкВ/мм, режим выкл. |
|  | Постоянная времени | Не менее 0,001 – 5,0 с. |
|  | Сетевой фильтр (АС) | 50 или 60 Гц (коэффициент подавления: 1/25 или более) |
|  | Фильтр низких частот (программный) | 0.016, 0.03, 0.08, 0.16, 0.27, 0.53, 1.6, 5.3, 53, 159 Гц |
|  | Фильтр высоких частот (программный) | 15, 30, 35, 60, 70, 120 Гц, 300 Гц |
|  | Калибровочная волна: – форма волны - напряжение | 0,25 Гц ступенчатая кривая или 10 Гц синусоида; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 мкВ; (х1000 для входного сигнала DC) |
|  | Фильтр\подавление ЭКГ | Доступно в режимах регистрации и обработки |
|  | Проверка сопротивления кожа\электрод : – индикация на блоке коммутации электродов – индикация в программе записи | На экране, на блоке коммутации электродов |
|  | Пороговое сопротивление | 2, 5, 10, 20 и 50 кОм |
|  | Количество шаблонов монтажей и настроек. | Не менее 36 наборов запрограммированных монтажных схем в сочетании с программируемыми индивидуальными настройками усилителя |
|  | Выбор опорного электрода | A1→A2, A1←A2, A1↔A2, A1+A2, VX, AV (с функцией удаления неподходящего электрода), Aav, Org, SD и OFF |
|  | Маркировка функциональных проб | Метки фотостимуляции, метки гипервентиляции |
|  | Маркировка произвольных событий | Возможность |
|  | ДИСПЛЕЙ |  |
|  | Разрешение экрана | Не менее 1280х1024 |
|  | Количество отображаемых на экране каналов | До 64 и один канал меток |
|  | Управление записью | Автоматическое / ручное |
|  | Включение и выключение отображения кривых | Наличие |
|  | Регулировка положения кривых | Наличие |
|  | Функция заморозки кривых | Наличие |
|  | Скорость развертки | 5, 10, 15, 20, 30, 60 с/стр., 5 мин/стр. или заданная пользователем |
|  | Временные метки | 0,1; 1 с |
|  | Временная шкала | OFF, 0.2, 1 с |
|  | Масштабирование ЭЭГ | Наличие |
|  | Отображение информации на дисплее | – Список значимых фрагментов – отведения –монтажная схема – шкала времени с метками |
|  | Функция линейки | Наличие |
|  | Сохранение фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения | Не менее 1000 фрагментов ЭЭГ |
|  | Сохранение типовых фрагментов ЭЭГ для последующего сравнения с данными других пациентов | Не менее 100 фрагментов ЭЭГ |
|  | Окно увеличения фрагмента ЭЭГ: – Быстрое детальное увеличение отрезка волны ЭЭГ при перемещении; – измерение амплитуды и продолжительности волны | Наличие |
|  | Самостоятельный ввод комментариев во время регистрации или просмотра полученных данных | Не менее 100 комментариев по каналам ЭЭГ |
|  | Формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения | Наличие |
|  | Проведение длительного ЭЭГ мониторинга | Наличие |
|  | ФОТОСТИМУЛЯЦИЯ |  |
|  | Блок контроля фотостимуляции | Наличие |
|  | Максимальная энергия вспышки | Не менее 1,28 Дж |
|  | Режимы стимуляции | Не менее 3-х автоматических, ручного и однократного |
|  | Рабочий цикл | Не менее 5 мин непрерывной работы в течение 30 минут |
|  | Автоматическая стимуляция – частота фотостимуляции | 0,5; от 1 до 33 (шаг 1 Гц), 50 и 60 Гц |
|  | Период стимуляции | От 1 до 99 с (шаг 1 с) |
|  | Период паузы | От 1 до 30 с (шаг 1 с) |
|  | Ручная стимуляция – частота фотостимуляции | Установка частоты и периода стимуляции 0,5; от 1 до 33 (шаг 1 Гц), 50 и 60 Гц |
|  | Время стимуляции | От 1 до 99 с (шаг 1 с) и непрерывная стимуляция (до 5 мин) |
|  | Режимы импульсов: нормальный, случайный, двойной | Наличие |
|  | Случайная стимуляция | От 1 до 33 Гц (шаг 1 Гц ±50 %) |
|  | Ручная стимуляция | Активируется однократным нажатием кнопки |
|  | Автоматическая однократная стимуляция | От внешнего переключающего сигнала (триггера) |
|  | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
|  | DSA тренд в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ. | Наличие |
|  | 3D-картирование вольтажа в стандартной программе записи\просмотра ЭЭГ. | Наличие |
|  | Запись данных ЭЭГ на компакт-диск\портативный носитель с возможностью просмотра на любом компьютере с ОС Windows. | Наличие |
|  | Функция одновременного просмотра при записи ЭЭГ (просмотр уже сохраненной части этой же записи) | Наличие |
|  | Картирование частот в процессе записи. | Наличие |
|  | Функция программирования автоматического режима записи ЭЭГ. Настраиваемый автоматический режим. | Наличие |
|  | Функция таймера | Наличие |
|  | Устройство хранения данных | Жесткий диск (HDD) |
|  | Режимы отображения | Непрерывный, высокоскоростной, высокоскоростной с паузами, ручной постраничный, ручной посекундный |
|  | Функция перемещения | На определенное событие, постранично, На определенный промежуток времени |
|  | ОПЦИИ. |  |
|  | Возможность просмотра на двойном дисплее. | Наличие |
|  | Видео-система с записью звука и синхронизацией с записью ЭЭГ | Возможность |
|  | Формат видео | NTSC\PAL |
|  | Частота кадров видео | 30 кадров\с NTSC 25 кадров\с PAL |
|  | Интерфейс для подключения видео | S-video или аналоговый. |
|  | Качество звука | 44 кГц при 16 бит |
|  | Задержка времени между данными ЭЭГ и данными видео | Не более 100мс |
|  | Разрешение изображения, в пикселях. | До 640х480(NTSC) До720х576(PAL) |
|  | Скорость передачи видеоданных, Мб\с | Не менее 20 Мб/с |
|  | Беспроводной блок коммутации (Wi-Fi) | Возможность |
|  | БЕЗОПАСНОСТЬ |  |
|  | Соответствие стандартам электробезопасности | IEC60601-1 (1988), IEC60601-1 Поправка 1 (1991), Поправка 2 IEC60601-1 (1995), IEC60601-1-1 (2000), IEC60601-2-26 (2002), EN60601-1 (1990), Поправка 1 EN60601-1 (1993), Поправка 2 (1995) EN60601-1, EN60601-1 Поправка 13 (1996), EN60601-1-1 (2001), EN60601-2-26 (2003) |
|  | Электромагнитная совместимость | IEC60601-1-2 (2001) |
|  | Безопасность | Класс защиты не ниже I, тип BF |
|  | УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |
|  | Требования к электропитанию | 100-240 В, 50-60 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 750 Вт |
|  | Рабочая температура | От 10 до 35 °C |
|  | Влажность воздуха | От 30 до 80 % |
|  | Атмосферное давление | От 70 до 106 кПа |
|  | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: |  |
|  | Установка и инструктаж специалистов на месте | Наличие |
|  | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: |  |
|  | Электроэнцефалограф | 1 шт. |
|  | Блок контроля фотостимуляции | 1 шт. |
|  | Изолирующий трансформатор | 1 шт |
|  | Фотостимулятор | 1 шт. |
|  | Стойка для фотостимулятора | 1 шт. |
|  | Тележка к электроэнцефалографу | 1 шт |
|  | Монитор жидкокристаллический 20” или более | 1 шт. |
|  | База данных Polaris.One | 1 шт. |
|  | Программа записи\просмотра ЭЭГ | 1 шт. |
|  | Принтер лазерный цветной | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей для ЭЭГ стандартный: - Универсальный шлем-сеточка для ЭЭГ - Подбородочный ремень для универсальной шапочки - Мостиковые электроды - Электродный кабель - Набор прокладок для электродов - Набор эластичных колец - Ушные электроды - Электрод ЭКГ - Кабель электрода ЭКГ | 1 шт. |
|  | Эксплуатационная документация (паспорта, инструкции и т.д.) | 1 комплект |