Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (система мониторирования ЭКГ по Холтеру)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Максимальная продолжительность регистрации ЭКГ 72 – 120 ч |  |
|  | Количество каналов ЭКГ не менее 3 |  |
|  | Возможность работы в 2-канальном режиме |  |
|  | Канал дыхания |  |
|  | Канал двигательной активности |  |
|  | Канал регистрации положения тела |  |
|  | Детекция импульсов кардиостимулятора |  |
|  | Замена батарей в процессе регистрации без остановки текущего сеанса записи |  |
|  | Запуск процесса регистрации со стандартными параметрами в том числе нажатием кнопки на регистраторе |  |
|  | Интерфейс связи с компьютером - USB и Bluetooth |  |
|  | Программирование следующих параметров регистрации: частоты квантования; количества регистрируемых каналов; продолжительности записи |  |
|  | Установка следующих значений частоты квантования ЭКГ: не менее 3 значений (250; 500; 1 000 Гц) |  |
|  | Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события нажатием кнопки |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что он находится в процессе записи ЭКГ в память |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что имеется обрыв в одном из отведений ЭКГ |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, степень заряда батареи |  |
|  | Наличие на регистраторе светодиодного индикатора обозначающего, что осуществляется обмен по радиоинтерфейсу Bluetooth |  |
|  | Мониторинг ЭКГ с отображение на экране компьютера по радиоинтерфейсу Bluetooth в процессе установки электродов и в процессе записи ЭКГ в память |  |
|  | Пациент должен иметь возможность отмечать во время регистрации значимые для обследования события с помощью записи голосовых комментариев |  |
|  | Программное обеспечение |  |
|  | Автоматическое и ручное определение основного канала для поиска и классификации кардиокомплексов |  |
|  | Автоматическая морфологическая классификация QRS-комплексов |  |
|  | Расчет уровня, наклона, площади сегмента ST по трем каналам должен быть автоматическим |  |
|  | Построение тренда уровня сегмента ST по трем каналам с цветовой маркировкой диагностически значимых отклонений |  |
|  | Автоматическое формирование таблицы эпизодов депрессии и элевации ST |  |
|  | Ручное редактирование маркеров начала QRS и точки J в любом кардиокомплексе с последующем отображением результатов коррекции в таблице параметров и на всех графиках трендов |  |
|  | Анализ динамики QT |  |
|  | Автоматическое формирование таблицы аритмий |  |
|  | Быстрый переход к просмотру соответствующего нарушения на ЭКГ по щелчку мыши любой на ячейке таблицы |  |
|  | Исключение из таблицы и всех последующих результатов анализа любого нарушения |  |
|  | Быстрый переход на участок с максимальной и минимальной ЧСС, максимальной паузой, а также выбор соответствующих участков из предложенных вариантов |  |
|  | Автоматическое формирование протокола |  |
|  | Прослушивание во время анализа ЭКГ, синхронно с соответствующим фрагментом ЭКГ звуковых комментариев, сделанных пациентом |  |
|  | Анализ вариабельности ритма сердца с отображением результатов за сутки, за день, ночь и на выбранном интервале произвольной длины |  |
|  | Установка маркеров начала сна и бодрствования пациента должна производиться автоматически и вручную |  |
|  | Геометрический анализ вариабельности ритма сердца с построение гистограммы RR интервалов, разностной гистограммы RR интервалов и расчетом триангулярного индекса и индекса триангулярной интерполяции |  |
|  | Построение скатерграммы с цветовой маркировкой плотности облака |  |
|  | Построение спектрограммы с расчетом мощности спектра в диапазонах ULF, VLF, LF, HF |  |
|  | Проведение анализа турбулентности сердечного ритма при желудочковой экстрасистолии |  |
|  | Синхронное отображение на экране графиков ЧСС и смещения сегмента ST |  |
|  | Ведение журнала обследований с возможностями поиска, фильтрации и сортировки обследований по фамилии пациента, дате проведения исследования |  |
|  | Общие параметры электронного блока |  |
|  | Разрядность АЦП не менее 12 бит |  |
|  | Частота квантования ЭКГ не менее 1 000 Гц с возможностью установки пользователем значений 250 и 500 Гц |  |
|  | Размер встроенной энергонезависимой памяти 512 - 1 024 МБ |  |
|  | Связь с компьютером - USB, Bluetooth |  |
|  | Питание регистратора должно осуществляться от перезаряжаемых аккумуляторов |  |
|  | Каналы ЭКГ |  |
|  | Количество каналов ЭКГ не менее 3 |  |
|  | Частотный диапазон ЭКГ не уже 0,05 - 250 Гц |  |
|  | Детектор импульсов кардиостимулятора |  |
|  | Контроль качества установки электродов путем измерения электродного импеданса |  |
|  | Контроль обрыва электродов в процессе регистрации ЭКГ |  |
|  | Защита от импульсов дефибриллятора |  |
|  | Канал дыхания |  |
|  | Принцип действия канала дыхания: измерение сопротивления реографическим методом |  |
|  | Возможность программного выбора электродов используемых для регистрации дыхания |  |
|  | Канал двигательной активности |  |
|  | Принцип действия канала двигательной активности: измерение ускорения в трех направлениях |  |
|  | Диапазон измерения ускорения в канале двигательной активности не уже − 6 … +6 |  |
|  | Оценка положения в пространстве |  |
|  | Комплектация |  |
|  | Электронный блок регистратора ЭКГ - 1 шт. |  |
|  | Кабель отведений 5-проводный - 1 шт. |  |
|  | Кабель отведений 7-проводный - 1 шт. |  |
|  | Гарнитура микротелефонная - 1 шт. |  |
|  | Сумка с поясным и наплечным ремнями - 1 шт. |  |
|  | Зарядное устройство в комплекте с 4 аккумуляторами типоразмера АА (R6) |  |
|  | Адаптер Bluetooth - 1 шт. |  |
|  | Кабель связи USB - 1 шт. |  |
|  | Комплект одноразовых электродов ЭКГ |  |
|  | Компакт-диск с программным обеспечением |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка |  |
|  | Срок поставки в течение - 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  |
|  | Количество - 1 компл. |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»                                                                                       Ю.Б. Власова