Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 06.09.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика, заданная по ТЗ | Предлагаемая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения: |  |  |
| 2 | Наименование | Указать |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _______ от « » _____ сроком действия _______________ |  |
| 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерения | № _______ от « » _____ сроком действия _______________ |  |
| 7 | Общие требования: | Гематологический анализатор |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Методы измерения: | - метод измерения гемоглобина фотометрический |  |
|  |  | - метод подсчета и определения размеров клеток кондуктометрический |  |
| 10 | Реагентная система | интегрированный пак |  |
| 11 | Количество реагентов в паке | не менее 3 |  |
| 12 | Количество измерений, проводимых на одном паке | не менее 350 |  |
| 13 | Вес интегрированного пакета, кг | не более 7,0 |  |
| 14 | Расход реагентов на одно исследование, мл | не более 15 |  |
| 15 | Исследуемые параметры: | - лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции |  |
|  |  | - эритроциты |  |
|  |  | - тромбоциты |  |
|  |  | - гемоглобин |  |
|  |  | - гематокрит |  |
|  |  | - средний объем эритроцита |  |
|  |  | - среднее содержание гемоглобина в эритроците |  |
|  |  | - средняя концентрация гемоглобина в эритроците |  |
|  |  | - ширина распределения эритроцитов |  |
|  |  | - средний объем тромбоцита |  |
|  |  | - тромбокрит |  |
|  |  | - ширина распределения тромбоцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему эритроцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему лейкоцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему тромбоцитов |  |
| 16 | Производительность, проб/час | не менее 60 |  |
| 17 | Объем пробы: | - цельной крови не более 10 мкл |  |
|  |  | - цельной крови в режиме предразведения не более 25 мкл |  |
| 18 | Программа контроля качества | встроенная |  |
| 19 | Уровней контроля качества | не менее 6 |  |
| 20 | Цветной сенсорный дисплей разрешением, точек | не менее 640 х 480 |  |
| 21 | Вывод результатов: | - на сенсорный дисплей |  |
|  |  | - на внешний принтер |  |
| 22 | Аналитические характеристики: |  |  |
| 23 | Диапазон линейности: |  |  |
| 24 | -лейкоциты (WBC), 103 клеток/мкл | не менее от 0,6 и до 100 |  |
| 25 | -эритроциты (RBC), 106 клеток/мкл | не менее от 0,25 и до 8,0 |  |
| 26 | -концентрация гемоглобина (HGB), г/100 мл | не менее от 6,0 и до 240 |  |
| 27 | -средний объем эритроцита (MCV), фл | не менее от 45 и до 140 |  |
| 28 | -тромбоциты (PLT) , 103 клеток/мкл | не менее от 10,0 и до 2000 |  |
| 29 | Типичный CV%: |  |  |
| 1 30 | -WBC, {103 клеток/мкл) % | не более 2,5 |  |