Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 23.09.2013  г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2013г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)  __________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП_______________________________________________________________

банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

сайт:______________________________________________________________________________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа __________________________________________________________________________

Место жительства _ ________________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): __________________________________________

сайт:_____________________________________________________________________________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, _____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) __________________________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ______________________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № п/п | Общие характеристики системы | Требования заказчика | Наличие функций или предлагаемая величина параметра (указывается или расшифровывается участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Бокс микробиологической безопасности класс IIА для защиты оператора, продукта и окружающей среды |  |
| 1.2 | Срок поставки оборудования | Не более 30 дней |  |
| 1.3 | Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию) | Не менее 24 месяцев |  |
|  | Документация: |  |  |
| 1.4 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России код по ОКП 944370 (предоставить при поставке) | Соответствие |  |
| 1.5. | Техническая документация и инструкция по эксплуатации на русском языке (предоставить при поставке). | Соответствие |  |
| 2 | Технические требования: |  |  |
| 2.1 | Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. | Соответствие |  |
| 2.2 | Вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3..2518-09 | Соответствие |  |
| 2.3 | Соответствия требованиям класса частоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р 52249-2009 По ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 | А 3 ИСО |  |
| 2.4 | Класс биологической безопасности согласно классификации ВОЗ | II A |  |
| 2.5 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером 0,3 мкм, % | 99,9995 |  |
| 2.6 | Класс установленных НЕРА- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | Н14 |  |
| 2.7 | Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), мм | Не более 1200х770х2150 |  |
| 2.8 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), мм | Не менее 1105*610*750 |  |
| 2.9 | Режимы работы бокса: Режим I Режим II | «Основной» «Хранение» |  |
| 2.10 | Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, диапазон, м/с: Режим I Режим II | 0,25-0,45 0,1-0,25 |  |
| 2.11 | Отклонение скорости воздушного потока в рабочей камере в «основном» режиме от средней в каждой из установленных точек | Не более 20% |  |
| 2.12 | Расчетная скорость воздушного потока в окне оператора, м/с: 0,4 м/с | Соответствие |  |
| 2.13 | Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | 70 |  |
| 2.14 | Работа от сети переменного тока частотой, Гц номинальным напряжением, В | 50 220+10% |  |
| 2.15 | Потребляемая мощность, Вт | Не более 210 |  |
| 2.16 | Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт | Не более 800 |  |
| 2.17 | Масса ламинарного бокса (нетто), кг | Не более 210 |  |
| 2.18 | Масса подставки (нетто), кг | Не более 25 |  |
| 2.19 | Бактерицидная лампа | Не менее 30 Вт. |  |
| 2.20 | Освещение рабочей камеры | Не менее 1000 Лк. |  |
| 3 | Комплектация: |  |  |
| 3.1 | Количество фильтров для удаления воздуха из бокса | Не менее 1 |  |
| 3.2 | Количество фильтров на входе в рабочую камеру | Не менее 1 |  |
| 3.3 | Количество ступеней фильтрации | Не менее 2 |  |
| 3.4 | Выдвижной блок УФО рабочей камеры. Во время работы оператора задвинут под рабочий стол, находится вне рабочей камеры и не мешает воздушному потоку. На время обработки рабочей камеры выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры | Наличие |  |
| 3.5 | Механизм подъема стекла – лифтшарниры. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) Не допускается механизм подъема стекла на противовесах, «скользящее стекло». | Наличие |  |
| 3.6 | Плоская секционная съемная 4-х секционная столешница из нержавеющей стали с функциональным бортиком | Наличие |  |
| 3.7 | Подставка рамочная со стационарными и роликовыми опорами, регулируемыми по высоте. | Наличие |  |
| 3.8 | Закаленные фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла. | Наличие |  |
| 3.9 | 2 розетки в рабочей камере ламинарного бокса | Наличие |  |
| 3.10 | Панель управления с ж/к экраном, информация на русском языке | Наличие |  |
| 3.11 | Радиальный (ЕС) вентилятор с низким уровнем шума и потребления энергии. | Наличие |  |
| 3.12 | Функциональные отверстия для установки кранов 2 шт | Наличие |  |
| 3.13 | Съемная подставка для рук из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 3.14 | Регулировочная заслонка для балансировки воздушных потоков | Наличие |  |
| 3.15 | Защита от перекрытия передней перфорации | Наличие |  |
| 3.16 | Защитная решетка для предотвращения повреждения УФО лампы | Наличие |  |
| 4 | Микропроцессорная система управления боксом: | Наличие |  |
| 4.1 | Активная защита. Система мониторинга режимов работы бокса с визуальной и звуковой сигнализацией, срабатывающей при нарушении воздушного баланса в рабочей камере. | Наличие |  |
| 4.2 | Активная защита. Визуальная и звуковая сигнализация перекрытия передней перфорации. | Наличие |  |
| 4.3 | Индикация включение/выключение бокса | Наличие |  |
| 4.4 | Индикация включение/выключение освещения. | Наличие |  |
| 4.5 | Индикация включение/выключение вентилятора. | Наличие |  |
| 4.6 | включение/выключение УФО | Наличие |  |
| 4.7 | Индикация режимов работы бокса, сигнализация нарушения режима работы. | Наличие |  |
| 4.8 | Установка интервала работы лампы УФО отображением оставшегося интервала времени. | Наличие |  |
| 4.9 | Счетчик наработки УФО | Наличие |  |
| 4.10 | Индикация текущего времени, вспомогательный технологический таймер. | Наличие |  |
| 4.11 | Автоматическое поддержание потока воздуха внутри рабочей камеры и в рабочем проеме, вне зависимости от степени загрязненности фильтра. | Наличие |  |
| 4.12 | Защита от несанкционированного доступа к управлению боксом, в комплекте с электромагнитным ключом. | Наличие |  |
| 4.13 | Режим деконтаминации внутренних поверхностей бокса при использовании испарителя формалина | Наличие |  |
| 4.14 | Электромагнитный ключ | Наличие |  |
| 5 | Данные о техническом обслуживании: |  |  |
| 5.1 | Техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации (если это предусмотрено технической документацией) | Наличие |  |
| 6 | Требования к поставщикам и оборудованию |  |  |
| 6.1 | Наличие авторизованной сервисной службы на территории РФ. | Соответствие |  |
| 6.2 | Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, год выпуска не ранее 2012г. | Соответствие |  |
| 6.3. | Поставщик осуществляет контроль защитной эффективности после монтажа и подготовки к использованию бокса (эффективность работы фильтров очистки воздуха и скорость воздушного потока в рабочем проеме бокса) согласно п2.3.33 СП 1.3.2322-08 | Соответствие |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.