Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2013 года

Мы ___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _____________________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

подтверждаю наше соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Примечание:*

1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года N 556 установлено предельное значение - 400 млн. рублей).

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

- к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

- Техническое задание

| № п/п |  | Технические характеристики | Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Соответствует/Не соответствует |
| Планшетный 8-канальный иммуноферментный анализатор |  |  |  |
|  | Общие требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ – наличие |  |  |
| 2 | Сертификат ГОСТ Р – наличие |  |  |
| Требуемые характеристики |  |  |  |
| 3 |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гормонов, специфических белков, инфекций и т.д. |  |
| 4 |  | Открытая система для работы с любыми реактивами, в том числе отечественного производства |  |
| 5 |  | Тип пробы: сыворотка, плазма, СМЖ, моча и другие жидкости |  |
| 6 |  | Диапазон линейности от -0.2 до 4.0 единиц абсорбции (А) – соответствие |  |
| 7 |  | Точность измерения ±1% и выше (NIST) – соответствие |  |
| 8 |  | Стабильность - Дрейф ноля не более 0.005А в течение 8 часов |  |
| 9 |  | Источник света – Удаленная галогеновая лампа с энергосберегающим режимом – соответствие |  |
| 10 |  | Конструкция оптической системы: 8-канальная, волоконно-оптическая – соответствие |  |
| 11 |  | Длины волн - стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм – наличие |  |
| 12 |  | Возможность установки дополнительных фильтров: - модель с 6 фильтрами: 405, 450, 492, 545, 600 и 630 нм - дополнительные фильтры: от 405 до 700 нм |  |
| 13 |  | Тип фильтра: Интерференционные IAD с твердым устойчивым покрытием и полосой пропускания 10 нм – соответствие |  |
| 14 |  | Емкости для измерения: Стандартный 96-луночный планшет, ячейки с плоским или полукруглым дном, 12-ти или 8-ми луночные стрипы – соответствие |  |
| 15 |  | Электропитание: 115 или 230 В, 50/60 Гц (автоматическое переключение) |  |
| 16 |  | Соединение с РС через USB порт – наличие |  |
| 17 |  | Микропроцессор: eZ80 – наличие |  |
| 18 |  | Скорость измерения одного 96-луночного планшета в течение 8 секунд, не более |  |
| 19 |  | Механизм перемещения планшета: шаговый электродвигатель – наличие |  |
| 20 |  | Сертификаты и соответствия: Список UL Standard 1262, лабораторное оборудование. Сертификат соответствия СЕ. Соответствует следующим стандартам: EN 50082-1 и EN 55022, соответствует положениям директивы 89/336/ЕЕС |  |
| 21 |  | Методы расчета: Калибровка по одной точке (single point calibration); Калибровка по многоточечной кривой (point-to-point curve fit); полиномиальная регрессия (polinomial regression); линейная и сигмоидальная регрессии (log и linear); расчет по точке отсечения (cutoff absorbance); многоточечная калибровка с расчетом % абсорбции (multipoint % absorbance). |  |
| 22 |  | Дополнительные свойства: Возможность программирования, выбираемый формат планшета, возможность составления отчетов Использование расчетных тестов (ввода в анализатор формул для получения расчетных показателей. |  |
| 23 |  | Контроль качества: Сохранение данных контроля, печать графиков Левея-Дженнингса, таблиц данных, расчет среднего, SD, CV% |  |
| 24 |  | Серийный порт: через USB, в комплект входит USB кабель |  |
| 25 |  | Цельнометаллический корпус |  |
| 26 |  | Гарантия 12 месяцев со дня продажи |  |
| 27 |  | Габариты, вес 19х20.3х42 см, 4.99 кг, не более |  |
| 28 |  | Рабочая температура до 40оС |  |
| 29 |  | Рабочая влажность до 85% |  |
| 30 |  | Инструкция на русском языке – наличие |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |
| 31 |  | Анализатор, 1 шт. – наличие |  |
| 32 |  | Кабель питания, 1 шт. - наличие |  |
| 33 |  | USB кабель, 1 шт. - наличие |  |
| 34 |  | Запасная лампа для фотометра, 1 шт. – наличие |  |
| 35 |  | Руководство пользователя, 1 шт. – наличие |  |
| Автоматическое промывочное устройство планшетов |  |  |  |
|  |  | Общие требования |  |
| 36 |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ – наличие |  |
| 37 |  | Сертификат ГОСТ Р – наличие |  |
|  |  | Требуемые характеристики |  |
| 38 |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гормонов, инфекций и т.д. |  |
| 39 |  | Каретка перемещения планшета 8х12 работает с плоскими, круглыми или V-образными лунками планшетов и стрипов |  |
| 40 |  | 8-канальная диспенсирующая и аспирирующая головка (12-ти или 16-канальная головки по выбору) |  |
| 41 |  | Автоматическая калибровка |  |
| 42 |  | Режим постоянной готовности к работе |  |
| 43 |  | Установка автоматической регулярной промывки прибора |  |
| 44 |  | Время однократного цикла промывки целого планшета |  |
| 45 |  | Ложе планшета из нержавеющей стали |  |
| 46 |  | Комплект бутылей для промывающего, очищающего растворов и для отходов - с электронным датчиком уровня всех бутылей |  |
| 47 |  | Комплект трубок с крышками и датчиками – наличие |  |
| 48 |  | Акриловая крышка для защиты от аэрозолей |  |
| 49 |  | Гидрофобный фильтр |  |
| 50 |  | Микропроцессор Z80, 2,0 МГц 8 Кбайт энергонезависимой памяти, 32 Кбайт EPROM |  |
| 51 |  | 24-символьный двухстрочный жидкокристаллический дисплей |  |
| 52 |  | Клавиатура 4х4, 16 мембранных клавиш |  |
| 53 |  | Остаточный объем (при двойной аспирации) £ 3 мкл на лунку |  |
| 54 |  | Воспроизводимость диспенсирования – коэффициент вариации 3% между 96 лунками |  |
| 55 |  | Точность диспенсирования – в среднем 3% от референсного |  |
| 56 |  | Электропитание: - напряжение 110-120В или 220-240В, 50/60 Гц, переключение по выбору; - потребляемая мощность менее 70 Ватт; - предохранители 2 на 0,5 А, класс T, 250В |  |
| 57 |  | Количество сохраняемых программ промывки – 50, не менее |  |
| 58 |  | Габариты: 34,3х40,6х19 см, не более |  |
| 59 |  | Бутыли в сборе: 34,3х14х26,7 см, не более |  |
| 60 |  | Вес не более 10 кг |  |
| 61 |  | Рабочая температура 5 – 40 ºС |  |
| 62 |  | Рабочая влажность менее 80% |  |
| 63 |  | Сертификаты и рекомендации: Соответствует международным стандартам для электрических компонентов для лабораторного использования. Соответствует европейскому СЕ сертификату. Соответствует следующим стандартам: EN 50082-1, EN 55011, EN 61010-1, 73/23/EEC и 89/336/EEC |  |
| 64 |  | Гарантия 12 месяцев со дня продажи |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |
| 65 |  | Основной блок промывателя планшетов |  |
| 66 |  | Комплект бутылей (Wash –2л, Waste–2л, Rinse–1 л), 1 шт. - наличие |  |
| 67 |  | Комплект трубок с крышками и датчиками, 1 шт. - наличие |  |
| 68 |  | Предохранители, 2 шт. - наличие |  |
| 69 |  | Кабель питания, 1 шт. - наличие |  |
| 70 |  | Шестигранный ключ, 1 шт. – наличие |  |
| 71 |  | Мандрен, 2 шт. - наличие |  |
| 72 |  | Чехол, 1 шт. - наличие |  |
| 73 |  | Гидрофобный фильтр, 1 шт. - наличие |  |
| 74 |  | Каретка перемещения планшета, 1 шт. - наличие |  |
| 75 |  | Чехол, 1 шт. - наличие |  |
| 76 |  | Инструкция на русском языке, 1 шт. - наличие |  |
|  |  | ### Программным обеспечением анализатора |  |
|  |  | Требуемые характеристики |  |
| 77 |  | Программное обеспечение: РС интерфейс с полной информацией и подсказками для пользователя, сообщениями о неполадках, сообщениями о положении планшета, автоматической интерпретацией опций |  |
| 78 |  | Опции вторичного меню: Создание/редактирование протоколов; прием/передача данных, ЛИС (LIS) |  |
| 79 |  | Количество сохраняемых методик: не ограничено – соответствие |  |
| 80 |  | Методы расчета: Калибровка по одной точке (single point calibration); Калибровка по многоточечной кривой (point-to-point curve fit); полиномиальная регрессия (polinomial regression); линейная и сигмоидальная регрессии (log и linear); расчет по точке отсечения (cutoff absorbance); многоточечная калибровка с расчетом % абсорбции (multipoint % absorbance). |  |
| 81 |  | Дополнительные свойства: Возможность программирования, выбираемый формат планшета, возможность составления отчетов Использование расчетных тестов (ввода в анализатор формул для получения расчетных показателей. |  |
| 82 |  | Контроль качества: Сохранение данных контроля, печать графиков Левея-Дженнингса, таблиц данных, расчет среднего, SD, CV% |  |
| 83 |  | Способ обновления: USB-флэш-устройство или через интернет |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |
| 84 |  | Программное обеспечение ChroMate Manager + Assay Editor, 1 шт. – наличие |  |
|  |  | Требуемые характеристики |  |
|  |  | ### Инкубатор-Шейкер |  |
| 85 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России - наличие |  |
| 86 |  | Сертификат ГОСТ Р - наличие |  |
|  |  | Требуемые характеристики |  |
| 87 |  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гормонов, инфекций и т.д. |  |
| 88 |  | Время подготовки прибора к работе не более 15 минут |  |
| 89 |  | Температурный диапазон от комнатной до 40ºС |  |
| 90 |  | Точность работы инкубатора 0,1ºС |  |
| 91 |  | Колебания температуры с крышкой менее чем ±4ºС |  |
| 92 |  | Датчик температуры – термистор, с обратной связью, эвристическая программа |  |
| 93 |  | Механизм инкубатора – подогреваемое алюминиевое основание, закрыто крышкой с воздушной циркуляцией |  |
| 94 |  | 8 режимов встряхивания от 575 до 1500 встряхиваний/мин (575, 625, 675, 750, 875, 1000, 1200, 1500) от осторожного до интенсивного встряхивания, постоянное или пульсирующее (1500 встряхиваний/мин длительностью 3 секунды) |  |
| 95 |  | Амплитуда колебаний ~ 2 мм (0); 1.5 мм (2); 1 мм (4-7) |  |
| 96 |  | Механизм – круговое встряхивание, вызываемое эксцентриком |  |
| 97 |  | Режимы таймера – установка времени, просмотр оставшегося времени, звуковой сигнал, остановка встряхивания (поддержание температуры после окончания инкубации) |  |
| 98 |  | Точность работы таймера 1 с |  |
| 99 |  | Диапазон таймера – от 1 с до 99 мин 59 с |  |
| 100 |  | Держатель планшетов – для 2-х стандартных 96-луночных планшетов |  |
| 101 |  | Дисплей – 4 цифровой, красный люминесцентный, 7 сегментов |  |
| 102 |  | Клавиатура- 16 мембранных клавиш 4х4, с подтверждением нажатия |  |
| 103 |  | Микропроцессор Z80А |  |
| 104 |  | Электропитание: 12 В АС, 2А, 50/60 Гц, через адаптер |  |
| 105 |  | Сертификация: NRTL (US), CE Mark |  |
| 106 |  | Корпус – пожаробезопасный пластиковый с металлическим основанием |  |
| 107 |  | Защита от аэрозоли – плексиглассовая крышка дымчатого цвета |  |
| 108 |  | Габариты: около 26х32х16 см с крышкой |  |
| 109 |  | Вес: не более 3.2 кг |  |
| 110 |  | Рабочая температура 18 – 35ºС |  |
| 111 |  | Рабочая влажность менее 85% |  |
| 112 |  | Гарантия 12 месяцев со дня продажи |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |
| 113 |  | Основной блок StatFax 2200 |  |
| 114 |  | Инструкция на русском языке, 1 шт. - наличие |  |
| 115 |  | Крышка пластиковая защитная, 1 шт. - наличие |  |
| 116 |  | Адаптер с кабелем питания, 1 шт. - наличие |  |
| 117 |  | Инструкция на русском языке, 1 шт. - наличие |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП