Приложение 1

Техническое задание

Лабораторное оборудование

| № поз | № п/п. | Описание параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия стандартам ГОСТ | Наличие |
|  |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
|  |  | Свидетельство о первичной поверке | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Автоматический ионоселективный анализатор газов крови |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Вводимая информация о пациенте | Код пациента |
|  |  | Вводимые показатели | - температура пациента (Т) |
|  |  |  | - %содержания кислорода во вдыхаемом пациентом воздухе (FlO2) |
|  |  |  | - гемоглобин |
|  |  | Измеряемые параметры и их диапазоны измерения | pH не менее от 6,9 до 7,9 |
|  |  |  | pCO2 не менее от 8,0 до 150,0 мм. рт. ст. |
|  |  |  | pO2 не менее от 10 до 700 мм. рт. ст. |
|  |  | Расчетные параметры | pH (откорректированное по температуре) |
|  |  |  | pCO2 (откорректированное по температуре) |
|  |  |  | pO2 (откорректированное по температуре) |
|  |  |  | двуокись углерода общая |
|  |  |  | кислород общий |
|  |  |  | бикарбонат |
|  |  |  | избыток оснований в крови |
|  |  |  | избыток оснований во внеклеточной жидкости |
|  |  |  | стандартный бикарбонат |
|  |  |  | насыщение кислородом |
|  |  |  | альвеолярно - артериальный градиент |
|  |  |  | респираторный индекс |
|  |  | Воспроизводимость: | Режим шприца: в течение дня - CV (pCO2) ≤ 1,5%; CV (pO2) ≤ 2%; между днями - CV (pCO2) ≤ 3%, CV (pO2) ≤ 3% |
|  |  |  | Режим капилляра: в течение дня - CV (pCO2) ≤ 1,9%; CV (pO2) ≤ 2,5% |
|  |  | Исследуемый материал | Артериальная |
|  |  |  | Венозная кровь |
|  |  |  | Капиллярная кровь |
|  |  | Объем образца | шприц – не более 100 мкл |
|  |  |  | капилляр – не более 75 мкл |
|  |  | Время анализа | Не более 125 сек |
|  |  | Электроды | Сменные; не требующие техобслуживания; возможность выборочной замены одного из электродов; не входят в состав реагентного модуля |
|  |  | Калибровка | Автоматическая двухточечная калибровка с установленным промежутком времени; калибровка по одной точке каждый раз при проведении анализа образца; данные о значениях показателей записаны на идентификационном чипе реагентного модуля; отсутствие необходимости в газовых баллонах для калибровки прибора |
|  |  | Режимы работы: | Шприц и капилляр |
|  |  | Принтер | Встроенный термопринтер |
|  |  | Контроль качества | Трехуровневый контроль качества и сохранение в памяти прибора не менее, 30 результатов измерения контрольного материала на каждом уровне |
|  |  | Интерфейс | Русифицированный |
|  |  | Память | Не менее 64 результатов измерений проб |
|  |  | Реагенты | Реагентный модуль |
|  |  | Вывод данных: | встроенный дисплей |
|  |  |  | встроенный термопринтер |
|  |  |  | порт RS - 232. |
|  |  | Параметры питающей сети | 220 В, 50-60 Гц, 0,4 А. |
|  |  | Комплект поставки | Анализатор газов крови |
|  |  |  | Комплект электродов |
|  |  |  | Реагентный модуль |
|  |  |  | Набор для ежедневной очистки |
|  |  |  | Ремонтный набор |
|  |  |  | Сетевой кабель |
|  |  |  | Термобумага |
|  |  |  | Руководство пользователя на русском языке |
|  |  |  | Набор контрольных материалов (3 флакона каждого уровня) |
|  |  | Количество комплектов | 1 |
|  |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия стандартам ГОСТ | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Автоматический анализатор глюкозы и лактата |
|  |  | Принцип измерения | Амперометрический с использованием иммобилизованных ферментов внутри сенсора (глюкозооксидаза и лактатоксидаза) |
|  |  | Тип сенсора | Надежный сенсор в корпусе. |
|  |  |  | Одновременное измерение глюкозы и/или лактата одним сенсором. |
|  |  |  | Пластина с ферментами находится внутри корпуса сенсора. |
|  |  |  | Корпус сенсора на винтах предохраняет пластину с ферментами от поломки и загрязнений. |
|  |  | Тип системы | Закрытая система |
|  |  | Размещение анализатора | Настольный, малогабаритный |
|  |  | Производительность | До 65 анализов/час (по двум параметрам глюкоза и лактат одновременно) |
|  |  | Ротор | 1 позиция для образца и 1 для калибратора |
|  |  | Диапазон измерения | Не менее от 0,5 до 50,0 ммоль/л для глюкозы |
|  |  |  | Не менее от 0,5 до 40,0 ммоль/л для лактата |
|  |  | Точность измерения | 1,5% для глюкозы |
|  |  |  | 2,5% для лактата |
|  |  | Режимы калибровки | Автоматическая |
|  |  |  | Принудительная |
|  |  |  | При смене температуры на 5 градусов |
|  |  | Дисплей и управление | Алфавитно-цифровой дисплей. |
|  |  |  | Управление 2 кнопками клавиатуры (принцип Да\Нет) |
|  |  | Типы образцов | Цельная венозная кровь |
|  |  |  | Капиллярная кровь |
|  |  |  | Сыворотка |
|  |  |  | Плазма |
|  |  |  | Ликвор |
|  |  | Объем дозированной пробы: венозная, капиллярная кровь, сыворотка, плазма. | 20 мкл |
|  |  |  | педиатрическая проба 10 мкл |
|  |  | Память | 100 результатов анализов |
|  |  | Интерфейс | RS232 |
|  |  | Программное обеспечение и меню | Русифицированное |
|  |  | Электропитание | ~220 В, 50 Гц |
|  |  | Расход системного раствора на однократную промывку | Не более 1 мл |
|  |  | Режим | Энергосберегающий «спящий» |
|  |  | Отключение анализатора | С сохранением работоспособности сенсора |
|  |  | Прокол пробирки с пробой происходит внутри прибора. | Препятствует влиянию внешних факторов |
|  |  | Размещение емкостей с системным раствором и для слива | Прикрепляются к задней стенке анализатора |
|  |  | Тип насоса | Перистальтический (с трубкой насоса) |
|  |  | Габариты | 20х15х17 см |
|  |  | Вес | Не более 2 кг |
|  |  | Комплект поставки | Кабель анализатора с адаптером – 1 шт. |
|  |  |  | Операционная карта – 1 шт. |
|  |  |  | Емкости для системного раствора и слива 1 шт. |
|  |  | Количество комплектов | 1 |
|  |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия стандартам ГОСТ | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Холодильник фармацевтический |
|  |  | Область применения: | Для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения, требующих специального температурного режима |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Общий объем, л | Не менее 400 |
|  |  | Дверь | Стеклопакет с замком |
|  |  | Регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Микропроцессорный |
|  |  | Система циркуляции воздуха | Принудительная |
|  |  | Поддержание температуры в камере | Автоматическое |
|  |  | При отклонении температуры от заданной | Сигнализация |
|  |  | Отображение температуры | На табло панели управления |
|  |  | Отключение вентилятора | При открывании двери |
|  |  | Количество полок | Не менее 7 |
|  |  | Высота | Не более 1950 мм |
|  |  | Ширина | Не более 600 мм |
|  |  | Температура в холодильной камере в диапазоне | Не менее от + 2 до + 14 градусов Цельсия |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 250 Вт |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Частота | 50 Гц |
|  |  | Масса | Не более 100 кг |
|  |  | Количество, шт. | 2 |
|  |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия стандартам ГОСТ | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Холодильник фармацевтический |
|  |  | Область применения: | Для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения, требующих специального температурного режима |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Общий объем, л | Не менее 250 |
|  |  | Дверь | Металлическая с замком |
|  |  | Регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Микропроцессорный |
|  |  | Система циркуляции воздуха | Принудительная |
|  |  | Поддержание температуры в камере | Автоматическое |
|  |  | При отклонении температуры от заданной | Сигнализация |
|  |  | Отображение температуры | На табло панели управления |
|  |  | Отключение вентилятора | При открывании двери |
|  |  | Количество полок | Не менее 5 |
|  |  | Высота | Не более 1300 мм |
|  |  | Ширина | Не более 600 мм |
|  |  | Температура в холодильной камере в диапазоне | Не менее от + 2 до + 14 градусов Цельсия |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 250 Вт |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Частота | 50 Гц |
|  |  | Количество, шт. | 3 |
|  |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия стандартам ГОСТ | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Холодильник фармацевтический |
|  |  | Область применения: | Для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения, требующих специального температурного режима |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Общий объем, л | Не менее 250 |
|  |  | Дверь | Стеклопакет с замком |
|  |  | Регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Микропроцессорный |
|  |  | Система циркуляции воздуха | Принудительная |
|  |  | Поддержание температуры в камере | Автоматическое |
|  |  | При отклонении температуры от заданной | Сигнализация |
|  |  | Отображение температуры | На табло панели управления |
|  |  | Отключение вентилятора | При открывании двери |
|  |  | Количество полок | Не менее 5 |
|  |  | Высота | Не более 1300 мм |
|  |  | Ширина | Не более 600 мм |
|  |  | Температура в холодильной камере в диапазоне | Не менее от + 2 до + 14 градусов Цельсия |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 250 Вт |
|  |  | Напряжение | 220 В |
|  |  | Частота | 50 Гц |
|  |  | Количество, шт. | 2 |

Прочие условия:

- Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами.

- Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта.

- Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, ранее не использованным для демонстрационных целей и нигде ранее не установленным.

- Год выпуска не ранее 2013

- Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

- Срок действия гарантии поставщика товара с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, не менее срока действия гарантии производителя.

- Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам.

- Продукция должна поставляться в фирменной упаковке производителя.

- При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

- При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке.