Приложение №2

к извещению № 56 от «06» ноября 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Аппарат ЭХВЧ «стоматологический» |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 6. | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 7. | Наладка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 8. | Оборудование должно быть выпущено не ранее 2013 года | Наличие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 6. | Напряжение питания, В | 220 + - 10% |  |
| 7. | Потребляемая мощность, не более, ВА | 70 |  |
| 8. | Рабочая частота, кГц | 440 +-2.5% |  |
| 9. | Номинальная нагрузка,Ом | 300 |  |
| 10. | Максимальная выходная мощность: «норма», Вт (на номинальной нагрузке) | 50 |  |
| 11. | Регулировка выходной мощности | плавная |  |
| 12. | Наличие адаптивного регулирования выходного напряжения в зависимости от изменения электрического сопротивления тканей посредством мониторинга через электроинструмент | наличие |  |
| 13. | Полная защита от перегрузок: замыкание и холостой ход по выходу аппаратура выдерживает неограниченное время | наличие |  |
| 14. | Автоматическое самотестирование | наличие |  |
| 15. | Управление аппаратом от педали | наличие |  |
| 16. | Электрододержатели различного типа, автоклавируемые | наличие |  |
| 17. | Металлический пылезащитный корпус, с дополнительным экранированием от помех, охлаждение конвекционное (охлаждающие кулеры не используются) | наличие |  |
| 18. | Электромагнитная совместимость (соответствие международным нормам) | наличие |  |
| 19. | Неограниченное время работы (независимо от отдаваемой мощности). Не требуется время на охлаждение. | наличие |  |
| 20. | Габаритные размеры, мм | 170*130*50 |  |
| 21. | Вес, кг | 1,6 |  |
|  | Комплектация: |  |  |
| 22. | Блок аппарата ЭХВЧ | 1 шт. |  |
| 23. | Педаль герметизированная | наличие |  |
| 24. | Электрододержатель коагуляционный 1.2 | 1 шт. |  |
| 25. | Электрод коагуляционный 1.2 | 5 шт. |  |
| 26. | Электрододержатель стоматологический для корневых игл | наличие |  |
| 27. | Руководство по эксплуатации | наличие |  |
| 28. | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31