Приложение №2

Техническое задание

| № п.п. | Наименование параметра | Значение | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Холодильник фармацевтический |  |  |  |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком (250 л) | Наличие |  |
|  | Холодильник отдельностоящий фармацевтический для хранения лекарственных и биологических препаратов, вакцин, проб крови и ее компонентов, клеток и бактерий | Наличие |  |
|  | Управление электронное | наличие |  |
|  | Дверь металлическая не перенавешиваемая с изоляцией и замком для запирания двери | наличие |  |
|  | Количество полок, не менее | 5 |  |
|  | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | наличие |  |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | наличие |  |
|  | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
|  | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
|  | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
|  | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
|  | Полный объем, не менее | 250 л. |  |
|  | Полный объем, не более | 270 л. |  |
|  | Температура в холодильной камере | +2...+14°C |  |
|  | Напряжение питания | 220В |  |
|  | Потребляемая мощность | 200 Вт. |  |
|  | Цвет белый | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры Высота Ширина Глубина | 1300-1400 мм 600-620 мм 607-620 мм |  |
|  | Озонобезопасный хладагент | изобутан |  |
|  | Количество хладагента, грамм | 20-28 |  |
|  | Холодопроизводительность, Вт | 160-190 |  |
|  | Холодильный коэффициент СОР | 1,50-1,80 |  |
|  | Использование нового хладагента обеспечивает снижение уровня шума при работе компрессора | Наличие |  |
|  | Использование нового хладагента обеспечивает снижение уровня энергопотребления | Наличие |  |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев |  |
|  | Сертификат соответствия или декларация о соответствии | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Доставка до склада Заказчика | Наличие |  |
|  | Кол-во, шт. | 4 |  |
| 2. Холодильник лабораторный |  |  |  |
|  | Предназначен для работы в лабораториях и диагностических центрах (ПЦР, биохимические, иммунологические и гематологические исследования), на станциях переливания крови и в серологических лабораториях, аптечных производственных отделений и фармацевтических предприятий, прививочных кабинетов. | Соответствие |  |
|  | Холодильник обеспечивает потребность в хранении лекарственных препаратов, сред, вакцин, образцов, тест-наборов и других фармацевтических средств. | Соответствие |  |
|  | Холодильник оснащен разноуровневыми полками для хранения контейнеров различных размеров. | Наличие |  |
|  | Возможность автономной работы холодильной и морозильной камеры | Наличие |  |
|  | Электронные блоки управления холодильной и морозильной камеры | Наличие |  |
|  | Принудительная циркуляция воздуха в холодильной камере | Наличие |  |
|  | Звуковая индикация при отклонении температур от заданных | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры, не менее | 2080х600х607 см |  |
|  | Общий объем, не менее | 400 л |  |
|  | Объем холодильной камеры, не менее | 270 л |  |
|  | Объем морозильной камеры, не менее | 130 л |  |
|  | Количество компрессоров | 2 шт. |  |
|  | Диапазон задаваемых температур в холодильной камере | + 4 … +14 °С |  |
|  | Диапазон задаваемых температур в морозильной камере | -10 … -25 °С |  |
|  | Наличие сертификата соответствия | Наличие |  |
|  | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев |  |
|  | Кол-во, шт. | 1 |  |