Техническое задание

на поставку товра – пульсоксиметр « МД-300С1» "или эквивалент"

Требуемые параметры и условия

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Русифицированная версия прибора

Техническое описание на русском языке

Сертификат или декларация соответствия

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

В службах скорой помощи, в «полевых» условиях, в стоматологии, при интенсивной терапии, после оксигенотерапии, альпинистами, спортсменами и водолазами, при авиаперелетах

Предназначение

Предназначен для непрерывного не инвазивного измерения по пальцу руки степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови (сатурации, SpO2) и частоты пульса

Технические характеристики

Дисплей должен быть цветным

Кислородная сатурация (SpO2):

Диапазон измерения SpO2 не уже 70 – 99%;

Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 81 – 99 % не более 2 %;

Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 70 – 80 % не более 3 %

Частота пульса:

Диапазон измерений частоты пульса не уже от 30 до 235 уд./мин;

Погрешность измерения в диапазоне 30 – 99 уд./мин не более 2 уд./мин;

Погрешность измерения в диапазоне 100 – 235 уд./мин не более 2 %

Длина волны излучения красный цвет не менее 680 нм

Длина волны излучения инфракрасный цвет не менее 940 нм

Питание от 2 – 3 батареек типа AA или AAA

Продолжительность работы от одного комплекта элементов питания не менее 30 ч

Максимально потребляемая мощность не менее 0,035 Вт

Допустимая окружность пальца для измерения в диапазоне не уже 20 – 75 мм

Звуковая индикация

Не менее 6 вариантов отображения

Масса (без элементов питания) не более 28 г

Габаритные размеры не более 58 × 34 × 30 мм

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации в диапазоне не уже от 5 °C до 40 °C

Относительная влажность не более 80%

Условия хранения и транспортировки

Температура в диапазоне не уже от −20 °C до 55 °C

Относительная влажность не более 93%

Дополнительные условия

Доставка

Срок поставки в течение 25 дней с момента подписания муниципального контракта

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Год выпуска товара не ранее 2013 г.

Дата последней поверки не позднее 01.07.2013

Количество — 14 шт.