Техническое задание                                                                                                               на поставку товара- медицинские весы ВМЭН-150-50/100-Д-А-  "Норма-  4" с ростомером РЭС-1 или эквивалент

| Требуемые параметры и условия |  |
| --- | --- |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |
| Русифицированная версия прибора |  |
| Техническое описание на русском языке |  |
| Сертификат или декларация соответствия |  |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений |  |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение |  |
| Предназначение |  |
| Используется для работы в медицинских оздоровительных учреждениях (больницах, клиниках, медицинских центрах, санаториях, спортзалах и фитнесс центрах, бассейнах, банях), а также в медицинских кабинетах образовательных учреждений(школ, детских садов и т.д) |  |
| Технические характеристики |  |
| Наибольший предел взвешивания, кг не менее 60 не более150 |  |
| Наименьший предел взвешивания, кг не более1 |  |
| Дискретность измерения, г до 60 кг не более 50 60-150 кг не более 100 |  |
| Выборка массы "тары", кг, не более 20 |  |
| Время измерения массы, с, не более 3 |  |
| Габаритные размеры платформы весов, мм 300±10×300±10×65±5 |  |
| Габаритные размеры выносного пульта, мм 230±10×140±10×60±5 |  |
| Масса весов с выносным пультом, кг 3,6±0,1 |  |
| Тип дисплея жидкокристаллический |  |
| Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40 |  |
| Источник питания весов 4 батарейки типа AA |  |
| Параметры ростомера предел измерения роста,см время измерения,с размеры (в сложенном виде)мм источник питания вес,кг | Не менее 200 Не долее 3 от встроенного перезаряжаемого аккумуляторанапряжение адптера для подзарядки - 6 В 1300 × 400 × 400 Не более 8 |
| Дополнительные условия |  |
| Доставка |  |
| Срок поставки в течение 25 дней с момента подписания договора |  |
| Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
| Год выпуска товара не ранее 2013 г. |  |
| Дата последней поверки не позднее 01.07.2013 |  |
| Количество — 18 шт. |  |

Общие требования:

- Определение веса с отображением результата на выносном дисплее.

- Автоматическое определение роста с отображением результата на выносном пульте

- Функция "Тара", позволяющая вычитать вес одежды, а также взвешивать ребёнка на руках у взрослого

- Экономичный режим работы: автоматическое выключение питания при простое весов в течение не более 5 минут

- Автоматическая установка нуля

- Сигнализация о перегрузке, функция защиты весов от перегрузки

- Индикация разряженности батарей.