##### Техническое задание                                                                         на поставку товара – аппарат для экспресс- определения международного нормализованного отношения (МНО) портативный CoaguChek XS или       эквивалент

| №п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип прибора | Измеритель МНО (протромбинового времени) |
| 2 | Метод измерения | Электрохимический, активация свертывания производится с помощью человеческого рекомбинантного тромбопластина |
| 3 | Тип калибровки | По цельной крови |
| 4 | Тип образца | Свежая цельная капиллярная кровь или цельная венозная кровь без антикоагулянтов прямого действия (за исключением гепарина) |
| 5 | Диапазон измерений | - МНО: 0,8 - 8 - Протромбиновое время в секундах: 9,6 - 96 сек - Протромбиновое время по Квику: 120 - 5 % |
| 6 | Минимальный объем капли крови | Не более10 мкл |
| 7 | Длительность измерения | Не более 60 сек |
| 8 | Дисплей | Жидкокристаллический |
| 9 | Объем памяти | Не менее100 результатов измерений с регистрацией даты и времени |
| 10 | Элементы питания | Алкалиновые батарейки 1.5 В (тип ААА), 4 шт. |
| 11 | Срок службы элементов питания | Не менее 60 измерений |
| 12 | Автоотключение | Не более,чем через 3 мин |
| 13 | Кодирование тест-полосок | Автоматическое |
| 14 | Вес | Не более127 г. (без элементов питания) |
| 15 | Размеры | 138±5x78±5±x28±5мм |
|  | Общие требования |  |
| 1 | Руководство(инструкция) по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2 | Русифицированная версия прибора(дисплея) | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 6 | Сертификат об утверждении средств измерений | Наличие |
| 7 | Год выпуска | Не ранее 2013 года |
| 8 | Срок последней поверки органами метрологии | Не позднее 01.07.2013 |
|  |  | Количество — 2 шт. |

Главный энергетик                                                    С.М.Мишин