Приложение №1 к

Извещении. о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоклав МЕЛАКВИК 12+ или эквивалент | Ширина, не более - 205мм, высота – не более 460мм Глубина, не более - 470мм Диаметр камеры, не менее - 90мм Глубина камеры, не менее - 200мм Полезный объём, не менее -1,25 литра Общий вес загружаемых инструментов, не менее - 1кг Вес не более - 23кг Имеется компрессорный насос, интегрированный в аппарате. Отдельно стоящий, настольный автоклав. Предназначен для надежной и быстрой стерилизации наконечников и мелкого инструментария Рабочая камера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Все остальные компоненты изготовлены из жаро- и коррозиостойких материалов Удаления воздуха из камеры фракционной пульсирующей системой избыточного давления. Автоматическая подача дистиллированной воды из контейнера или устройства водоподготовки Подключения к системе автоматического дренажа. Встроенный парогенератор для уменьшения времени рабочего цикла. Система предварительного нагрева рабочей камеры Функция поддержания задаваемой пользователем температуры рабочей камеры в режиме ожидания. Встроенный датчик проводимости для проверки качества используемой воды Универсальная программа: Максимальная температура, не менее - 134С Давление в камере, не менее - 2 бар Общее время цикла, не более - 21 мин Быстрая программа: Максимальная температура, не менее - 134С Давление в камере, не менее - 2 бар Общее время цикла, не более - 21 мин Прионная программа: Максимальная температура, не менее - 134С Давление в камере, не менее - 2 бар Общее время цикла, не более - 38 мин Микропроцессорное управление Управление автоклавом двумя кнопками "Выбор" и "Старт" Высокая скорость работы, стерилизация до 12 наконечников и турбин. Двухрядный светодиодный дисплей для отображения работы и параметров. Комплект поставки: Стерилизатор Загрузочная корзина, 1 шт. Корзина для мелкого инструментария, 1 шт. Устройство извлечения корзины из камеры, 1 шт. Контейнеры для дистилированной и отработанной воды со шлангом -2шт Сервисный набор: уплотнитель двери – 1 шт. Бактериальный фильтр – 1 шт. | шт. | 1 |

Дата производства, не ранее 2012 года.

Гарантийные обязательства - не менее 12 мес.

Доставка,   ввод в эксплуатацию, инструктаж – должны быть включены в стоимость.

Документация должна быть предоставлена на русском языке.

Срок поставки – в течение 5 дней с момента заключения договора.

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

Главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук