Приложение №2

к извещению №64 от «20» ноября 2013 года

Техническое задание

| № | Описание требований | Наличие функции и величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |  |
| 1. | Стоматологический компрессор предназначен, для питания сжатым воздухом стоматологической установки | Наличие |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение России | Наличие |  |
|  | # Технические характерстики |  |  |
| 2.1 | # Производительность, л/мин # при Р=5 bar | 70 |  |
| 2.2 | Ресивер, л не менее | 10 |  |
| 2.3 | Индикатор рабочего режима на передней панели шкафа, сетевой выключатель | Наличие |  |
| 2.4 | Счётчик рабочих часов на передней панели шкафа | Наличие |  |
| 2.5 | Номинальное напряжение сети /частота, В/Гц | 230/50 |  |
| 2.6 | Рабочее давление, bar | 4,5-6,0 |  |
| 2.7 | Предохранительный клапан- открытие, bar | 8,0 |  |
| 2.8 | Мощность электродвигателя, кВт не менее | 0,55 |  |
| 2.9 | Номинальная потребляемая мощность компрессора, ВА не менее | 850 |  |
| 2.10 | Уровень шума , дб | ≤65 |  |
| 2.11 | Количество цилиндров | 1 |  |
| 2.12 | Режим эксплуатации компрессора | Непрерывный, S 1 |  |
| 2.13 | Прибор тип В класс1 | Наличие |  |
| 2.14 | Масса, кг не более | 36 |  |
| 2.15 | Габариты, мм | 330*430*525 |  |
| 2.16 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2013г выпуска | Наличие |  |
| 2.17 | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев |  |
| 2.18 | Доставка до кабинета | Наличие |  |

1.В комплект должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности продукции.

2.Все требования к комплектации по пунктам технического задания должны быть включены в стоимость.

3.Заполнение всех строк таблицы обязательно.

4.В случае  представления недостоверной информации  или заполнении не всех граф настоящей таблицы участник  отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

5. К данной таблице прикладывается техническая спецификация продукции без указания стоимости. Приведенные данные должны быть подтверждены  технической  документацией.

6.Гарантия на оборудование не мене  года, наличие  сертификатов на предлагаемое оборудование.

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31