Приложение № 1

к Извещению от «29» ноября 2013г.

№ 0356300120313000084

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на микроскоп биологический

Оборудование должно обладать следующими функциональными и качественными характеристиками и удовлетворять перечисленным ниже условиям поставки:

| № требования спецификации | Наименование требований к оборудованию, его функциональным подсистемам и единицам комплектации (составным частям, комплектующим материалам и принадлежностям) | Техническая спецификация оборудования: - технические характеристики, параметры и описание; - функциональные требования; - качественные требования; - требования к совместимости; - требования к поставке |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Микроскоп биологический- 2 шт. | - Тип микроскопа: биологический микроскоп светлого поля; - Класс микроскопа: лабораторный - Рабочее увеличение микроскопа должно включать, как минимум, следующий набор значений: 40х, 100х, 400х, 1000х; - Оптическая система микроскопа должна состоять из совместимых между собой блоков (объективы, окуляры, тубус, зеркала и линзы), обеспечивающих качественное изображение на рабочих увеличениях микроскопа - Тубусная система не более 160 мм - Объективы и окуляры должны быть съемными - Визуальная насадка – бинокулярная типа Зидентопф, поворотная на 360º с наклоном не менее чем на 30º - Диаметр окулярной трубки визуальной насадки должен обеспечивать плотную посадку окуляров - Конструкция визуальной насадки и окуляры должны обеспечивать поле зрения не менее 18 мм - Диапазон регулировки межзрачкового расстояния должен включать значения от 55 мм до 75 мм; - Компенсация диоптрийной разницы на левой окулярной трубке (не менее ± 5 диоптрий) - Окуляр компенсационный широкопольные с увеличением не менее 10х и полем зрения не менее 18 мм - Оборудование должно позволять исследователю работать в очках; - Штатив металлический, монолитный, окрашенный огнеупорной эмалью; - Оптическая система микроскопа должна фиксироваться при переносе оборудования с места на место. - Основание штатива не более 270 х 270 мм - Реверс-револьвер на 4 объектива; - Вращение реверс-револьвера как по часовой стрелке, так и против. - Объективы ахроматические рассчитанные на бесконечность (infinity-corrected): - Объектив Achromat 4Х, N.A. 0.10 – 1 шт. - Объектив Achromat 10Х, N.A. 0.25 – 1 шт. - Объектив Achromat 40Х, N.A. 0.65, подпружиненный – 1 шт. - Объектив Achromat 100Х, N.A. 1.25 (масло, подпружиненный – 1 шт. - Антигрибковое покрытие оптики; - Предметный столик – механический, двухкоординатный, управление слева; - Размер предметного столика не менее 120 х 125 мм - Диапазон перемещения - не менее 60 мм. х 30 мм. - Материал предметного столика – металлокерамика, устойчивая к истиранию и царапинам, устойчивая к агрессивным веществам; - Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; - Встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата, обеспечивающий переход фокусировочных винтов в режим холостого хода. - Фокусировка должна обеспечиваться вертикальным перемещением предметного столика в диапазоне не менее 13 мм - Встроенный механизм регулировки плавности хода; - Конденсор Аббе регулируемый по высоте с апертурной ирисовой диафрагмой , nA 1.25, держатель дополнительных фильтров; - Коллектор системы освещения – с матовой линзой; - Источник света – светодиод 1Вт Регулятор мощности - Внешний источник питания с автоматическим определением напряжения; - Электропитание – 110 - 220 В , 50- 60 Гц; - Диапазон рабочих температур должен включать значения от +18ºС до +35 ºС; - Габариты (Глубина х Высота х Ширина) не более 270 х 360 х 270 мм; - Вес оборудования – не более 5.6 кг (нетто). - Микроскоп должен быть укомплектован иммерсионным маслом (не менее 10 мл); - Микроскоп должен быть укомплектован светофильтрами для коррекции спектра освещения и повышения контрастности (зелёный) - Каждый микроскоп должен быть укомплектован защитным чехлом от пыли; - Микроскоп должен быть оборудован необходимыми разъемами и слотами для последующей доукомплектации устройствами, позволяющими для каждого из микроскопов: - обеспечить дополнительные рабочие увеличения 20х - 2000х. - Прилагаемая документация - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ - Сертификат системы соответствия ГостР |

Контактное лицо Россихина Надежда Николаевна, тел: 221-58-68