Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Наименование | Насос инфузионный (дозатор лекарственных средств) |
| 2. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 4. | Размеры (Ш х В х Г), мм | Не более 190 х 100 х 120 |
| 5. | Вес, кг | Не более 1,5 |
| 6. | Стыковка насосов друг с другом без внешних приспособлений | Наличие брауностата |
| 7. | Меню прибора | Пиктографическое меню |
| 8. | Графический дисплей | Высокое разрешение |
| 9. | Используемые шприцы | 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей |
| 10. | Определение объема шприца | Автоматическое |
| 11. | Точность инфузии | Не более ± 2%, включая расходные материалы |
| 12. | Скорость инфузии | 0.01 – 200.00 мл/ч |
| 13. | Задаваемый объем инфузии | 0.1 – 9999 мл |
| 14. | Задаваемое время инфузии | 00ч 01м – 99ч 59м |
| 15. | Ввод данных | Расчет скорости через объем и время  Изменение скорости без прерывания инфузии  Контроль введенного объема |
| 16. | Скорость болюсной инфузии | До 1200 мл/ч |
| 17. | Варианты болюсной инфузии | Болюс «по требованию»  Болюс с заданным объемом |
| 18. | Пауза | Выбор нажатием одной кнопки  Таймер обратного отсчета |
| 19. | Память | Хранение и отображение последних 1000 событий |
| 20. | Окклюзионное давление | 3 уровня регулировки 0.1 – 1.2 бар |
| 21. | Функция «антиболюс» | Наличие |
| 22. | Виды сигнализации | Оптическая и звуковая |
| 23. | Индикаторы тревоги | Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация |
| 24. | Причины тревоги | Батарея разряжается/разряжена  окклюзия, шприц (почти) пуст, ошибка установки шприца, предупреждение о введенном объеме, времени инфузии |
| 25. | Тип электропитания | 220 В / 50 Гц |
| 26. | Низковольтный источник | 12 В |
| 27. | Тип батареи | NiCd |
| 28. | Длительность работы от батареи | Не менее 2.5 ч при скорости > 25 мл/ч |
| 29. | Время зарядки батареи | Не более 8 ч |
| 30. | **Комплектация:** |  |
| 30.1 | Насос | Наличие |
| 30.2 | Аккумулятор | Наличие |
| 30.3. | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 30.4. | Крепление к инфузионной стойке | Наличие |
| 31. | Гарантийное обслуживание | не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 32. | Дата выпуска | Не ранее 2013 года |