Приложение 2

к Извещению № 31 от «03» декабря 2014г.

о поведении запроса котировок

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение)с указанием производителя и каталожного номера | Технические характеристики товара, | Ед. изм. | Кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Лизирующий раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М Объём флакона, не менее 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по WBC, 0,2*109 л-1 Фон по HGB 2 г/л Общее микробное число не менее 6 КОЕ/100 мл Концентрация четвертичных аммониевых оснований 5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 24 |  |  |
| 2 | Изотонический раствор |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М. Объём флакона не менее 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300,0±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, 5*109 л-1 Фон по RBC, 0,02*1012 л-1 Общее микробное число не менее, 6 КОЕ/100 мл Концентрация натрия сульфата, 2% Концентрация антисептиков, 0,1% Концентрация буферных веществ, 0,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 24 |  |  |
| 3 | Пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. |  | Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара – не менее 80%. | шт | 23000 |  |  |
| 4 | Промывающий раствор |  | Промывающий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона не менее 1 л. Концентрация активных компонентов,: Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л. Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л. Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета. Срок годности не менее 1 года | упак | 2 |  |  |
| 5 | Очищающий раствор |  | Очищающий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона не менее 0,25 л Габариты упаковки 5,3х5,3х12,3 см Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 1 года | упак | 2 |  |  |
| 6 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации |  | Объем флакона не менее 4,5 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор Медоник М, RBC, в интервале 4,04 ± 0,18 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,6 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 30 x10^9 л-1 Концентрация Hgb, в интервале 118 ± 4 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты поставки не менее 110 дней. С Баркодами для ввода значений в память анализатора. Остаточный срок годности 80%. | флак | 9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |