Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования (монитор фетальный с модулем печати и анализа)

| № п/п | Описание требований | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Монитор фетальный с модулем печати и анализа | Указать |
| 2. | Модель | Указать |
| 3. | Производитель | Указать |
| 4. | Прибор предназначен для регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной активности матки | Указать |
| 6 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
| 7 | Питание от сети | 220 В, 50 Гц |
| 8 | Автоматическое самотестирование прибора при каждом включении | Наличие |
| 9 | Возможность создания центральной системы КТГ мониторинга: проводная или беспроводная версия с возможностью включения в общебольничную сеть | Наличие |
| 10 | Индикация качества регистрации ЧСС: |  |
| 10.1 | - звуковая индикация качества сигнала; | Наличие |
| 10.2 | - визуальная индикация качества сигнала; | Наличие |
| 10.3 | - расчет и отображение в протоколе процента потери сигнала ЧСС | Наличие |
| 11 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по физиологическим параметрам: |  |
| 11.1 | - тахи- или брадикардия; | Наличие |
| 11.2 | - отсутствие сигнала с датчиков | Наличие |
| 12 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по техническому состоянию прибора | Наличие |
| 13 | Коррекция пользователем порогов тревог по ЧСС плода | Наличие |
| 14 | Ввод и отображение на дисплее и при печати данных о пациентке: |  |
| 14.1 | - ФИО; | Наличие |
| 14.2 | - № медицинской карты; | Наличие |
| 14.3 | - срок беременности | Наличие |
|  | Регистрация сердечного ритма плода |  |
| 15 | Ультразвуковой мультикристаллический доплеровский датчик | Наличие |
| 16 | Количество датчиков | 1 или 2 |
| 17 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
| 18 | Частота в диапазоне не уже | 1,0 – 1,5 МГц |
| 19 | Измерение ЧСС плода в диапазоне не уже | 30 – 240 уд./мин |
| 20 | Точность измерения ЧСС плода не более | 1 уд./мин |
|  | Регистрация сокращения матки |  |
| 21 | Внешний тензодатчик (ТОКО) | Наличие |
| 22 | Измерение давления на ТОКО датчик в диапазоне не уже | от 0 до 100 условных единиц |
| 23 | Режим установки нуля | ручной |
| 24 | Автообнуление | Наличие |
|  | Регистрация двигательной активности плода |  |
| 25 | Ручной режим | Наличие |
| 26 | Автоматический режим | Наличие |
|  | Расчет параметров КТГ |  |
| 27 | Среднее значение базальной ЧСС плода, уд./мин | Наличие |
| 28 | Вариабельность базальной ЧСС, уд./мин | Наличие |
| 29 | Количество акцелерации с амплитудой менее 15 уд./мин | Наличие |
| 30 | Количество акцелерации с амплитудой более 15 уд./мин | Наличие |
| 31 | Количество шевелений плода за интервал не менее | 60 мин |
| 32 | Количество сокращений матки | Наличие |
| 33 | Количество акцелераций | Наличие |
| 34 | Количество децелераций | Наличие |
| 35 | Продолжительность эпизода высокой вариабельности | Наличие |
| 36 | Продолжительность эпизода низкой вариабельности | Наличие |
| 37 | Эпизоды синусоидального ритма | Наличие |
| 38 | Долговременная вариабельность ЧСС | Наличие |
| 39 | Кратковременная вариабельность ЧСС | Наличие |
|  | Программа интерпретации (анализа) кардиотокограммы |  |
| 40 | Предназначена для оценки состояния плода с 24 недель беременности | Наличие |
| 41 | Оценка состояния плода по шкалам | Наличие |
| 42 | Количественная оценка степени выраженности антенатального дистресса плода: |  |
| 42.1 | - отсутствие отклонений от нормы; | Наличие |
| 42.2 | - начальные признаки отклонения от нормы; | Наличие |
| 42.3 | - выраженные отклонения от нормы; | Наличие |
| 42.4 | - резко выраженные нарушения, угроза гибели | Наличие |
| 43 | Определение состояния плода с учетом срока беременности | Наличие |
| 44 | Количественная оценка степени тяжести гипоксии плода | Наличие |
| 45 | Оценка вероятности риска неблагоприятного исхода для плода по данным КТГ (в %) | Наличие |
|  | Технические характеристики прибора |  |
| 46 | Конструкция прибора — моноблок | Наличие |
| 47 | Принтер | Наличие |
| 48 | Стандартные скорости протяжки бумаги: не менее 3 значений (1, 2 и 3 см/мин) | Наличие |
| 49 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |
| 50 | Печать кривой и расчетных параметров КТГ в реальном режиме времени | Наличие |
| 51 | Дисплей должен быть жидкокристаллический графический | Наличие |
| 52 | Габариты не более | 275 × 166 × 275 мм |
| 53 | Вес не более | 6,0 кг |
| 54 | Возможность подключения к компьютерным сетям | Наличие |
|  | Особенности изделия |  |
| 55 | Русифицированная версия прибора | Наличие |
| 56 | Возможность отключения автоматического расчета и анализа КТГ | Наличие |
| 57 | Возможность архивирования данных КТГ в памяти фетального монитора | Наличие |
| 58 | Ввод и отображение на дисплее и печати клинической аннотации | Наличие |
| 59 | Таймер | Наличие |
| 60 | Автоматическая регистрация даты, времени и продолжительности исследования | Наличие |
| 61 | Водостойкие датчики | Наличие |
|  | Комплектация |  |
| 62 | Фетальный монитор со встроенным процессором, дисплеем и принтером | Наличие |
| 63 | УЗ датчик, не менее | 1 шт. |
| 64 | ТОКО датчик, не менее | 1 шт. |
| 65 | Ремни для крепления УЗ и ТОКО датчиков, не менее | 4 шт. |
| 66 | Отметчик шевелений плода, не менее | 1 шт. |
| 67 | Гель, не менее | 1 фл. |
| 68 | Бумага для принтера, не менее | 1 пачка |
| 69 | Сетевой провод, не менее | 1 шт. |
| 70 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Дополнительные условия |  |
| 71 | Доставка до ЛПУ и демонстрация работоспособности оборудования в собранном виде | Наличие |
| 72 | Установка, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 73 | Срок поставки в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора | Наличие |
| 74 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |
| 75 | Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| 76 | Год выпуска товара, не ранее | 2013 г. |
| 77 | Инструктаж медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
| 78 | Количество | 1 компл. |