Приложение № 2

к Извещению от «09» декабря 2013г.

№ 0356300120313000089

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку реактивов и реагентов для клинико-диагностической лаборатории на 2014г. для нужд МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5

| № позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Калибровочный раствор глюкоза и лактат 100мл для анализатора Super GL |  |  |
|  | 4 | Количество, фл. | 6 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Контрольные растворы глюкоза и лактат 3 х 25мл, три уровня для анализатора Super GL |  |  |
|  | 8 | Количество, набор | 3 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Комплект полосок для автоматического измерения и контроля совместимости с анализаторами URiSCAN optima, производства YD Diagnostics (Корея) (закрытая система) для оценки по 13 показателям - Uriscan 11 strip или эквивалент |  |  |
|  | 4 | Документ, выданный Росздравнадзором , подтверждающий возможность использования тест-полосок контрольных материалов, держателя стрипов с анализатором Urisсan Optima, (YD Diagnostics, Корея), обязательно | Наличие |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 6 | Справка из ОАО «ВНИИС» (об обязательной сертификации) | Наличие |  |
|  | 7 | Принцип измерения: Сухая химия | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики тест-систем: Пластиковая основа с нанесенным тестовыми зонами | Наличие |  |
|  | 9 | Количество определяемых параметров: не менее 13 | Указать |  |
|  | 10 | Количество нанесенных тестовых зон на 1 диагностическую полоску не менее 13 | Указать |  |
|  | 11 | Порядок расположения тестовых зон - Эритроциты - Билирубин - Уробилиноген - Кетоновые тела - Белок - Нитриты - Глюкоза - Удельный вес - pH - Лейкоциты - Аскорбиновая кислота - Компенсационная зона - Контрольный штрих –код серии прибора | Наличие |  |
|  | 12 | Дополнительные параметры: Не более 2 - Цвет образца - Мутность образца | Наличие |  |
|  | 13 | Кровь (Эритроциты) - Химический принцип: пероксидазная активность гемоглобина, катализирующего реакцию гидропероксида и О-тилидина. Изменение окраски от желтой до зеленой. Чувствительность: не менее 0,015мг/дл. свободного гемоглобина (или 5-15 интактных эритроцитов на 1 мкл) | Наличие |  |
|  | 14 | Билирубин - Химический принцип: реакция билирубина со стабилизированной диазосолью (дихлоранилиндиазониум) в кислой среде. Изменение окраски от белого или розового до светло красного и фиолетового. Чувствительность: не менее 8, 55 мкмоль/л (0,5мг/дл,.) Результаты определения: +(0,5мг/дл),++ (1мг/дл), +++ (3мг/дл) | Наличие |  |
|  | 15 | Уробилиноген - Химический принцип: реакция парадиметиламинобензальдегида с уробилиногеном ( реакция Эрлиха). Изменение окраски от бежевого через розовый к темно-розовому. Чувствительность: не менее 0,1 ед.Эрлиха/дл | Наличие |  |
|  | 16 | Кетоновые тела - Химический принцип: реакция ацетоуксусной кислоты с нитропруссидом. Изменение окраски от бледно-розового до каштанового. Чувствительность: не менее 0,49 ммоль/л – ацтоуксусная кислота (5 мг/дл) | Наличие |  |
|  | 17 | Белок - Химический принцип: изменение окраски тетрабромфенолового голубого с белком. Изменение окраски от желтой до зеленой; Чувствительность: не более 10мг/дл; Результаты определения:  (10 мг/дл.),+ (30 мг/дл.), ++(100 мг/дл.), +++ (300 мг/дл.), ++++ (1000мг/дл.) | Наличие |  |
|  | 18 | Нитриты - Химический принцип: взаимодействие нитритов с параарсалиновой кислотой, с образованием диазосоли. Изменение окраски от белого до розового. Чувствительность: не менее 0, 05мг/дл. | Наличие |  |
|  | 19 | Глюкоза - Химический принцип: двустадийная ферментативная реакция ( образование глюконовой кислоты и перекиси водорода; перекись водорода с хромогеном иодистым калия) Изменение окраски от голубой до коричневой. Чувствительность: не более 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) | Наличие |  |
|  | 20 | рН - Химический принцип: двойная реакция, с изменением окраски от желтого до голубого. Чувствительность:  0,5 рН, начиная с 5 рН | Наличие |  |
|  | 21 | Относительная плотность - Химический принцип: зависимость изменения окраски от концентрации эликтролитов от голубой до зеленой. Чувствительность:  0,005 (начиная с 1.000) | Наличие |  |
|  | 22 | Лейкоциты - Химический принцип: гедролиз эстеразой нафтол AS-D хлорацетата и соединения с диазосолью. Изменение окраски от бежевого до фиолетового. Чувствительность:+ (10-25 клеток/мкл), ++ (75 клеток/мкл), +++ (500 клеток/мкл) | Наличие |  |
|  | 23 | Аскорбиновая кислота - Химический принцип: реакция аскорбиновой кислоты с триазином и оксазином. Изменение окраски от серо-зеленой до оранжевой. Чувствительность: 10 мг/дл. | Наличие |  |
|  | 24 | Комплект поставки: тубусов URISCAN 11 strip; 100 шт/уп | Наличие |  |
|  | 25 | Хранение: - В закрытом пенале - Температура Не менее +15С и не более +30С | Наличие |  |
|  | 26 | Поглотитель влаги в каждом тубусе | Наличие |  |
|  | 27 | Остаточный срок годности не менее 80% | Наличие |  |
|  | 28 | Инструкция и описание тестов на русском языке | Наличие |  |
|  | 29 | Количество, упак. | 400 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | # контрольный материал для анализаторов мочи торговой марки URISCAN (YD Electronics, Корея) UritrolTM Urinalysis сontrol или эквивалент |  |  |
|  | 5 | Принцип измерения - Сухая химия | Наличие |  |
|  | 6 | Состав - Лиофилизированный продукт, изготовленный из мочи человека. | Наличие |  |
|  | 7 | поверхностный антиген гепатита В (HВsAg) | Отсут- ствие |  |
|  | 8 | антитела гепатита С (HCV) антитела HIV-1/2 | Отсут-ствие |  |
|  | 9 | Упаковка: 3 флакона по 10 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: уровень I – 10 мл уровень II –10 мл уровень III – 10 мл | Наличие |  |
|  | 11 | уровень I Уробилиноген (1.0 – 3.0 мг/дл), рН (5.0 – 7.0), Удельный вес 1. 10 - >=1.030 | Наличие |  |
|  | 12 | уровень II Уробилиноген – 1+ (1.0 – 3.0 мг/дл) Кровь - 2+ - 3+ (50 – 250 RBC/мкл) Кетоны - 1+ - 3+ (10 – 100 мг/дл) Глюкоза - 2+ - 4+ (500 – 2000 мг/дл) рН - 6.0 – 8.0 Удельный вес - <=1.005 – 1.010 Лейкоциты - 2+ - 3+ (25 – 500 WBC/мкл) | Наличие |  |
|  | 13 | уровень III Билирубин - 2+ - 3+ (1.0 – 3.0 мг/дл) Белок - 2+ - 4+ (100 – 1000 мг/дл) | Наличие |  |
|  | 14 | Хранение: -В закрытом флаконе до срока, указанного на упаковке -Температура +2 - +8оС не замораживать | Наличие |  |
|  | 15 | Стабильность после вскрытия: уровень I -10 дней уровень II - в течение 24 часов или 20 использований при хранении в закрытом виде при 2-8оС уровень III-10 дней | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, упак | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Калибровочная система для анализаторов мочи URiSCAN optima |  |  |
|  | 4 | Количество выполняемых контрольных технологических процессов на мочевых анализаторах Uriscan не более 1 | Наличие |  |
|  | 5 | Процесс калибровки для компенсации коэффициента отражения оптической системы на мочевых анализаторах Uriscan | Наличие |  |
|  | 6 | Размер калибровочных ячеек Не менее 5 мм Х не более 5 мм | Указать |  |
|  | 7 | Форм основания калибровочных ячеек квадратная | Наличие |  |
|  | 8 | Количество ячеек в упаковке не менее 10 | Указать |  |
|  | 9 | Хранение: - В закрытой упаковке - Температура От +15С до +30С | Наличие |  |
|  | 10 | Остаточный срок годности не менее 80% | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, упак. | 1 |  |

Главная медицинская сестра …………………………    Шаповалова Валентина Ивановна

МБУЗ ГДКП № 5 :

Тел:  227-46-00