Приложение № 1

к извещению № __________

о проведении запроса котировок

от «____» ___________  2013  г

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Наименование муниципального заказчика | МБуЗ «Городская детская клиническаЯ Поликлиника № 6» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, Р/с, К/с, БИК банка). |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет договора |  |
| Наименование и характеристики поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, Р/с, К/с, БИК банка) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет договора |  |
| Наименование и характеристики поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

______________________	___________________	_______________________

(должность)                                          (подпись)                                 (ФИО, полностью)

Приложение № 1

к котировочной заявке

# техническое задание

на поставку шприцев медицинских

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц трехкомпонентный | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Дополнительно нанесенная градуировка 0.5 мл для более точного дозирования | наличие |  |
| 5 | Шприц трехкомпонентный | наличие |  |
| 6 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне | наличие |  |
| 7 | Манжета не содержит природного латекса - LATEX FREE | наличие |  |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |  |
| 9 | Трёхгранная лазерная заточка иглы | наличие |  |
| 10 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). | наличие |  |
| 11 | Содержания формальдегида, не более,мг/л | 0,05 |  |
| 12 | Изменение Рн вытяжки, ед.рН | 0,22-0,53 |  |
| 13 | Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм, Вт/м2 | 0,021-0,124 |  |
| 14 | Металлов в вытяжке: |  |  |
| 15 | - железо, менее, мг/л | 0,05 |  |
| 16 | - никель, менее, мг/л | 0,05 |  |
| 17 | - марганец, менее, мг/л | 0,05 |  |
| 18 | Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность | наличие |  |
| 19 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |  |
| 20 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | наличие |  |
| 21 | Срок годности, не менее | 5 лет |  |
| 22 | Необходимое количество: |  |  |
| 23 | Шприц 2 мл, c иглой 0,63 х 32 - 23G | 25800 шт. |  |
| 24 | Шприц 5 мл, c иглой 0,70 х 40 - 22G | 6000 шт. |  |
| 25 | Шприц 10 мл, c иглой 0,8 х 40 - 21G | 600 шт. |  |
| 26 | Шприц 1 мл, туберкулиновый c иглой 0,45 х 12 - 26G с цветоконтрастным поршнем | 24000 шт. |  |
| 27 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 28 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 1 | Шприц трехкомпонентный с двумя иглами | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Трехкомпонентный | наличие |  |
| 5 | с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня | наличие |  |
| 6 | Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции | наличие |  |
| 7 | Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. | наличие |  |
| 8 | Игла надета на шприц | наличие |  |
| 9 | Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом) | наличие |  |
| 10 | Прозрачность колбы поршня (transparent) | 0,95 п |  |
| 11 | Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.) | наличие |  |
| 12 | Без дополнительной шкалы | наличие |  |
| 13 | Упаковка "блистер" - сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов) | наличие |  |
| 14 | При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства | наличие |  |
| 15 | Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки | наличие |  |
| 16 | Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА | наличие |  |
| 17 | Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке | наличие |  |
| 18 | Срок годности, не менее | 5 лет |  |
| 19 | Необходимое количество |  |  |
| 20 | Шприц 2 мл, внутри упаковки две иглы 0,5х25 и 0,7х30 | 20400 шт. |  |
| 21 | Шприц 5 мл, внутри упаковки две иглы 0,7х30 и 0,8х40 | 240 шт. |  |
| 22 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 23 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 1 | Система инфуз. СВЕТОЗАЩИТНАЯ с фиксирующей повязкой, с доп. соединительной линией ЛУЕР, с двумя портами и 2-мя иглами, однокр. применения, для в/в вливания инфуз. р-ров из стеклянных емкостей и полимерных контейнеров | наличие |  |
| 2 | Наименование | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Фиксирующая повязка не более 6см* не менее 3см из неткан. материала пл. не менее 40 гр/м2. Состав: - заборная игла из пластика со встроен. воздушным клапаном и возд. фильтром | указать |  |
| 5 | Трубка СВЕТОЗАЩИТНАЯ (коричневая) - длина не менее 160 см; - колба СВЕТОЗАЩИТНАЯ (коричневая) с дисковым фильтром | указать |  |
| 6 | Два инъекционных порта (Порт №1 (LATEX FREE) у основания в/в иглы, длиной не менее 40мм; Порт №2 - Y-образный, расположен выше порта №1 не менее чем на 15 см. | указать |  |
| 7 | Две инъекционные иглы (игла-бабочка 23G (0,6*19) для «сложных» вен в соединении с коннектором системы и доп. игла 21G (0,8*40) закрыта защит. пластик. чехлом, интегрир. с инъекц. иглой; - Фиксирующая повязка не более 6,0см* не менее 3,0см из неткан. материала пл. не менее 40гр/м2; - доп. соединительная линия в виде трубки – не менее 30 см с внутренним d не более 1,2мм, соединение ЛУЕР | указать |  |
| 8 | На первичной упаковке должны быть указаны: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкция по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя | указать |  |
| 9 | Срок годности, не менее | 3 лет |  |
| 10 | Необходимое количество (шт.): | 15 шт. |  |
| 11 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 12 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |