Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| Требования заказчика |  |  |  | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 160 град.С – 150 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 180 град.С – 60 мин. | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка- 5 тестов | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 30 |  |
| 2 | 1 | Индикатор биологический одноразовый автономный | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 132 град.С – 20 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 134 град.С – 5 мин | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка- 20 тестов | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 3 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 120 град./ 45 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 120 град./ 20 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, уп. | 10 |  |
| 4 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 7 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество упаковок | 50 |  |
| 5 | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 180 град./ 60 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 177 град./ 60 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги. | Наличие |  |
|  | 10 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами. | Наличие |  |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 12 | Класс ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 14 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, упаковок | 50 |  |
| 6 | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 20 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 15 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, уп. | 18 |  |
| 7 | 1 | Термоиндикатор одноразовый для контроля «холодовой цепи» | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №___, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначен для контроля соблюдения температурно-временного режима при транспортировании медицинских иммунобиологических препаратов, крови и ее препаратов, трансплантатов, диагностических тест-систем, требующих соблюдения контролируемых термоиндикатором температурно-временных условий, всеми видами транспорта в том числе вручную, в транспортной упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранении в лечебно-профилактических организациях. | Наличие |  |
|  | 7 | Термодатчик | Наличие |  |
|  | 8 | Микропроцессор | Наличие |  |
|  | 9 | Источник питания | Наличие |  |
|  | 10 | Светодиоды (позволяющие провести визуальный контроль показаний без изъятия из холодильной камеры) | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый термоиндикатор имеет собственный персонифицированный номер | Наличие |  |
|  | 12 | Наклейки с индивидуальными номерами термоиндикаторов предназначены для вклейки номера термоиндикатора в "Журнал регистрации движения МИБП". | Наличие |  |
|  | 13 | Нижнее пороговое значение температуры, оС | не менее -20 |  |
|  | 14 | Верхнее пороговое значение температуры, оС | не менее +45 |  |
|  | 15 | Точность измерения температуры, оС | ± 0,5 |  |
|  | 16 | Гарантийный срок эксплуатации изделия | не менее 12 |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт | 6 |  |
| 8 | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Клиндезин Экстра», для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка- 100 тестов | Наличие |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 3 |  |