Приложение № 1

к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п. | Описание параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Прибор предназначен для регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода/плодов и сократительной активности матки |
|  |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока | 50-60 Hz , 100-230 V |
|  |  | Автоматическое самотестирование прибора | При каждом включении |
|  |  | Возможность создания центральной системы КТГ мониторинга: | С возможностью включения в общебольничную сеть |
|  |  | Индикация качества регистрации ЧСС: | - звуковая индикация качества сигнала; |
|  |  |  | - визуальная индикация качества сигнала; |
|  |  |  | - расчет и отображение в протоколе процента потери сигнала ЧСС |
|  |  | Звуковая, визуальная и расчетная индикация качества регистрации ЧСС | Каждого плода при двойне |
|  |  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги по физиологическим параметрам: | - тахикардия |
|  |  |  | - брадикардия |
|  |  |  | - отсутствие сигнала с датчиков |
|  |  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги | По техническому состоянию прибора |
|  |  | Коррекция пользователем порогов тревог | По ЧСС плода/плодов |
|  |  | Ввод и отображение на дисплее и при печати данных о пациентке: | - ФИО |
|  |  |  | - № медицинской карты |
|  |  |  | - срок беременности |
|  |  | Регистрация сердечного ритма плода/плодов: |  |
|  |  | Ультразвуковой мультикристаллический доплеровский датчик | не менее 2 шт. |
|  |  | Направленный импульсный допплер | С автокорреляцией |
|  |  | Частота в диапазоне | Не менее от 1,0 до 2,0 Гц |
|  |  | Измерение ЧСС плода/плодов в диапазоне | Не менее от 30 до 240 уд./мин |
|  |  | Точность измерения ЧСС плода/плодов в диапазоне | не более от – 1 до + 1 уд./мин |
|  |  | Регистрация сокращения матки: |  |
|  |  | Тензодатчик (ТОКО) | Внешний |
|  |  | Измерение давления на ТОКО датчик в диапазоне | Не менее от 0 до 100 условных единиц |
|  |  | Режим установки нуля | Ручной |
|  |  |  | Автообнуление |
|  |  | Регистрация двигательной активности плода/плодов | Ручной режим |
|  |  |  | Автоматический режим |
|  |  | Расчет параметров КТГ | -с реднее значение базальной ЧСС плода, уд./мин |
|  |  |  | - вариабельность базальной ЧСС, уд./мин |
|  |  |  | - количество акцелерации с амплитудой менее 15 уд. мин |
|  |  |  | - количество акцелерации с амплитудой более 15 уд.мин |
|  |  |  | - количество шевелений плода/плодов за 60 мин |
|  |  |  | - количество сокращений матки |
|  |  |  | - количество акцелераций |
|  |  |  | - количество децелераций |
|  |  |  | - продолжительность эпизода высокой вариабельности |
|  |  |  | - продолжительность эпизода низкой вариабельности |
|  |  |  | - эпизоды синусоидального ритма |
|  |  |  | - долговременная вариабельность ЧСС |
|  |  |  | - кратковременная вариабельность ЧСС |
|  |  | Программа интерпретации (анализа) кардиотокограммы для оценки состояния плода/плодов с 24 недель беременности | Оценка состояния плода/плодов по шкалам |
|  |  | Количественная оценка степени выраженности антенатального дистресса каждого плода при двойне: | - отсутствие отклонений от нормы; |
|  |  |  | - начальные признаки отклонения от нормы; |
|  |  |  | - выраженные отклонения от нормы; |
|  |  |  | - резко выраженные нарушения, угроза гибели. |
|  |  | Определение состояния плода/плодов | С учетом срока беременности |
|  |  | Количественная оценка степени тяжести гипоксии | У каждого из плодов |
|  |  | Оценка вероятности риска неблагоприятного исхода | Для каждого из плодов по данным КТГ (в %) |
|  |  | Технические характеристики прибора |  |
|  |  | Конструкция прибора | моноблок |
|  |  | Принтер | Стандартные скорости протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин |
|  |  | Режим ускоренной печати данных | Из архива |
|  |  | Печать кривой и расчетных параметров КТГ | В реальном режиме времени |
|  |  | Дисплей | Жидкокристаллический графический |
|  |  | Вес, | Не более 6,0 кг |
|  |  | Подключение к компьютерным сетям | Возможность |
|  |  | Особенности изделия |  |
|  |  | Версия прибора | Русифицированная |
|  |  | Отключение | автоматического расчета и анализа КТГ |
|  |  | Архивирования данных КТГ | В памяти фетального монитора |
|  |  | Ввод и отображение на дисплее и печати | Клинической аннотации |
|  |  | Автоматическая регистрация | - даты |
|  |  |  | - времени и продолжительности исследования |
|  |  |  | - таймер |
|  |  | Датчики | Водостойкие |
|  |  | Комплектация: |  |
|  |  | Фетальный монитор | Со встроенным процессором, дисплеем и принтером |
|  |  | УЗ датчики разной частоты | не менее 2 шт. |
|  |  | ТОКО датчик | не менее 1 шт. |
|  |  | Ремни для крепления УЗ и ТОКО датчиков | не менее 6 шт. |
|  |  | Отметчик шевелений плода | не менее 1 шт. |
|  |  | Гель | не менее 1 фл. |
|  |  | Бумага для принтера | не менее 1 пачка |
|  |  | Сетевой провод | не менее 1 шт. |
|  |  | Количество комплектов | 1 |
| 2. |  | Общие сведения: |  |
|  |  | Наименование | Указать |
|  |  | Модель | Указать |
|  |  | Страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  |  | Общие требования: | Детектор сердцебиения плода |
|  |  | Измерение и частоты сердцебиения плода | С ранних сроков беременности (12 недель) и в родах |
|  |  | УЗ датчик | Мультикристаллический широкоугольный водозашитный |
|  |  | Частота УЗ датчика | Не менее 2,0 МГц |
|  |  | Разъем | Подключения наушников |
|  |  | Диапазон измерения ЧСС плода | Не менее от 50 до 210 |
|  |  | Разрешение | Не более 1 уд./мин |
|  |  | Точность измерения ЧСС плода в диапазоне | Не более от -2 до +2 уд./мин |
|  |  | Режим работы: | Автоматический |
|  |  |  | Ручной |
|  |  | Система | шумоподавления |
|  |  |  | автоматического выключения |
|  |  | Дисплей | Жидкокриталический |
|  |  | Индикатор | Качества УЗ сигнала |
|  |  |  | Состояния батареи |
|  |  | Аудио выход | С плавной регулировкой громкости звука |
|  |  | Продолжительность работы от батареи | Не менее 1000 исследований по 1 минуте |
|  |  | Масса | Не более 320 гр. |
|  |  | Стандартные аксессуары |  |
|  |  | Гель | Не менее 1 шт. |
|  |  | Алкалиновые батареи «АА» 1.5 V | Не менее 2 шт. |
|  |  | Калькулятор для расчета срока родов | Не менее 1 шт. |
|  |  | Мягкая сумка для детектора ЧСС плода и принадлежностей | Не менее 1 шт. |
|  |  | Количество комплектов | 3 |

Прочие условия:

- Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами.

- При поставке должны прилагаться гарантийный талон производителя и гарантия поставщика.

- Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта.

- Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, ранее не использованным для демонстрационных целей и нигде ранее не установленным.

- Год выпуска не ранее 2013

- Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

- Срок действия гарантии поставщика товара с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, не менее срока действия гарантии производителя.

- Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам.

- Продукция должна поставляться в фирменной упаковке производителя.

- При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

- При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке.

Главный врач МБУЗ «Городская поликлиника № 8»          ____________В.П. Половников